无磁超级紫光消毒仪项目参数要求

| 序号 | 技术性能要求 |  |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 应用场所 | 可用于3.0T磁共振室、CT室、门诊、病房等场所,提供3.0T磁共振兼容检测报告 |
| 2 | 消毒范围 | 可对场所内物体表面及空气消毒 |
| 3 | 磁共振兼容性 | 具备磁兼容性 |
| 4 | 紫外线灯管类型 | UVC汞齐合金灯管，环保，无臭氧型 |
| ▲5 | 紫外线灯管数量 | ≥8根 |
| 6 | 整机额定功率 | ≥1800W |
| ▲7 | 紫外线辐照强度（距离1m处） | ≥2700 uW/cm2 提供检测报告证明文件（CMA认证报告） |
| 8 | 紫外线辐照范围 | 有效辐照半径≥5米 |
| ▲9 | 三种消毒操作方式 | 遥控、终端PAD（无磁性，可进入核磁室）和手柄操作控制 |
| 10 | 活动生物体探测雷达传感器 | 具备雷达探测保护功能，防止人员误闯，具有紧急停止功能 |
| 11 | 结构和工作方式 | 可移动式 |
| 12 | 消毒时长设定 | 5、10、15、30分钟和用户自定义消毒时长 |
| 13 | 保护状态自动触发方式两种 | 人员闯入，磁场强度超限 |
| 14 | 消毒模式 | 具有标准模式、预约模式、循环模式等多种消毒模式适应不同的消毒需求 |
| 15 | 报警方式 | 蜂鸣器声和三色LED指示灯等两种以上声光报警功能 |
| 16 | 磁场强度传感器 | 具备 |
| 17 | 灯管工作状态指示 | 具备 |
| 18 | 智能控制功能 | 具备智能控制软件 |
| 19 | 系统配置功能 | 灯管工作时间自动累计、磁场报警阀值、控制延时等 |
| 20 | 工作日志功能 | 具备工作日志功能，可记录并通过PAD下载消杀数据，方便配合院感管理 |
| ★21 | 资质证件要求 | 具有磁共振兼容性检测报告、紫外线强度测定检验报告、消毒产品生产企业卫生许可证等相应的专业检测报告 |
| 22 | 售后服务 |  |
| 22.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年 |
| 22.2 |  | 原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。 |