医用吊桥采购需求

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 吊塔是医院现代化监护室必不可少的供气医疗设备，主要用于手术室供氧、吸引、压缩空气、氮气等医用气体的终端转接。 它由电机控制设备平台的升降，安全、可靠； 平衡式设计保证设备平台的水平，保证设备的安全； 电机的驱动保证设备快速、有效地运作。 |
| 2 | 资质认证 |  |
| 3 | 设备技术和性能参数 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等 |
| 3.1 | 设备技术和性能参数 | 吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统，提供证明文件 |
| 3.2 | 设备技术和性能参数 | 吊塔产品符合欧盟认证，并提供产品符合认证及声明 |
| 3.3 | 设备技术和性能参数 | 所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移；提供证明文件 |
| 3.4 | 设备技术和性能参数 | 气电箱上气体终端及强弱电终端可位于箱体同侧同面，便于临床观察及线缆管理提供证明文件 |
| 3.5 | 设备技术和性能参数 | 吊塔采用上电下气分离式设计，更好的保护使用者及患者安全提供证明文件 |
| 3.6 | 设备技术和性能参数 | 吊塔采用气电分离式设计，以保证使用安全，提供省级医疗器械检测所出具的检验报告； |
| ★3.7 | 设备技术和性能参数 | 吊塔防护等级不小于IP20，外壳防火等级至少为UL94-V1级，以保证使用安全；提供证明文件 |
| 3.8 | 设备技术和性能参数 | 吊塔电源为单相220V电源，有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A； |
| ★3.9 | 设备技术和性能参数 | 气体终端要求：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能；插座插头可保证不低于2万次以上的插拔，可带气维修，提供证明文件 |
| 3.10 | 设备技术和性能参数 | 吊塔采用欧标的医用气体管路系统，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准 |
| ▲3.11 | 设备技术和性能参数 | 吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用，提供第三方机构出具的抗菌证明文件 |
| ▲3.12 | 设备技术和性能参数 | 吊塔轴承在300kg动载荷下可连续旋转≥10万转，保证吊塔长久平稳运行，提供检验证明文件 |
| ▲3.13 | 设备技术和性能参数 | 吊塔预埋固定件吊架：施加载荷扭矩≥9000N.m时，法兰盘水平偏角≤1°，保证吊塔使用过程中不会出现倾斜偏移的情况,提供省（市）级或以上第三方检测机构出具的报告证明 |
| ▲3.14 | 设备技术和性能参数 | 设备设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，外观采用橘纹处理，更易清洁，需提供抗菌粉检测报告。 |
| ▲3.15 | 设备技术和性能参数 | 吊塔外壳经过100小时中性盐雾试验可达到ISO9227:2017外观评级10级要求，提供省级以上食品药品监督管理局所授权的医疗器械检验机构所出具的检测报告。 |
| 3.16 | 要求 |  |
| 3.16.1 | 要求 | 气电箱旋转角度≥340°；竖式气电箱长度≥800mm |
| ★3.16.2 | 要求 | 净负载能力≥120Kg |
| 4 | 配置需求 | 医用吊塔 1套 |
| 4.1 | 配置需求 | 电源插座 8个 |
| 4.2 | 配置需求 | 网络接口 1个 |
| 4.3 | 配置需求 | 等电位柱 2个 |
| 4.4 | 配置需求 | 德式标准气体插座（氧气2个，空气1个，负压吸引1个），并包含所有插头 |
| 4.5 | 配置需求 | 输液泵架1个，250+250mm双臂延伸臂1个（用于固定输液泵架）；输液架最大标称工作称重应不小于30KG |
| 4.6 | 配置需求 | 二层设备托盘1套，其中一个带抽屉，托盘为纯平橘纹无内陷设计，不纳垢便于清洁，带标准附件导轨，尺寸≥430X480mm |