## 公司
技术参数需求确认表
项目名称 | 德尔格DIVA电子喷射挥发罐采购
预算单价 （万元） | 10万元
最终技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 德尔格Zeus IE麻醉机适用的麻药挥发罐(七氟醚)
2 | 资质认证 | 具有中华人民共和国医疗器械注册证
3 | 设备技术和性能参数
3.1 | 设备技术和性能参数 | 直接喷射挥发性麻药到呼吸系统，无需新鲜气体携带麻药
3.2 | 设备技术和性能参数 | 传统“新鲜气体”控制模式中，可手动设置麻药浓度
3.3 | 设备技术和性能参数 | “自动”控制模式，可设置呼出麻药浓度（目标控制），设备自动给药
3.4 | 设备技术和性能参数 | 加药容量315毫升
3.5 | 设备技术和性能参数 | 无电力供应时麻药输送也不受影响
3.6 | 设备技术和性能参数 | 显示麻药容量数值，药量少于50毫升时提醒加药，挥发罐空虚时有报警
3.7 | 设备技术和性能参数 | 适用麻药为：七氟醚
3.8 | 设备技术和性能参数 | 加药器为：Dräger Fill
3.9 | 设备技术和性能参数 | 输送范围（新鲜气体控制时、麻药为七氟醚）：0 – 8 kPa
3.1 | 设备技术和性能参数 | 输送范围（自动控制时、麻药为七氟醚）：：0 – 5 kPa
4 | 配置需求
4.1 | 硬件 | 德尔格DIVA电子喷射挥发罐（七氟醚）一个
4.2 | 硬件 | Dräger Fill加药器 一个
调研品牌：
签字：
日期：2023-8-31
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需提供证明材料。