## 技术参数
技术参数需求确认表
项目名称 | 牙科综合治疗台
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 主要用于口腔科的日常诊断和治疗
2 | 设备技术和性能参数
2.1 | 总体
★2.1.1 | 总体 | 治疗台侧箱和患者椅采用分体落地式结构，设计集成化，医生有足够的肢体操作空间。交叉感染可控设计，能确保高级别的安全治疗。
2.1.2 |  | 患者椅电动驱动升降，运行平稳，震动小。
2.2 | 地箱
2.2.1 | 地箱 | 采用内置式地箱设计，内有水及空气过滤器、水压及气压调节阀和压力表
2.3 | 患者椅
2.3.1 | 患者椅 | 椅面柔软舒适、易于清洁、不留卫生死角，采用高热传导材料制造，热量不会局部积累造成病人不适。弧形扶手设计给患者提供更好的支撑。四向脚控可以控制病人椅的运动、座椅的运动以及控制强吸的启动关闭。
2.3.2 |  | 患者椅高度升降范围： 最低高度400mm，最高高度750mm
2.3.3 |  | 患者椅采用机械多关节头枕设计，可以连续调节头枕倾斜度和高度，并适应不同高度的患者以及儿童和轮椅患者，方便医生、助手的操作。
2.3.4 |  | 座椅提供机椅互锁功能，保证任一手机工作时，椅位及其他器械处于自动锁定状态
2.3.5 |  | 患者座垫可根据患者不同身高可调节坐垫长度，调节距离≥10cm，以方便不同身高的患者
2.4 | 医生单元
★2.4.1 | 医生单元 | 下挂式医生单元具有一体式宽大置顶托盘，长度≥42cm，宽度≥32cm，配有硅胶垫，含≥5组手机位及管线，配备气动马达1支，配备快接式涡轮手机2支，快接头2个，低速直手机和低速弯手机各1支，配备带光洁牙机1支。涡轮手机≥4孔喷雾，手机、洁牙机与牙椅为同一品牌，便于统一的售后服务。
2.4.2 |  | 医生控制面板有≥4.3英寸彩色液晶触摸控制屏，并具有防护玻璃，可显示各项操作参数以及进行多种自定义程序的设置及储存。
▲2.4.3 |  | 多功能电控脚踏控制器，可控制椅位，手机转速及定速，紧急停止安全开关等所有座椅装置
2.4.4 |  | 具有4组医生程序,每组医生程序分别有≥4组程序医位可储存椅位、器械的转速等多种数据。
2.4.5 |  | 医生单元器械具有多功能用枪,可喷冷气、冷水、冷雾、热气、热水、热雾，多用枪外套可拆卸消毒。
2.4.6 |  | 医生侧控制面板及器械盘为悬臂式接在治疗台主体，悬臂采用电控气锁功能，可自由精准定位医生单元高度。
2.4.7 |  | 配有一键清洁锁屏键，日常维护时可一键锁定牙椅，方便护士日常清洁维护，避免误操作启动。
2.4.8 |  | 内置可旋转、可拆卸的专业手术托盘，方便医生放置更多器械和材料。
▲2.4.9 |  | 配有内置式时间计时器功能，方便医生临床操作。
2.5 | 助手单元
★ 2.5.1 | 助手单元 | 助手操作台采用落地式结构，可进行水平移动，可围绕患者旋转，具有助手控制面板及顶置器械盘，便于助手存放器械。
2.5.2 |  | 助手操作台具备放置4个器械的器械架。
2.5.3 |  | 助手操作台多关节结构,具有更广泛的运动范围,器械位包含带光多功能用枪、强吸抽管、弱吸抽管，配备光固化机。
2.6 | 痰盂及水杯注水器 | 可旋转玻璃痰盂，安全卫生无死角，具有自动安全保护装置。可拆卸清洗消毒。
2.7 | 手术灯及其他
2.7.1 | 手术灯及其他 | 采用感应式控制LED照明系统。照明区聚焦清晰, 可达200mm×100mm照射范围，提升术野照明度，提高工作效率及准确性。
★2.7.2 |  | 符合ISO色温和亮度标准，接近日光色温，适用于任何口腔治疗步骤。应对不同诊疗需求，可自由切换黄、白光。手术灯多关节轴旋转，亮度≥7档可调节，亮度至少涵盖5000-40000Lux。可实现≥3档色温调节，色温至少涵盖4600K-6200K，可配合光固化树脂的操作，有效减少树脂受手术灯光影响。控制方式多样，自动程序控制、感应式控制；亮度和角度可调节。
2.7.3 |  | 配备高清液晶显示器，图像清晰稳定
2.8 | 医生及护士座椅
2.8.1 | 医生及护士座椅 | 与牙椅同品牌医生座椅及助手座椅各1个。座部，背部符合人体工学。
2.8.2 |  | 座椅滑轮配备专门的垂直向压力锁，只有负重时才可灵活移动，有效保护使用者防止滑倒。
2.8.3 |  | 助手座椅配备专用搁脚环，方便助手使用。
2.9 | 交叉感染控制要求
2.9.1 | 交叉感染控制要求 | 牙椅整体材料优质、便于清洁消毒；所有常接触、易污染处可拆卸清洁，包括：医生治疗台器械搁架；痰盂等。同时配有可消毒的硅胶保护套。
2.9.2 |  | 具备手机机头、快接头、治疗台内部多重独立的防回吸设计，彻底防止交叉感染的发生
★ 2.9.3 |  | 具备全自动内置管路消毒系统和吸唾系统内管道自动清洗消毒功能，消毒液直接注入水单元，同时能自动调节管路消毒液浓度。
2.9.4 |  | 内置供水箱,提供独立供水。水单元处内置消毒液注入水箱，可一键启动管路冲洗及消毒功能，提供高效工作方式。
2.9.5 |  | 吸唾管线进入牙椅主机的接口处设有过滤网；过滤网易于取出及清洁冲洗
3 | 配置需求
3.1 | 硬件 | 口腔综合治疗台主体*1 下挂式医生单元*1 多脚控开关*1 多关节头枕*1 高档座垫*1 左扶手*1 四向脚控*1 水气快接头*1 触摸控制面板*1 多功能用枪*2 硅胶套*1 助手单元控制面板*1 强力吸引器*1 吸唾器*1 内置自动管路消毒系统*1 负压管路自动消毒系统*1 水加热系统*1 旋转式玻璃痰盂*1 LED手术灯*1 医生座椅*1 带光洁牙机*1 光固化机*1 旋转式第二托盘*1 牙科手机及马达套装（包含2支高速手机（带光纤）、1支低速直机、1支低速弯机、2支快接头、1组马达）*1 显示系统*1
4 | 安装要求 | 设备尺寸：设备标准操作空间2.5m*2.75m（建议3m*3m以上的净尺寸） 承重要求：设备自重185kg 供电电压：220V 50Hz 单向A.C.：50Hz 功率：1000VA 供水：2.5-6.0bar 水最大消耗：3L/min 供气压力： 5.5—7.5bar，流量大于50L/min 最大承重量：185kg
★5 | 售后服务
5.1 |  | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。设备生产厂商在国内驻有常驻分公司和服务机构，在上海地区有相应的零配件仓库，并正常运营5年以上，可提供原厂级本地化服务及原厂技术人员高级培训。
5.2 |  | 厂家专业工程师直接进行技术服务及售后服务
5.3 |  | 整机质保期≥3年