呼吸机采购需求

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 需购置的新设备作为替换更新根据患者的需求，提供自动的呼吸支持，并且提供一种自动的脱机过程，有较长时间的转运功能支持，可以确保接受机械通气的患者及伤员在转运途中可以接受不间断的通气治疗，避免通气中断出现的血气管理和血流动力学不稳定，有利于提高我们的整体医疗水平，进一步稳固我们在心胸手术、监护领域的学术地位。 |
| 2 | 参数 |  |
| 2.1 |  | 除具备基本通气模式之外，还应具备其他更先进的通气模式 |
| 2.2 |  | 监测项目及报警内容全面 |
| 2.2 |  | 操作简单，能避免发生人机对抗，有中文界面 |
| 2.3 | 通气模式 | 基本通气模式： |
| 2.3.1 |  | 间歇指令正压通气CMV，可容量控制或压力控制 |
| 2.3.2 |  | 辅助间歇指令正压通气AC，可容量控制或压力控制 |
| 2.3.3 |  | 同步间歇指令通气，可容量控制或压力控制 |
| 2.3.4 |  | 呼气末正压/持续气道正压PEEP/CPAP |
| 2.3.5 |  | 叹息、压力支持通气、窒息通气、手动吸气 |
| 2.4 | 先进通气模式： | 先进通气模式： |
| 2.4.1 |  | 分钟指令通气 MMV |
| 2.4.2 |  | 双水平气道正压通气，解决人机对抗的问题，病人在任何时候都能 自主呼吸 |
| 2.4.3 |  | 自动流量功能，叠加于容量控制模式，根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，同时全程支持自主呼吸；VG叠加于压力控制模式，确保患者获得目标潮气量 |
| ★2.4.4 |  | 可变压力支持通气模式VPS，遵循生理呼吸潮气量变化规律的压力支持自主呼吸通气模式 |
| 2.4.5 |  | 压力限制通气 PLV，容量控制模式下如气道压力达到设置的压力报警上限Pmax，则呼吸机以Pmax为吸气压力输送目标潮气量，避免呼吸机因气道压力过高而停止送气 |
| 2.4.6 |  | 气道压力释放通气APRV，带有自动释放功能，反比通气模式，最高可达300:1，自动释放功能开启后，呼吸机可按照设定的呼气中止条件 |
| ★2.4.7 |  | 无创通气、标准氧疗≥60升/分钟 |
| 2.5 | 先进通气功能： | 先进通气功能： |
| ★2.5.1 |  | 具备自动脱机功能 |
|  |  | 配备自动脱机软件 |
|  |  | 具有监测呼气末二氧化碳 |
|  |  | 具有监测自主呼吸频率和自主呼吸潮气量 |
|  |  | 根据呼气末二氧化碳、自主呼吸频率和自主呼吸潮气量监测，可调整呼吸机压力支持值 |
|  |  | 病人呼吸情况正常，呼吸机提示医生可以拔除气管插管 |
| 2.5.2 |  | 自动插管补偿 ATC功能，自动对插管病人吸气相及呼气相的气道压力进行调整以消除气管插管造成的额外阻力 |
| 2.5.3 |  | 智能肺视图，以图形形式实时显示肺动力学参数：阻力R及顺应性C，并可监测和比较病情前后变化趋势 |
| 2.5.4 |  | 呼末二氧化碳监测et-CO2，主流方式监测呼气末二氧化碳 |
| 2.5.5 |  | 监测增强，包括三种呼吸环、呼吸监测趋势图等 |
| 2.6 | 技术指标 | / |
| 2.6.1 |  | 潮气量：100~3000ml（成人模式）；20~300ml（儿童模式） |
| 2.6.2 |  | 呼吸频率：0.5~98bpm（成人模式）；0.5~150bpm（儿童模式） |
| 2.6.3 |  | 吸气时间：0.1~10s |
| 2.6.4 |  | 吸气流量：2~120Lpm（成人模式）；2~30Lpm（儿童模式） |
| 2.6.5 |  | 吸气压力：1~95mbar |
| 2.6.6 |  | 呼气末正压/叹息PEEP/叹息PEEP：0~50mbar |
| 2.6.7 |  | 吸气压力上限Pmax：2~100mbar |
| 2.6.8 |  | 压力支持Psupp：0~95mbar |
| 2.6.9 |  | 压力上升时间：0~2s |
| 2.6.10 |  | 峰流速：180Lpm |
| 2.6.11 |  | 吸入氧浓度：21~100% |
| 2.6.12 |  | 触发灵敏度：0.2~15Lpm，流速触发值能直接设定并显示数值 |
| 2.6.13 |  | 窒息通气报警：5~60s |
| 2.7 | 监测项目 |  |
| 2.7.1 |  | 大尺寸（>=17寸）彩色触摸显示控制屏 |
| 2.7.2 |  | 顺磁式氧传感器，监测吸入氧浓度 |
| 2.7.3 |  | 非压差式流量传感器，精确度高 |
| 2.7.4 |  | 铂金丝加热式流量传感器，自动定标，可随时取下消毒 |
| 2.7.5 |  | 吸入潮气量、呼出潮气量、总呼吸频率、机械通气频率、自主呼吸频率、机械分钟通气量、自主分钟通气量、分钟泄漏气量、气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压PEEP、分钟平均压、吸气时间、吸呼比、压力、流量、容量与时间的波型、肺顺应性、呼吸系统阻力、气道阻力、Y型管端吸入气体温度，数字显示在主屏幕内、呼吸力学环图，压力－容量环，流速－容量环，压力－流速环、口腔闭合压P 0.129、内源性PEEP/气体陷闭、最大吸气负压NIF、浅频呼吸指数RSB、 |
| 2.7.6 |  | 表格化数据、趋势图、记事本 |
| 2.8 | 报警项目 |  |
| 2.8.1 |  | 智能三级声光报警系统，360度报警显示灯 |
| 2.8.2 |  | 人机对话功能，提供中文报警文字信息 |
| 2.8.3 |  | 气源报警、吸入潮气量过高报警、窒息报警、管道脱落/泄漏报警、吸入气体温度过高报警 |
| 2.8.4 |  | 气道压力（高/低）报警、呼吸频率（高/低）报警、分钟通气量（高/低）报警、吸入氧浓度（高/低）报警、 |
| 2.8.5 |  | 机器故障报警 |
| 2.9 | 操作系统 |  |
| 2.9.1 |  | 操作界面良好并且操作步骤简单（如仅需单钮即可操作） |
| 2.9.2 |  | 具有操作提示功能及参数逻辑关系提示功能，具有操作安全保护功能 |
| 2.9.4 |  | 能提供中文界面，报警信息以中文显示，有操作提示 |
| 2.10.1 |  | 内置全本中文操作指南，可根据上下文检索 |
| 2.10.2 |  | 显示屏6种界面自定义功能、显示屏功能键自定义功能 |
| 2.10.3 |  | 具备5个USB接口、USB接口截屏输出功能、USB接口屏幕设置输出/导入功能、USB接口监测数据（趋势、表格、记事本）输出功能 |
| 2.10.8 |  | 压力链接/吸呼比链接功能 |
| 2.10.9 |  | 快速设置参数功能、参数调节防错功能 |
| 2.10.10 |  | 智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气，无报警，吸痰前后均提供纯氧3分钟 |
| 2.10.11 |  | 开机模式、参数复原功能、屏幕锁定功能、待机功能 |
| 2.10.12 |  | 呼吸机设定技术指标：能根据病人体重机器自动设定合适的通气参数 |
| 2.10.13 |  | 开机自动测定管路泄漏/顺应性并给予补偿、漏气测定及自动补偿功能 |
| 2.10.14 |  | 可以根据需要对主要监测值进行屏幕的预设功能 |
| 2.10.15 |  | 与其他设备（如监护中央台及电脑等）联网的可能性 |
| 2.10.16 |  | 呼吸机可进行功能升级 |
| 3 | 配置需求 | 数量 |
| 3.1 |  | ≥17寸彩色触摸显示控制屏 |
| 3.2 |  | 主机 |
| 3.3 |  | 用于成人、儿童通气、各种容量、压力和自主呼吸模式： |
| 3.4 |  | 容量控制－指令通气、容量控制－辅助通气、容量控制－同步间歇指令通气、容量控制－分钟指令通气、压力控制－指令通气、压力控制－辅助通气、压力控制－同步间歇指令通气、压力控制－双相气道正压通气 |
| 3.5 |  | 压力控制－气道压力释放通气、压力限制通气、自主呼吸－持续气道正压通气/压力支持通气 |
| 3.6 |  | 自动插管补偿、容量保证、脱机参数、自动泄露补偿、氧疗、无创通气 |
| 3.7 |  | 在线操作手册、上下文相关帮助功能、六个配置界面 |
| 3.8 |  | 内置电池（半小时）、数据输出（可通过U盘）、快速设置和压力链接 |
| 3.9 |  | 智能肺视图、可变压力支持通气、智能脱机软件、二氧化碳监测、环，趋势 |
| 4.1 |  | 重复使用调零配件（成人） |
| 4.11 |  | 机械臂、呼吸机载车 |
| 4.12 |  | 系统缆线（0.7米） |
| 4.13 |  | 支持框架（带半圆形保护杆） |
| 4.14 |  | 中心供氧管道3米 |
| 4.15 |  | 中心供空气管道3米 |
| 4.16 |  | 模拟肺 |
| 4.17 |  | 流量传感器（5个） |
| 4.18 |  | Fisher&Paykel MR850 湿化器，配件及呼吸管路(重复性) |
| 4.19 |  | 重复性加热呼吸管路（成人）*2 |
| 4.20 |  | 加热导丝1.1m*2 |
| 4.21 |  | 气管延长管(50根/箱)、鼻氧管，中号(25个/箱)、一次性细菌过滤器 (50个） |
| 4.22 |  | 湿化器安装架、湿化器托架、加温湿化器、H成人儿童用加热舱MR370 |
| 4.23 |  | 温度流量传感器、牵引导丝、重复性管道温度线及接头、压缩空气过滤器 |
| 5 | 售后服务 |  |
| 5.1 |  | 厂商负责免费安装并提供现场培训 |
| 5.1 |  | 厂商提供中文操作手册及其他有关文字资料 |
| 5.1 |  | 厂商在本市设有维修点以及常驻维修工程师，备品仓库备件充足 |
| 5.1 |  | 维修响应时间不超过24小时 |
| 5.1 |  | 保修期≥5年 |