## 技术参数
全自动荧光免疫分析仪-技术参数需求表
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 用于特定项目的体外诊断检测
2 | 设备技术和性能参数
2.1 | 标本类型 | 包含血浆、血清
2.2 | 标本量 | ≤300µl
▲2.3 | 检测项目及检测方法学 | 检测项目：高敏肌钙蛋白I测定。检测方法学：免疫荧光法。（以产品注册证为准）
▲2.4 | 仪器通量 | ≥5个独立测试仓，每一测试仓均可独立运行
2.5 | 分析速度 | 分析速度：≥85T/小时
2.6 | 操作界面 | 配套电脑及操作软件，中文操作界面。
★2.7 | 试剂包装 | 单人份独立包装
▲2.8 | 定标方式 | 每盒试剂提供标准曲线, 并存于条码卡上,试剂定标周期≥30天
▲2.9 | 清洗液及废液处理 | 试剂条内置清洗液，废液於测试完成后装载于同一试剂条内，仪器不需独立清洗液及废液瓶
▲2.10 | 标本及试剂分配系统 | 由机械泵、一次性即用型的试剂条、试剂托盘和检测模块组成
2.11 | 质控方式 | 试剂盒包含质控液、校准液
2.12 | 结果传输 | 检测结果直接传输至科室lis系统
3 | 耗材/试剂性能参数
3.1 |  | 提供的耗材需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证
3.2 |  | 提供耗材清单、耗材所检测项目、耗材项目收费、耗材成本/耗材项目收费表
4 | 配置需求 | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
4.1 | 软件 | 专业的操作系统含配套软件
4.2 | 硬件 | 仪器主机*1（台式机），电脑主机*1，电脑显示器*1，不间断电源UPS*1，扫描枪*1，仪器使用说明书*1，操作手册*1，相关连接线等
★5 | 售后服务
5.1 |  | 整机（含配制清单中的主机和配件，不含试剂和耗材）终身保修（至少6年）
5.2 |  | 原厂负责售后服务，设备使用期间每年免费上门维护保养至少4次，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由供应商承担，如24小时无法排出故障，应提供备机。
5.3 |  | 由原厂进行校准及保修，具备即时报修响应及24小时内上门服务能力。
5.4 |  | 设备支持LIS连接，自动传输数据，免费与医院现有LIS系统完成对接。