## 公司
技术参数需求确认表
项目名称 | 微波消融系统
最终技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 设备用于肝脏实体瘤的治疗。肝内单个肿瘤病灶应小于5公分， 多发病灶应少于3个且每个小于3公分， 病灶距肝门、胆囊、肠道应不小于1公分， 病灶与膈面应无粘连。
2 | 设备技术和性能参数
2.1 | 频率 | 245OMHz±5OMHz。
2.2 | 输出模式 | 连续输岀模式
2.3 | 输出功率 | 输出功率范围0-80W,最大输出功率不允许超过配用消融针的最大承受功率80W，可保证安全
2.4 | 阻抗 | 50Ω
2.5 | 微波源 | 固态发射源
★2.6 | 显示模块 | 触摸彩屏：15.0 英寸，1024×768 图形点阵，65K 色。可同一个界面内，同时显示2路旁开温度、2路杆中温度、2通道功率值、2通道计时时间
★2.7 | 通道数 | 最大支持2通道发射源，并配有2个水冷却泵，可以双针同时消融治疗，也可以同时分别作用于不同的患者
2.8 | 设备类型 | 具备柜式或台式两种形式设备
2.9 | 主机重量 | ≤50kg
2.1 | 旁开测温 | 至少2通道旁开测温，对正常组织进行超温保护，测温范围：35~95℃
2.11 | 杆中测温 | 对针杆温度进行超温保护，超过45℃时进行保护，防止烫伤针道正常组织
2.12 | 时间模式 | 可按秒正计时，可按秒倒计时
2.13 | 计时时间 | 倒计时0-30Min，正计时不限制
2.14 | 冷循环 | 使用水冷循环降低天线温度,冷循环水量≥80mL/分钟
2.15 | 电击的防护类别 | Ⅰ等
2.16 | 手术控制模式 | 消融I（手动）和消融II（脚踏）
▲2.17 | 水泵 | 蠕动式水泵*2
2.18 | 输液架 | 设备自身带有输液架
3 | 耗材/试剂性能参数
▲3.1 | 一次性无菌微波消融针 | 频率：2450MHZ,阻抗：50Ω，可以提供细至17G直径的消融针。可同时提供至少2种以上手柄类型的消融针
3.2 | 一次性使用测温针 | 测温范围0~95℃，热电偶测温，温度响应时间 ≤ 1S
4 | 配置需求
★4.1 | 软件 | 内嵌控温软件组件
4.2 | 硬件 | 双源固态源（独立）
5 | 安装要求 | 220V/50HZ,单相供电，3孔国标插座，接地良好
6 | 售后服务
6.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）终身保修（不少于8年）
6.2 |  | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。