## 技术参数
技术参数需求确认表
项目名称 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪
最终技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 便携彩色多普勒超声诊断系统 腹部、妇科、产科、心脏、小器官、血管、肺部等检查需要
2 | 设备技术和性能参数
2.1 | 系统通用功能
★2.1.1 |  | ≥15英寸高分辨率LED显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度≥180°
★2.1.2 |  | ≥12英寸防眩光触摸屏
2.1.3 |  | 操作面板具备物理按键与触摸按键
2.1.4 |  | 整机重量≤3.5kg（含电池）
2.1.5 |  | 支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）
2.1.6 |  | 探头接口1个，可扩展到3个
2.2 | 二维灰阶模式
2.2.1 |  | 组织谐波成像
2.2.2 |  | 组织特异性成像
2.2.3 |  | 多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头
2.2.4 |  | 频率复合成像
2.2.5 |  | 斑点噪声抑制成像
2.3 | M型成像模式
2.3.1 |  | M型成像模式
2.3.2 |  | #解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转
2.4 |  | 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
2.4.1 |  | 高分辨率血流成像
2.4.2 |  | 双实时同屏对比显示
2.4.3 |  | 自动调节取样框的角度及位置
2.5 | 频谱多普勒成像
2.5.1 |  | 脉冲多普勒、高脉冲重复频率
2.5.2 |  | 连续多普勒
2.6 |  | 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）
2.6.1 |  | 一键实现全屏放大
2.6.2 |  | 10倍局部放大（支持前端、后端放大）
2.7 | 测量分析和报告
2.7.1 |  | 常规测量软件包
2.7.2 |  | 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）
2.7.3 |  | 妇科/产科专用测量软件包
2.7.4 |  | 心脏功能专用测量软件包
▲2.7.5 |  | 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果
2.7.6 |  | Auto EF射血分数自动测量
★2.7.7 |  | 具备造影软件功能
2.8 | 电影回放
2.8.1 |  | 所有模式下支持手动、自动回放
2.8.2 |  | 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影
2.8.3 |  | 支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）
2.9 | 信息管理与存储
2.9.1 |  | 128G固态硬盘
2.9.2 |  | 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作
2.9.3 |  | 支持主机一键将动态和静态图像快速传输至手机和电脑，并可对接收到的图像能够通过微信分享，添加标签、评论，便于会诊、交流
3 | 配置需求
3.1.1 | 软件 | 血管内中膜自动测量，造影软件
3.1.2 |  | 开放DICOM接口，与医院相关系统对接，若发生费用由供货商负责。
3.1.3 | 硬件 | 腹部探头×1 ，1-5MHz 高频线频探头×1 ，3-12MHz 低频线阵探头×1，3-9MHz
4 | 安装要求 | 外部接口、固定形式：电源：单相 AC 220V/50Hz,功率:500W。固定形式：临时固定。
★5 | 售后服务
5.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年
5.2 |  | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需提供证明材料。