多道电生理系统技术参数

	序号
	　
	技术性能要求

	1
	基本要求
	用于电生理检查、射频消融治疗心律失常，包括室速、房扑、房颤，冠脉造影、PTCA、起搏等心脏介入手术。

	2
	设备技术和性能参数
	此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等

	2.1
	计算机系统
	计算机系统：专业图形工作站，内存8G、硬盘2.5TB、专业图形显卡，WIN7系统

	▲2.2
	前置放大器
	前置放大器：体表放大器（12道）、心内放大器（单/双极各128个通道可同时记录）、有创血压（4道）

	2.3
	抗除颤功能
	符合I类，CF级医疗仪器，具有抗除颤保护功能

	★2.4
	采样率
	采样率：每通道4K

	▲2.5
	输入阻抗
	体表输入阻抗：≥15MΩ，心内输入阻抗：≥24MΩ；（应有证明材料）

	★2.6
	共模抑制
	共模抑制：体表≥95dB，心内≥100dB；

	2.7
	通讯方式
	多道系统中放大器和图形工作站的通讯方式采用光纤传输协议，传输数据稳定、速度高

	2.8
	波形记录
	全数字滤波系统记录最原始的波形，并可按需以不同风格显示波形

	2.9
	拖带
	具备刺激拖带功能，刺激后恢复时间小于80ms

	★2.10
	心内通道
	128个心内通道，任意通道具备单极和双极的功能，并可以同步记录

	▲2.11
	接线盒
	多种接线盒配置，兼容所有品牌导管

	2.12
	导管库
	内置导管库，面向导管和电极的系统配置设计，破除了电生理系统传统的通道设计概念，导管设置配置简洁直观。全图形化的波形选择面板，操作简洁高效

	2.13
	快接接口
	可自动识别的导管快接接口，系统主要接口可自动识别外部连接设备， 即插即用可以提高临床配置效率

	2.14
	放大器放置
	灵活小巧的放大器单元可放置在手术床头，电脑主机/操作显示单元可以在导管室内任何位置分体放置，部署灵活不占用导管室空间

	2.15
	对比功能
	实时刺激探测与激动顺序对比功能：任意导联均可以在设定的刺激触发位置与选定的参数图自动对位，进行激动顺序比较，方便双径路的消融治疗

	2.16
	对比功能
	全屏激动顺序对比，全屏自动对比时，前一幅波形由阴影线绘制，可直观对所有导联的激动顺序进行自动比对，提供更全面的激动顺序信息，方便双径路的消融治疗

	2.17
	模板匹配
	模板匹配的室性早搏判别：具有量化的形态学模板分析，比较功能，对指定的波形进行实时比较，以百分比显示匹配度，主要用于室速、室早消融靶点的快速寻找，优化设计的界面，一键开启/关闭，方便快捷，确保手术效率

	▲2.18
	内置刺激仪
	内置刺激仪，具备恒流刺激或恒压刺激，具备双通道刺激功能。刺激模式S1-S7程控刺激、S1S1定时刺激、S1S1连续刺激、RS2刺激、文氏刺激，紧急刺激；

	2.19
	刺激幅度
	刺激幅度：恒流模式，0.1-25mA。可选值:0.1mA、0.2mA、0.5mA、1mA、 mA、1.5mA、2mA、3mA、4mA、5mA、6mA、7mA、8mA、9mA、10mA、 12mA、 15mA、20mA、25mA；（应有证明材料）

	2.20 
	刺激间隔
	刺激间隔 ：S1:可输入160～2000ms,步进1ms 可调； S2～S7可输入:160～2000ms,步进1ms可调；支持BPM（频率）与MS(间期)切换160～2000ms

	▲2.21
	压力监测
	压力信号：≥4 道心内压力信号。测量范围：0～300mmHg，软件调零。灵敏度控制：5uv/mmHg/mV 按任意比率。压力计算：收缩压／平均压／舒张压,差分最大值最小值

	2.22
	兼容性
	能兼容各品牌的三维标测系统

	2.23
	软件升级
	与三维标测系统的软件统一，以后可以直接升级磁电二合一的三维标测系统。（应有证明材料）

	3
	配置需求
	　

	3.1
	软件
	中文界面，内置程控刺激

	3.2
	硬件
	操作台*1、控制电脑*1、显示器*2、打印机*1、放大器*1

	4
	售后服务
	　

	4.1
	　
	整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年，软件免费升级

	4.2
	　
	售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。

	4.3
	技术支持
	上海地区有专职厂家维修工程师，保证及时提供售后服务。在接到报修电话后1小时内给予回复响应，如需现场解决，需在24小时内到达医院，解决问题。

	4.4
	配件供给
	保证设备在用期间的配件供给，服务响应迅速。


