心电监护仪技术参数
	序号
	　
	技术性能要求

	1
	基本要求
	模式可选:成人模式、儿童模式、新生儿模式

	2
	设备技术和性能参数
	可监测参数: 心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)

	▲2.1
	　
	屏幕尺寸≥12寸，彩色液晶电容触摸屏，可中英文显示，分辨率≥800*600,显示通道≥8个

	2.2
	　
	配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温参数监测

	2.3
	　
	心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能

	2.4
	　
	配置指套式血氧探头，IPX7或以上防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁

	2.5
	　
	至少提供手动，自动，连续测量血压模式，并提供≥24小时血压统计结果

	2.6
	　
	支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾，≥1000条事件回顾

	2.7
	　
	支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能

	2.8
	　
	支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过外接接口将历史病人数据导出

	2.9
	　
	可与同品牌中央监护仪连接构成中央监护系统

	3
	配置清单
	　

	3.1
	　
	主机1台

	3.2
	　
	五导心电电缆与导联线1根

	3.3
	　
	血氧饱和度探头1根

	3.4
	　
	无创血压袖带、管路1套

	3.5
	　
	可插拔充电电池1块

	3.6
	　
	双体温探头1套

	★4
	售后服务
	　

	4.1
	　
	整机保修≥5年

	4.2
	　
	原厂负责售后服务，设备使用期间每年免费上门维护保养至少2次，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由供应商承担，如48小时无法排出故障，应提供备机


