## Sheet2
序号 | 需求部门 | 物资名称 | 质量技术标准
1 | 麻醉科 | 德尔格麻醉机维修 | 德尔格Zeus IE麻醉机适用的麻药挥发罐(七氟醚)
1.具有中华人民共和国医疗器械注册证
2.直接喷射挥发性麻药到呼吸系统，无需新鲜气体携带麻药
3.传统“新鲜气体”控制模式中，可手动设置麻药浓度
4.“自动”控制模式，可设置呼出麻药浓度（目标控制），设备自动给药
5.加药容量315毫升
6.无电力供应时麻药输送也不受影响
7.显示麻药容量数值，药量少于50毫升时提醒加药，挥发罐空虚时有报警
8.适用麻药为：七氟醚；加药器为：Dräger Fill
9.输送范围（新鲜气体控制时、麻药为七氟醚）：0 – 8 kPa
10.输送范围（自动控制时、麻药为七氟醚）：：0 – 5 kPa
11.需配备德尔格DIVA电子喷射挥发罐（七氟醚）1个；Dräger Fill加药器1个