## 技术参数
技术参数需求确认表
项目名称 | 血液透析用水设备
最终技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 血液透析中心专用水处理系统，产水满足透析用水SOP质控需要
2 | 设备技术和性能参数 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
2.1 | 工作流程 | 水处理系统为血液透析专用双级反渗系统。全闭路循环管路供水，循环末端回流至反渗系统进水端，系统内无反渗水储水装置（直供水型）。
★2.2 | 产水量 | 双级反渗主机前后两级串联出水，总体反渗主机的产水量在水温5℃时至少达到3800升/小时（提供详细的温度-产水量对照表），保证血液透析中心（100床位每天24小时4班次）在低温情况下的用水需要。
★2.3 | 产水水质要求 | 透析用水处理设备的产水水质必须符合透析用水国家行业标准《血液透析及相关治疗用水》（YY0572-2015）的要求。反渗机出水端口和循环管路末端口的水质始终达到：细菌＜50CFU/ml，内毒素＜0.125EU/ml。同时化学污染物检测必须满足化学标准（由院方或第三方检测并出具报告）
▲2.4 | 反渗膜规格数量 | 一级和二级采用8040（直径8英寸，长40英寸）反渗膜数不少于6支，总反渗膜数量不少于12支，同时需提供水温5度时产水量参数，保证充足供水量及反渗膜的寿命。
2.5 | 紧急操作模式 | 二级反渗系统前后两级可分别单独使用，提供最大的使用灵活性，保障设备运行的安全与稳定。
2.6 | 消毒模式 | 反渗主机和反渗水输送管路具备同步全自动化学消毒功能，消毒后能全自动冲洗干净所有消毒液，保证冲洗后无任何化学消毒液的残留。
▲2.7 | 设备噪音 | 采用半封闭式主机箱，反渗泵在主机箱内。
▲2.8 | 安全备份 | 每一级反渗膜加压泵双泵设计，双泵一备一用，提供安全备份。
▲2.9 | 抗污染技术 | 双级反渗透每一级具备反渗透膜冲洗技术，具有独立的冲洗泵可增强抗污染的能力。
2.10 | 待机模式 | 反渗机具备不透析期间待机模式功能，待机模式下定时自动冲洗反渗膜及输水环路。
★2.11 | 泄漏报警 | 泄漏安全性，反渗机主机具有漏水检测装置，在检测到泄露时报警并自动关闭水源。
2.12 | 节水功能 | 采用动态节水技术，水利用率75%以上且可调，根据血透机开机数量自动调节排水量大小。
3 | 耗材/试剂性能参数
3.1 | 反渗透膜 | 具有高度选择透过性的反渗透膜，能使水中的无机盐去除率达到98%，同时，也能脱除水中的各种有机物、微粒、细菌、内毒素
4 | 配置需求 | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
4.1 | 软件 | 具备自动开关机，自动运行，可联网导出数据。反渗机能显示反渗膜前和膜后、出水、环路回水等部位的压力，温度，产水电导度等，以及报警信息。
▲4.2 | 硬件 | 整套反渗机均采用高品质风冷高压离心泵，保证反渗主机长时间连续运行，单独增压泵功率不超过3KW。
▲4.3 | 硬件冗余 | 为保障设备的稳定运行，反渗机主机反渗膜加压泵总数量≥4。
4.4 | 材质 | 反渗机内管路及反渗膜壳全部使用耐腐蚀材料，采用316L不锈钢或不锈钢V4A或PVDF材质，在潮湿及化学消毒剂环境中保持不锈不腐，防止泄露，保证可靠性。
5 | 售后服务要求
5.1 | 技术支持 | 上海地区有专职厂家维修工程师，保证及时提供售后服务。对血透室原有的预处理设备及病房环路提供服务保障和技术支持。对售后服务需求提供2小时响应， 12小时内到达现场实施维修，24小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。
5.2 | 配件供给 | 保证设备在用期间的配件供给，服务响应迅速。重要易损配件需在当地仓库有备件，到货周期＜24小时。其它备件到货周期＜2周。
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需提供证明材料。