# 技术要求

一、需要实现的功能或者目标

用于洗手时机提醒引导医务人员手卫生，并记录各医务人员的手卫生依从率、正确率、工作量统计和耗材的使用量等。按照科室、医务人员类别、时间、洗手时机等不同纬度进行统计分析。

二、应当执行的标准或规范

（1）供应商经营范围涵：计算机软硬件销售。

（2）产品：手卫生依从系统需具备软件评测报告和硬件检测报告。

三、应当满足的功能和质量要求

1、总体要求

用于洗手时机提醒引导医务人员手卫生，并记录各医务人员的手卫生依从率、正确率、工作量统计和耗材的使用量等。

本次招标所投标的硬件必须能兼容本院的手卫生系统性智慧管理系统。

（1）标准化：全面采用国际、国家与地方各种标准和规范。以卫生部《医院信息系统基本功能规范》、WS/T 313—2019《医务人员手卫生规范》和我院的相关要求为依据，最符合医院实际需求为准。减少跨系统使用困难，保证与其他各子系统可以方便集成。

（2）技术稳定性：成熟可靠，性能稳定，能提供持续的版本升级服务。

（3）开放性设计：所投软件产品为投标公司自主研发或区域代理商，并能够根据医院实际需求进行系统的功能重组、修改。

（4）安全保密性：电池维护保养安全性、监测数据仅限医院内部使用。

2、项目配置需求

| 序号 | 货物名称 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手卫生依从性智慧管理系统硬件 | 所有硬件必须兼容医院原有的系统 |
| 1.1 | 智能胸牌 | 见技术要求 |
| 1.2 | 智能床识别器 | 见技术要求 |
| 1.3 | 液瓶识别器自动版 | 见技术要求 |
| 1.4 | 智能AP | 见技术要求 |
| 1.5 | 大屏显示套件 | 见技术要求 |
| 1.6 | 服务器 | 见技术要求 |

3、技术参数

| 序号 | 货物名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手卫生依从性智慧管理系统硬件 |  |
|  | 设备参数 |  |
| 1.1 | 智能胸牌 | ▲用于洗手时机提醒引导医务人员手卫生，并记录各医务人员的手卫生依从率、正确率、工作量统计和耗材的使用量等功能。 1)锂电供电，有低电压告警功能：当胸牌电压低于10%时，胸牌提供声光告警，同时后台系统需要显示所欠压的胸牌信息； 2）胸牌和AP的通信频段采用ISM频段的433M通信频率，通信距离≥50米可视距离； 3）▲胸牌一次电充满后可以待机24个月，充电一次可使用时间≥30天； 4）对识别器的响应时间小于100毫秒； 5）▲具有距离判断功能，当多胸牌在一起手卫生或者是床边时能判断胸牌离各个识别器的距离。 6）▲具有医护人员接近病床姿态识别，可进行设定值弯腰角度识别、医疗服务姿态识别。 7）▲具有判断手卫生时机（如进入病区、离开病区、接触病人前、接触病人后等），并进行声光提醒干预，执行手卫生，同步记录手卫生事件。 8）▲应临床要求：圆形智能胸牌，半径≤3CM，外挂小巧，方便携带，厚度≤9mm，尺寸要求不满足临床要求的不得分。安全有效。 9）现场演示提供实物，并验证上诉功能。 |
| 1.2 | 床区域识别器 | 1)供电方式：锂电池供电，可灵活更换锂电池，安全有效； 2)智能床识别器和AP的通信频段采用ISM频段的433M通信频率，通信距离≥50米可视距离； 3)识别距离：0.5-1.5米可调； 4)一次充电工作时间大于12个月； 5)低电压告警功能：当电压低于10%时，上位系统需要能显示欠压的设备。 6) ▲电量显示：设备具有剩余电量显示功能，通过指示灯告知用户设备剩余电量百分比。 7)方便安装：能挂在床头或者床位，提供安装挂架。 8）现场演示需提供实物。 9）▲应临床要求及安装方便：长度≤212mm,宽≤132mm，厚度≤43mm，尺寸要求不满足临床要求的不得分。 10）支架防锈、清洁整齐、安全有效。 （以上打“▲”项提供系统截图，不提供视为此项不符合） |
| 1.3 | 液瓶识别器自动版 | 1)供电方式：碱性电池或者适配器供电，安全有效； 2)治疗车（手消）识别器和AP的通信频段采用ISM频段的433M通信频率，通信距离≥50米可视距离； 3)识别距离：0.5-0.7米，距离可调； 4)可以待机2年，如果按照一天按压200次计算可以使用半年； 5)当电池欠压时具备低电压告警功能，同时上位系统需能显示欠压的设备信息； ▲6)有多种安装方式，安装方便，需满足床上、墙上、治疗车上和桌面上的立式安装，现场演示需提供样品，不满足多场景安装的要求的视为废标。 7）▲出液器为未非接触式，自动感应。 8）▲出液器具备形成调节功能，有半程和全程设置，现场演示需演示次功能。 9）▲为临床安装方便，出液器尺寸长度≤150mm，宽≤105mm，高度≤130mm（支架不计算在内），尺寸要求不满足临床要求的不得分。 10）方便安装、安全有效（电池、防火、病人安全、医疗设备） （以上打“▲”项提供系统截图，不提供视为此项不符合） |
| 1.4 | 智能AP | 1)供电电压：220V供电； 2)AP的通信频段采用ISM频段的433M通信频率，通信距离≥50米可视距离； 3)断网可存储5000条信息； 4) 网络：可选用LAN/WIFI/2G/3G/4G等多种方式。 5）现场演示需提供实物。 |
| 1.5 | 大屏显示套件 | 1)含大屏及迷你服务器； 2)供电电压：220V； 3)能展示手卫生依从率等各项手卫生监测的总体状况（具备人员、科室、医院等分级管理功能，具体如下）； ▲科室依从率统计功能：可以按照科室、时间，查询依从率； ▲人员类别依从率统计功能：可以人员类别、时间，查询依从率； ▲人员依从率统计功能：可以人员名字、时间，查询依从率； ▲科室依从率统趋势查询功能：可按科室、时间查询依从率趋势； ▲人员类别依从率统趋势查询功能：可按照、科室、人员类别、时间查询依从率趋势； ▲班次依从率统趋势查询功能：可按照科室、班次、时间查询依从率趋势； ▲人员类别依从率比较功能：可按照人员类别、科室、时间查询比较各个科室依从率； ▲科室依从率比较功能：可按照科室、时间查询比较各个科室依从率； ▲班次依从率比较功能：可按照科室、班次、时间查询比较各班次（如白班、晚班）依从率； ▲手卫生各时机的依从率比较功能：可按照手卫生时机（接触病人前后等）、时间查询比较各时机的依从率； ▲个人依从率趋势按照班次对比统计：可按班次、时间查询对比个人依从率趋势； ▲个人依从率趋势按照时机对比统计：可按时机、时间查询对比个人依从率趋势； ▲设备预警功能：设备欠压、故障、掉线等有预警功能； ▲看板系统：在线实时显示手卫生依从性管理系统的关键信息，如人员类别依从率、手卫生次数、实时行为数据等； ▲胸牌佩戴查询：有胸牌是否佩戴的查询功能； 4)显示参数： 屏幕尺寸：50英寸 屏幕分辨率：超高清4K（3840x2160） HDR显示：支持 屏幕比例：16:9 |
| 1.6 | 手卫生消毒液 | 兼容医院使用中的符合国家标准规范要求的快速手消毒剂 |
| 1.7 | 服务器 | 1)医院提供的虚拟服务器； 2)4H16G，80G硬盘。 3)满足系统的所有运行需求。 |
| 1.8 | 其他 | ▲1)人员管理：人员管理包括以下功能：人员信息和类别的新增，修改，删除、发卡、解卡等，日常更新维护每周1次； 2)设备管理：手卫生设备的新增，修改，删除； 3)设备维护：设备维护记录的查询，新增，修改，删除；各设备与相应的床、水洗区、出入口等关联绑定； 4)科室设置：医院科室的新增、修改、删除。 5)安全性：所有含有锂电池的设备，锂电池使用寿命到期前，免费更换，所有设备无电击或触电，温度过高或火灾的风险，安全有效。 |

四、验收标准、方法

按照购置合同、质量标准，组织对医疗设备进行验收

五、其他需要明确的技术要求。

无