| 智能便携式心身健康保障系统项目参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术性能要求 |  |
| 1 | 基本要求 | 客观检查与主观评估相结合，采用人机智能交互方式，对患者的生物、心理、社会等方面多个维度的全面评估，为临床决策提供线索和依据。 |
| 2 | 设备技术和性能参数 |  |
| ▲2.1 | 硬件性能 | 测评终端外观：便携式一体机，≥14英寸屏幕，加固式设计，具有良好的抗振性，方便外出携带和恶劣环境，整体重量≤5kg。 |
| ★2.2 |  | 测评终端电脑配置：CPU英特尔15及以上,内存≥32G,固态硬盘≥512G,Windows Sever2019及以上操作系统。 |
| 2.3 |  | 测评终端:采样频率≥1000Hz,脉搏速率测试范围:30~245bpm；脉搏速率测试精度:≤±3bpm。 |
| 2.4 |  | 测评终端内置≥6600mAh电池,可供设备独立运行时间>1小时。 |
| 2.5 |  | 移动终端: 手机,Android系统,≥5英寸,≥3G内存,≥32G硬盘,可WIFI连接。 |
| 3 | 软件功能 |  |
| ▲3.1 |  | 智能任务导向:以智能任务导向,提供智能任务模板及调整模式,对患者的精神心理ˎ躯体症状ˎ压力状态ˎ生活应激ˎ社会支持ˎ性格特质等多个维度进行全面深入的评估,覆盖心身疾病主要影响因子和常见危险因素。 |
| ★3.2 |  | 患者及档案管理功能:能预先批量导入患者信息的Excel表,也能在开始测评前随时添加患者信息.能快速读取患者的数据,建立患者档案库,并对单个患者进行持续性追踪及治疗提醒。 |
| 3.3 |  | 系统软件具有中华人民共和国国家版权局认证的计算机软件著作权登记证书。 |
| ★3.4 |  | 脉搏血氧采样终端具有中华人民共和国医疗器械注册证。 |
| ▲3.5 |  | 采用独立量表问答方式,提高评估效率。 |
| 3.6 |  | 可通过扫描二维码在移动端测评,可同时容纳100人以上用移动端测评。 |
| 3.7 |  | 测评报告功能需具备:患者的基本信息、躯体症状、精神症状、压力状态、性格特点、社会功能、自主神经检查等内容,能对全部报告进行统计分类，可以批量导出。 |
| 3.8 |  | 支持量表库动态升级。 |
| ▲3.9 |  | 支持高危人群预警筛选。 |
| 3.1 |  | 可查询患者测评报告、测评记录。 |
| 3.11 | 心率变异性分析 |  |
| 3.11.1 |  | 采用即时采集、即时显示、即时保存的方式。加入即时分析QRS波形，计算心率、实时打印的功能，并提供多种滤波开关用于去除漂移及干扰。 |
| 3.11.2 |  | 自主神经系统功能测评需具备:自主神经系统活性,自主神经系统平衡性,自主神经系统稳定性。 |
| 3.11.3 |  | 具备时域分析和频域分析功能: 时域分析:Mean HR、SDNN、RMSSD、SRD；频域分析：TP、VLF、LF、HF、LF norm、HF norm、LF/HF ratio。 |
| 3.11.4 |  | HRV波形采用反走样技术清晰显示,并具有导联位置智能调整功能,解决基线漂移或波形幅值过高等原因引起的波形重叠问题。 |
| ▲3.11.5 |  | 采用≥1000Hz的采样频率,保证波形不失真.采用高分辨率的显示和打印输出,表现波形细节。 |
| 3.11.6 |  | 提供包含6x2ˎ3x4ˎ3x4+2等十几种同步及连续的显示与打印模式,同时具备波形叠加分析ˎ电子标尺ˎ可编辑术语库等辅助工具,方便诊断及临床应用。 |
| 4 | 配置需求 |  |
| 4.1 |  | 工作站主机含显示器*1套 |
| 4.2 |  | 测评终端:手机*2台 |
| 4.3 |  | 心身疾病评估专家系统软件*1套 |
| 4.4 |  | 心率变异性分析系统软件*1套 |
| 4.5 |  | 信号发射器*1套 |
| 4.6 |  | 指夹*1套 |
| 4.7 |  | 便携机专用包*1个 |
| 5 | 售后服务 |  |
| 5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |
| 5.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务。 |
| 5.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤3个工作日 |
| 5.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |
| 5.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费。 |
| 5.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择。 |
| 5.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）。 |
| 5.8 | 培训 | 原厂工程师提供现场设备使用培训。 |
| 5.9 | 交货期 | 合同签订后1个月内交货。 |