高压注射器
参数性能：

注射头

规格：单筒
*注射头显示屏：彩色触屏操作，图标化显示，显示造影剂剩余容量
自动针筒就位：是，自动排空新安装的针筒，等待吸药
自动吸药功能：是
手动吸药速度：0.1-10mL/s
自动吸药速度：0.1-10mL/s
排气确认：屏幕显示并需操作确认
推杆自动回缩：可在任何位置卸下针筒
*注射头和控制屏连接方式
Wifa或者红外连接
电源：电池和交流电源供电
操作：遥控器触发或停止注射
主要技术参数

注射容量：1-190ml
注射速度：0.1-10mL/s
安全压力预设：最高压力≥300psi
暂停：1-900s，1s增量
保持：最大保持时间20分钟
预设注射阶段：≥4阶段
预设方案：可存储≥20个，每个方案最多4个注射相
*注射结果显示：显示注射量、平均流速、峰值压力及注射时间
注射历史：可存储注射历史40个
报警历史：可回顾前40个报警信息
注射统计：可显示累计注射数量
注射针筒

针筒容量（造影剂）：190ml一次性无菌空针筒
针筒空气提示功能：针筒图示可提示是否装满液体
针筒保温套
临床配适度：100%满足临床的要求。
