# 技术要求

一、需要实现的功能或者目标

用于封闭空间、生物安全实验室及物体表面消毒灭菌，减少患者和医护人员感染的风险。

二、应当执行的标准或规范

（1）消毒产品备案证明；（2）消毒产品生产企业卫生许可证；

（3）消毒产品卫生安全评价报告。

三、应当满足的功能和质量要求

| 序号 | 招标要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1使用范围及用途 |  |  |
| 1.1 | 适用范围： 实验室消毒、终末消毒、预防性消毒以及救援车辆的应急消毒处理。 |  |
| 1.2 | 应用场合： 重症监护室、微生物实验室、病毒实验室、实验室、生物安全柜、手术室、血液病房、烧伤病房、急救车等生物安全等级要求高的区域进行终末消毒，或医院接诊新发突发传染病患者后不同场所的紧急消毒处理。 |  |
| 1.3 | 消毒原理： 采用二流体雾化喷嘴将消毒液雾化喷出，产生1-3um级干雾状态的杀菌因子，自由扩散到空间中，干雾状态的过氧化氢快速作用于环境中的细菌、真菌、病毒及芽孢，能同时对空间内的空气和物体表面达到良好的消毒效果。 |  |
| 2.主要技术参数 |  |  |
| 2.1 | 工作温度5-40℃，工作湿度≤80%RH。 |  |
| ▲2.2 | 所投设备的安全评价报告，免费提供含配套消毒剂提供：7.5%~8%过氧化氢溶液，溶液中无银离子或二氧化氯成分，消毒液有效期为2年，消毒液符合国家相关标准和要求，提供消毒液备案证明。 |  |
| 2.3 | 采用集成电路板控制系统进行模块化控制，可配置遥控器远程启动停止。 |  |
| 2.4 | 灭菌空间≥150m3，雾化速率≥25ml/min。 |  |
| ▲2.5 | 内部储液量1000ml，外接储液罐体积大于5L |  |
| 2.6 | 语音提示：设备有语音提示警告 |  |
| 2.7 | 设备可自动计算消毒液用量，只需输入消毒体积和单位体积用量，设备即可启动消毒。 |  |
| 2.8 | 设备安装有醒目的运行状态指示灯。 |  |
| 2.9 | 操作界面采用全触摸式液晶显示屏，可查看历史消毒数据和相关技术参数。 |  |
| ★2.10 | 消毒水平：对大肠杆菌的杀灭对数值>3.00；对金黄色葡萄球菌的杀灭对数值>3.00；对自然菌的杀灭率>90%； 对脊髓灰质炎病毒去除率达到99.99%，对H1N1病毒去除率达到99.99%，对铜绿假单胞菌灭杀对数值＞6.00，对枯草杆菌黑色变种芽孢灭杀对数值＞6.00，对嗜热脂肪芽孢杆菌灭杀对数值＞6.00，提供CMA检测报告。 |  |
| 2.11 | 外壳材质：304不锈钢，表面喷塑，耐腐蚀 |  |
| ▲2.12 | 供电要求：设备需内置锂电池，锂电池不可外接，方便使用、安全有效，电池定期替换。 |  |
| 2.13 | 最大功率不高于250W。 |  |
| 2.14 | 外形尺寸不大于390*180*360mm。 |  |
| 2.15 | 整机重量≤10kg。 |  |

四、验收标准、方法

按照购置合同、质量标准，组织对医疗设备进行验收

五、其他需要明确的技术要求。

▲所投产品提供欧盟机构颁发该型号产品的CE证书(欧盟产品安全认证)。

▲所投产品需取得国际知名机构TUV出具的安规认证