吊塔采购需求

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 吊塔能为麻醉机、监护仪、腔镜、电刀等设备提供载体，并提供电源端口，保证环境整洁舒适 |
| 2 | 资质认证 |  |
| 3 | 设备技术和性能参数 |  |
| ▲3.1 | 材质 | 吊塔主体采用高强度铝合金，方形全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。材质不含有害金属物质，符合RoHs要求；设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。（提供证明文件） |
| 3.2 | 技术要求 | 吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统。 |
| ▲3.3 | 技术标准 | 吊塔最大工作承重≥280Kg，吊塔最大安全承重应为标称工作承重的四倍.提供证明文件。 |
| ▲3.4 | 设计 | 吊塔采用气电分离式设计，气电箱为四面柱体结构，上电下气分离式设计，气体终端及强弱电终端可位于箱体同侧同面，电源插座斜向45度排布，便于临床观察及线缆管，提供实物图片证明。 |
| 3.5 | 仪器平台 | 托盘、抽屉采用SPCC板材，钣金折弯，尺寸≥430X480mm，托盘为纯平橘纹无内陷设计，抽屉采用自吸合方式打开闭合。 |
| 3.6 | 技术标准 | 托盘承重≥80KG，提供证明文件。 |
| ▲3.7 | 医用标准 | 吊塔采用欧标医用气体管路系统，气体终端符合ENISO9170-1标准，医用气体软管符合ENISO5359标准 |
| 3.8 | 电源插座 | 吊塔所用电源插座必须符合国家3C强制性认证，以保证用电安全，提供3C认证证书。 |
| 3.9 | 技术要求 | 所投产品基础架由厂家自行安装，采用拼接式膨胀螺栓设计，非焊接式，提供实物安装图片及相关技术文件； |
| 3.10 | 技术标准 | 吊塔回转机构采用重载轴承，在承重300kg的负载下 ，使用寿命不小于10万次，提供证明文件。 |
| 3.11 | 技术标准 | 吊塔符合抗震要求，保证使用安全，提供证明文件。 |
| 3.12 | 技术标准 | 吊塔外壳涂膜附着力参照ISO2409-2013测试方法，附着力达到等级0, 提供证明文件。 |
| 3.13 | 技术标准 | 吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照ISO9277:2017标准，外观评价参照ISO10289-1999,外观评级为10，提供证明文件。 |
| 3.14 | 技术标准 | 吊塔在最大工作承重时，终端箱偏载角度≤0.5°，提供证明文件。 |
| 3.15 | 技术标准 | 吊塔通过电磁兼容设计，避免电磁波影响吊塔内部弱点线路，提供证明文件。 |
| 4 | 耗材/试剂性能参数 |  |
| 5 | 配置需求 | 配竖式气电箱×1个，悬臂、气电箱旋转角度≥340°，配备刹车装置，方便吊塔移动和定位；，双旋转臂，配德式气体终端并配备对应气体插头（空气1个，二氧化碳2个，负压吸引2个，氧气2个，废气排放1个），配国标电源插座：10A插座≥8个，16A插座≥1个，等电位≥2个，配RJ45六类网络接口≥2个，配视频接口BNC≥1个，预留空白面板≥1个，二层设备托盘，其中一层带抽屉，托盘为纯平橘纹无内陷设计，托盘最大标称工作称重≥80KG，抽屉最大标称工作称重≥15KG；配备输液架 |
| 6 | 安装要求 | 吊塔设备进场安装前需要有位置存放，场地要和手术室尽量靠近（同一楼层，避免安装时再次搬运），场地需要防雨。工程师到场后拆箱安装整套水机安装占地面积不超过8平方米。可与原有环路连接。 |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年 |
| 7.2 |  | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。 |