海军军医大学第二附属医院

# 可移动手术示教系统

# 采购通知书

项目编号：2024-JH1902-F9010

2024年10月16日

第一章 采购公告

我院就以下项目进行面向市场采购，采购资金已全部落实，欢迎符合条件的供应商参加。

一、项目名称：可移动手术示教系统

二、项目编号：2024-JH1902-F9010

三、项目概况：

医院计划搭建移动手术示教系统，采用便捷的推车型结构设计，解决手术转播和手术示范教学的问题。通过该系统实现与4间智慧教室的双向实时音视频交互，确保手术示教实时、直观，且不影响正常手术进程，同时促进师生互动交流。现有智慧教室的直录播系统采用文香品牌资源管理平台和课堂终端。

四、报名资格条件：

本次招标最高投标限价为19万元人民币（含税），高于最高投标限价的投标将予以否决。

五、报名资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1、在中华人民共和国境内注册且法定代表人具有中华人民共和国国籍。

2、经营范围符合本次招标内容，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、具有良好的商业信誉

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、 近3年经营活动中无重大违法记录,在国家和军队采购网无不良记录。

（二）基本资格条件

1.响应人必须是在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格及相应经营范围的企事业单位，须提供加盖公章的工商营业执照、税务登记证书、组织机构代码复印件（或加盖公章的三证合一的营业执照）及基本户开户许可证；

2.本次采购不接受联合体单位报名。

## 六、发布公告时间及采购文件的获取

## 发布公告时间：2024年10月17号-2024年10月24号。

贵方如有兴趣请于2024年10月24号16:00点前提交采购文件（3份，其中正本1份、副本2份；电子版1份（1.全套采购文件正本（加盖公章）：PDF格式）2.全套采购文件可编辑WORD版）。供应商需在上述文件要求的截止时间前，将采购文件密封送达指定地点。在截止时间后送达或未按要求装订、签署、密封的采购文件将被拒收，并视为无效的采购文件。

## 七、联系方式

招 标 人：海军军医大学第二附属医院

联 系 人：郁瀛曦

电    话：021-81886212

- 响应人须知

一、响应文件编制

响应文件组成（包括3部分：价格文件、响应书、资格证明文件）。

1.1价格文件包括：

- 开标一览表（附件1）

1.2响应书包括：

- 响应函（附件2）

- 主要技术性能参数表（附件3）

- 技术指标参数响应偏离表（附件4）

- 主要商务条款响应偏离表（附件5）

- 交货清单（附件6）

- 生产方、响应方售后服务承诺（附件7）

- 近6个月响应人纳税记录、缴纳社会保障金记录；无处罚记录、无合同违约记录证明（信用中国、中国政府采购网、军队采购网失信名单截图）

二、报价原则

2.1、成交价格是履行合同的最终价格，除《货物需求一览表及技术规格》中另有说明外，成交价格应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

2.2、除《货物需求一览表及技术规格》中说明并允许外，每一种单项服务的报价以及采购项目的成交总价均只允许有一个报价，询价响应文件中包含任何有选择的报价，采购人对于其响应将予以拒绝，视作无效。

2.3、成交价格应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的报价，采购人均予以拒绝，视作无效。

2.4、报价有效期不少于90天。

三、评审原则

本项目评审工作程序如下：

3.1、资格性、符合性审查。采购小组将依据法律法规，对供应商进行审查。未通过资格性、符合性审查的供应商，其响应被否决。

3.2、对于本项目供应商不同币种的报价，采购小组将以递交响应文件截止日期当日中国银行总行首次发布的外币对人民币现汇卖出价进行报价货币的转换,统一币种对响应报价进行比较。

3.3、澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，采购小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.4、采购小组将根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。实质性响应采购文件要求是指供应商满足资格性要求、符合性要求的响应。

四、响应文件无效情形

4.1、与本项目采购人、采购代理机构的负责人为同一人或者存在直接控股和管理关系的供应商不得参加本次采购活动。

4.2、在递交响应文件截止时间后送达或未按要求装订、签署、密封的响应文件。

4.4、报价有效期、交货期及付款方式任一条款存在偏离。

4.5、未通过资格性、符合性审查。

4.6、最终报价超过询价通知书中规定的采购预算金额或最高采购限价。

4.7、响应文件中有任一标注“▲”号的条款偏离或未按要求提供技术支持资料的。

4.8、参数说明中▲标号为重要参数，需提供生产厂商公开发布的产品彩页、技术白皮书、网站截图等相关证明资料。

4.9、医疗影像服务器为本系统的核心产品、▲标号参数需提供第三方监测机构提供的产品检测报告。

5、其他询价通知书规定的无效情形。

五、合同授予标准

5.1、采购小组将把合同授予质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低，并能圆满地履行合同、对本院最为有利的成交供应商。

5.2、最低报价不是被授予合同的保证。

第三章采购需求一览表及技术规格

一、技术参数

1、采用110mm-130mm区间范围内的超大尺寸高强度防缠绕静音医疗轮；

2、移动示教推车采用人体工学设计，长支臂展开距离不少于1.5米，整臂可旋转不少于360°，可支持拉升高不少于2.3米，走线方式为臂内隐藏式走线设计，通过⼀体式长臂可旋转实现任意⻆度的观看；

3、术野摄像机内置 不低于1/2.5 Exmor R CMOS传感器，总像素不低于 851 万像素 ，分辨率最高不低于3840*2160，不低于20 倍光学变焦及12 倍数字变焦，要求在无影灯下无曝光拍摄，保证拍摄清晰度，支持 RS485 协议 PELCO-D，PELCO-P，带 OSD 菜单功能。镜头断电记忆功能，聚焦控制：开/关(自动/手动)，光圈：自动/手动(可调) 共 16 级，支持医疗模式切换功能，改善光晕问题，支持手动增强亮度调节，在不同无影灯的光照下，调节图像亮度功能，改善光晕问题，▲支持普通模式、无影灯模式等模式切换,人工学可拆卸手柄，操作方便，灵活的连接件与旋转件设计，手感舒适无噪音，实现水平不少于360度和垂直不少于90度全方位拍摄；

4、移动示教推车立柱应为五金材质，内具有隐藏线槽，立柱后端需配置推/拉的手柄；

5、移动示教推车支持显示器支架，可支持单/双屏样式；

6、触摸一体机，支持不低于23寸显示，不少于十点触控；

7、配置全景摄像机托架，云台摄像机，光学变焦不低于12倍及数字变焦16倍，广角不低于71度 ，采用不低于1/2.5 英寸CMOS, 有效像素不低于851 万，输出接口支持不少于1 路 HDMI和1 路3G-SDI，要求调试工具具备电子云台功能，对摄像机放大、缩小、上下左右等操作；

8、医疗影像服务器，满足高稳定性运行要求，基于Linux平台开发的嵌入式设备，安全可靠，▲具备不少于4路POE接口，可对接不少于4路POE摄像机，最高分辨率支持不少于3840*2160信号接入，支持的HDMI IN接口，最高支持4K信号接入,▲具备不少于5路RS232控制接口，其中不少于3路作为摄像机控制，不少于1路带供电，可对接中控或控制面板对接实现控制，具备两路HDMI输出接口，可输出直播预览或点播回放画面，并可同步输出音频，▲具备USB2.0不少于2路，USB3.0不少于1路，具备line in不少于2路、line out不少于2路；存储空间要求不少于2T存储，要求系统支持插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能或将文件上传到原智慧教室资源管理平台上,便于后期示教使用。要求大于3路流媒体直播通道选择，每一路均可手动选择流媒体协议类型如RTSP、RTMP或HTTP，也可以选择流媒体直播内容，如电影模式及各个场景等画面自由选择，要求支持与现有的4间智慧教室通过SIP协议方式进行实时的音视频互动示教；

9、▲支持文件修复，对于录制过程中出现异常的文件可进行一键修复（提供截图）

10、4K编码终端，支持输入最大分辨率不低于4K信号及采用标准H265/H264双编码方式；视频输入不少于3路HDMI及内置音频；要求支持HTTP、RTSP、RTMP、RTMPS、SRT、RTP、UDP组播、UDP单播、FLV、HLS等多种协议；

11、数字化手术室集中控制系统，要求支持与医疗影像服务器对接，实现录播控制，如录制、暂停、停止，要求支持自主创建手术室和示教室，添加手术室和示教室的编解码节点即可完成创建，要求支持画面预览，点击信号源，即可在软件界面预览信号源的画面，方便操作识别等；

12、无线耳机，要求先进的宽带音频使用的CAT-iq技术可以实现更清晰的交谈，并且具有降噪麦克风降低背景噪声，要求提供不小于6小时的连续通话时间；

13、移动示教推车整车高不低于1750mm，悬臂最大可拉升不少于2.3米，柜体具有带锁设计，采用五金烤漆工艺，采用高度防菌和无缝箱体设计，容易清洁；

14、移动手术示教推车适用于各类手术类型，包括开放性手术、腔镜手术、显微镜手术、数字造影手术等（支持手术设备4K音像信号接入到医疗影像服务器中），使手术观看者能够通过网络远程观看，全方位、多角度地了解手术过程；录制的手术视频可上传至资源管理平台，支持点播回放等功能。

15、移动示教推车需将解剖细节全方位采集展示在大屏上，需通过语音互动结合临床信息，可以同时解决学生观看和解剖资源来源匮乏的状况。

16、移动示教推车要求可通过触控显示屏中的数字化手术室集中控制系统，医师可实现医疗设备信号集中控制、临床信息检索查阅、手术室内外通讯交互、手术视频记录与传输、显示路由（切换）等功能；

17、产品需提供严格的录像申请、审批、直播、分享机制，实现对⼿术录像的安全及隐私管理，提供对已审批的⼿术录像进行回放的功能，可限定转播可观看的用户；

18、移动示教推车要求手术过程中可实时调取病⼈临床档案，病⼈的手术视频链接到病⼈的ID号下，形成病历的⼀部分，作为手术资源永久保存；

19、移动示教推车要求配备无线模块，通过院内无线网络以网址方式观看直播。

20、系统需实现手术录像资料的网络化管理，支持录像数据的维护、备份、归档和导出，并提供与现有及未来外部系统的数据接口，如HIS系统，以便形成完整、清晰的医疗记录。

二、资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 是否合格 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商 | … |  |
| 一、资格性审查内容 |  |  |  |
| 1. 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照或事业单位法人证书 |  |  |  |
| 2. 近 3 年经营活动中无重大违法记录，在国家和军队采购网无不良记录； |  |  |  |
| 2.1 在信用中国网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人 (提供在线查询截图) |  |  |  |
| 2.2 未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单(提供 在线查询截图) |  |  |  |
| 2.3 在军队采购网未被列入供应商失信、暂停名单(提供在线查询截图) |  |  |  |
| 2.4 参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |  |
| 3. 投标人为非外资独资或外资控股企业，提供书面声明 |  |  |  |
| 4. 不同投标人单位负责人非同一人或者不存在控股、管理关系 |  |  |  |
| 5. 法定代表人资格证明书和授权书 |  |  |  |
| 6. 本项目不接受联合体投标，不接受分包或转包 |  |  |  |
| 7. 投标供应商提供会计师事务所出具的近3年审计报告 |  |  |  |
| 二、符合性审查内容 |  |  |  |
| 1.投标文件密封完好。 |  |  |  |
| 2.投标文件签署、盖章齐全完整。 |  |  |  |
| 3.投标文件组成齐全完整。 |  |  |  |
| 4.投标文件有效期满足招标文件要求。 |  |  |  |
| 5.其他实质性条款满足招标文件要求。 |  |  |  |
| 综 合 评 定 |  |  |  |
| 说明: 1.合格打“ √ ”, 不合格打“×”。 2.有一项内容不合格，综合评定为不合格。 |  |  |  |

三、合同期限

合同期限至维保期满（自验收合格之日起算）结束，维保期满后的维护费用将根据合同相关约定执行。

四、交货时间

合同签订后1个月内完成项目所有实施工作。

五、项目验收、付款方式

验收工期：乙方应在合同生效1个自然月内完成工作，并提交甲方验收。如验收不合格，视为延期。因乙方原因未能按期验收并签署验收报告时，按照延期天数，每日乙方向甲方支付合同金额万分之五作为违约金。如因延期超过工期50%导致合同目的无法实现，甲方有权解除合同，乙方同意退回甲方已支付全部款项。

付款方式：

（1）合同签订生效后，中标人与需求方（海军军医大学第二附属医院）签署硬件设备签收单后，中标人提交发票（金额为合同硬件价款的50%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同硬件价款的50%；

（2）中标人与需求方（海军军医大学第二附属医院）签署硬件设备验收报告后，中标人提交发票（金额为合同硬件价款的40%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同硬件价款的40%；

（3）自中标人与需求方（海军军医大学第二附属医院）签署硬件设备验收报告日起，免费维护期满一年且中标人维护期内按合同履行了所有义务的，中标人提交发票（金额为合同硬件价款的10%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同硬件价款的10%。

六、总体要求

投标人须提供清晰、明确的系统设计方案具体要求如下：

1、项目建设内容中所列的建设模块和具体内容不能有任何缺失，否则甲方有权拒绝验收。

2、安装和实施之后，提供对应用人员和医院维护、管理人员进行培训。

3、本项目硬件至少提供三年免费维保服务。

4、本项目硬件免费质保期满后，如需求方（海军军医大学第二附属医院）需要投标人继续提供硬件维保服务，则投标人承诺提供给需求方（海军军医大学第二附属医院）的有偿年硬件维保费最高不超过合同中硬件部分价款的10%；

5、本项目需提供自验收通过之日起终身7＊24小时免费维保服务，故障响应时间不超过1小时，非工作日及夜间故障响应时间为不超过 2小时，需现场处理时技术人员 2小时内到达现场，4 小时内修复。免费维保期内对系统优化和常规安全检查。

注：项目总体要求为必须满足的要求，最终将作为条款写入合同。

# ·第四章  附件/响应文件格式

附件1：报价一览表

附件2：响应函

附件3：主要技术性能参数表

附件4：技术指标参数响应偏离表

附件5：主要商务条款响应偏离表

附件6：交货清单

附件7：生产方、响应方售后服务承诺

※附件8：供应商诚信承诺

附件9：法定代表人资格证明书

※附件10：法定代表人授权书

附件11：供应商保密承诺书

附件1

报价一览表

报价人全称：         项目名称：                      项目编号：         包号：           金额单位：元

| 序号 |  | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （含税） | 金额 （含税） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总价（人民币大写）： （小写）¥： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：金额=单价×数量，总价=金额之和。

响应人全称：（盖章）                               法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月  日

附件2

响应函

（采购机构名称）：

我方参加贵部组织的（项目编号、项目名称）采购活动，并对（包号或货物名称）进行响应。

- 按照文件规定递交响应文件正本 1  份和副本 2  份，电子版响应文件1  份。

- 我方已完全理解采购文件的全部内容，自愿接受并执行采购文件的全部条款。

- 本响应文件有效期自开标之日起180日内有效。

- 我方在参与前已仔细研究了文件和所有相关资料，同意采购文件的相关条款。

- 我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵部要求，提供与采购有关数据或信息。

- 我方承诺自愿遵守、执行军队采购管理法规制度及政策规定。

- 联系方式

联 系 人：        电话：          传真：

地    址：                        邮政编码：

响应人全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年     月     日

附件3

技术指标参数响应偏离表

项目名称：            项目编号：                      包号：

| 序号 | 项目名称 | 技术指标参数 要求 | 技术指标参数 响应 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汇聚交换机 | 详见第三章采购需求一览表 |  |  |  |
|  | 接入交换机 |  |  |  |  |

说明：报名单位应对照文件技术要求，逐条如实填写所投产品的具体指标参数，注明无偏离、正偏离或负偏离，并在备注中注明偏离的具体内容。

响应人全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年   月  日

附件4

主要商务条款响应偏离表

项目名称：                      项目编号：              包号：

| 序号 | 采购文件商务条款 | 响应文件商务条款响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人资质： 详见第三章采购一览表1.4 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

商务条款主要包括报价要求、售后服务、专利权和保密要求、交货时间、地点与方式、付款及结算方式等。如有遗漏，请响应人按照采购文件正文自行补充完整。

注：项目总体要求为必须满足的要求，最终将作为条款写入合同。

特别提示

1.本表所列条款必须一一予以响应，“响应文件商务条款响应”一栏应填写具体的采购内容，有偏离的要具体说明，纸面不敷时，可以另加页。

2.请响应人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致响应无效。

响应人全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月  日

附件5

交货清单

项目名称：                    项目编号：              包号：

| 序号 | 品名 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应人全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年   月  日

附件6

生产方、报价方售后服务承诺

（响应人自行编制）

报价人全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年   月  日

附件7

供应商诚信承诺

我公司自愿参加海军军医大学第二附属医院组织的军队采购活动，并对公司诚信作出如下承诺：

一、如实编写采购文件，对采购文件中提供的文件资料、图片影像、财务数据、资产情况及相应证明等材料的真实性、完整性、准确性，承担相应的法律责任。

二、因公司转制、兼并、股改等特殊情况，无法或拒绝提供原始资料、财务数据、资产情况等，造成公司信息难以确认时，自愿放弃参加军队采购活动。

三、在提供响应文件或现场核查时，如存在伪造文件资料，提供虚假图片影像、业绩合同、资料数据，造假和篡改财务数据及资产等情况，自愿放弃中标资格并无条件接受相应处罚。

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

附件8

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（响应人全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

响应人全称：（盖章）

年  月  日

附件9

法定代表人授权书

海军军医大学第二附属医院：

（报价方全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

响应人全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（正面）

附件10

供应商保密承诺书

（采购单位或者受委托订立合同的采购机构名称）：

根据有关保密法规制度和合同约定，我方知悉应当承担的保密义务和法律责任，对（合同名称、编号）合同保密相关事项，作出承诺如下：

一、严格遵守国家和军队保密法规制度要求，制定并严格落实保密管理制度，设置保密部门，配备保密人员，开展保密培训，严格约束所属员工行为，接受和配合甲方或者军方采购管理部门、采购机构组织开展的保密指导和监督检查。

二、未经甲方或者军方有权单位许可，不以摘抄、复制、告知、公布、出版、传递、转让或者以其他任何方式使任何第三方组织和人员知悉本采购项目及其合同订立履行保密信息。军方提供的或者参与本项目及其合同订立履行获悉的所有信息均视为保密信息，甲方或者军方有权单位明确表示无需保密的信息除外。

三、本采购项目及其合同订立履行保密信息，包括以手写、打印、软件、磁盘、光盘、胶片、图片、音视频或者其他可读取方式记载的数据信息和文档资料，实行专人管理、专室专柜存放、定期审核销毁，不擅自复制留存。

四、不在联接互联网计算机中存储、处理、传递，不通过普通电话、传真、快递等非保密渠道传递本采购项目及其合同订立履行保密信息。

五、不将本采购项目合同订立履行保密信息作为企业业绩进行公开宣传。本合同履行完毕后，仍继续承担与合同履行期间相同的保密义务。在签订本合同前，我方已知悉合同履行过程以及合同履行完毕后需要承担的保密义务及其成本，无须甲方另外支付保密相关费用。

违反上述承诺，我方愿意承担一切法律责任，赔偿因违反承诺造成的损失，接受军方按照国家和军队有关规定作出的处罚。参与本项目及其合同订立履行的我方所属员工发生失密泄密的，由我方承担连带责任。

承诺供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年    月    日