| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 临床用于患者的持续性肾脏替代治疗，血浆置换治疗和血液灌流治疗。 |
| 2 | 资质认证 |  |
| 3 | 设备技术和性能参数 |  |
| ★3.1 | 治疗模式 | 连续静脉静脉血液滤过（CVVH） 连续静脉静脉血液透析（CVVHD） 连续静脉静脉血液滤过透析（CVVHDF）,前+后稀释CVVH/CVVHDF治疗 缓慢持续超滤（SCUF），血液灌流（HP），血浆置换（TPE） |
| 3.2 | 耗材 | 所有管路和滤器有颜色标示易于安装，避免误操作。 |
| 3.3 | 管路夹闭 | 具有自动夹管阀，不需要手动更换滤器和管路的情况下实行： 前稀释CVVH/CVVHDF、后稀释CVVH/CVVHDF和 前+后稀释CVVH/CVVHDF治疗 |
| ▲3.4 | 泵系统 | 一体化驱动泵≥5个泵，提供全面治疗方案 |
| 3.5 | 血泵前泵 | 无需另外购买泵或增加部件可进行枸橼酸抗凝治疗和血泵前稀释处方。 |
| ▲3.6 | 枸橼酸抗凝系统 | 支持HD，HF,HDF等任何治疗模式下的枸橼酸抗凝治疗,且无枸橼酸抗凝治疗专用耗材。 |
| 3.7 | 血流速度 | 15-225ml/min |
| 3.8 | 置换液速度 | 12-80ml/min |
| 3.9 | 透析液速度 | 12-80ml/min |
| 3.10 | 脱水速度 | 0-990ml/h |
| 3.11 | 废液速度 | 5-120ml/min |
| 3.12 | 精确度 | 设定流量的±10% |
| 3.13 |  | 支持与ECMO的无缝连接，压力自动匹配 支持与X-MARS机器的连接，更好支持的人工肝治疗 |
| 3.14 | 肝素泵 | 注射器规格:注射器：20ml 50ml可选 注射泵持续流量:0.5-20ml/h |
| ▲3.15 | 压力监测 | 1) 动脉压检测范围:-250mmHg～+200mmHg， 精确度：±15mmHg 2) 静脉压检测范围:-20mmHg～+350mmHg， 精确度：±15mmHg 3) 滤器前压力检测范围:-50mmHg～+300mmHg 精确度：±10mmHg 4) 滤过液压力检测范围:-250mmHg～+400mmHg， 精确度：±15mmHg 5)跨膜压力检测范围:0～+300mmHg， 精确度：±20mmHg |
| 3.16 | 安全性 | 1）抗静电：抗静电装置，避免ECG干扰 2）静脉壶：可调节静脉壶液面高度自动调节和自动排气 3) 配套全自动快速预冲和自检 4）暂停治疗：临时中断循环程序(可使病人暂时脱机去进行其他检查或治疗) 5）液体平衡：一体化液体平衡监测系统，最大误差不超过330ml，保证患者治疗的安全。 6）自动报警：连续对比的报警监测，自动判断，发出报警并提供解决建议，优化设计减少误报警。 7）压力分析： 跨膜压及滤器下降压双重监测系统:同时监测滤膜及空心纤维的凝血状况；自动判断，提示（包括数值显示、图表、趋势显示）及报警滤器凝血状态。 8）漏血检测：利用光学原理 9）空气检测：超声波检测方式 |
| 3.17 | 显示屏 | 全中文彩色液晶触摸显示屏≥10英寸，治疗设置简易快速 |
| 3.18 | 操作系统 | 人性化的中文界面，图文并茂的引导式操作，治疗参数数值及曲线图显示功能。 |
| 3.19 | 电子秤 | ≥3个 0-10kg |
| 3.20 |  | 治疗结束：具有自动回血功能 |
| 3.21 |  | 具有漏液检测系统 |
| 3.22 | 后备电源 | 具有后备电源，断电后保证治疗连续性≥10min |
| 3.23 |  | 具有血液灌流器支架，方便HP治疗的开展 |
| 3.24 | 加温系统 | 独立的加温系统，可进行液体或血液加温，控制温度：35～39℃，连续可调≤1℃/档 |
| 3.25 |  | 具备USB接口，数据下载便捷快速，方便临床对患者治疗数据的分析应用及学术论文的书写。 |
| ▲3.26 | 外设接口 | 可用于中央数据网，提供开放端口，与医院系统无缝链接 |
| 3.27 | 治疗档案 | 机器内置存储器，可存储100例患者的连续治疗文件 |
| 3.28 | 网路接口 | 计算机网络接口，远程访问自动存档 |
| 4 | 耗材/试剂性能参数 |  |
| 4.1 |  | 1）补耗材清单； 2）有国家27位码且在上海阳光平台已完成备案 |
| 5 | 配置需求 |  |
| 5.1 | 硬件 | 1）碳肾支架 2）外置秤的情况下需要秤调教套件 |
| 6 | 安装要求 | 220V（正常电压） |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年 |
| 7.2 |  | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。 |