全数字化笔记本式彩色多普

勒超声诊断系统

（一）功能要求：

1、便携性，方便开展基层偏远单位巡诊体检；

2、能够满足日常对女性患者腹部、子宫及双附件的B超检查，配备腹式和阴式探头；

3、同步存储，数据能够导出或上传。

（二）技术参数

1、系统通用功能

▲1.1主机显示屏≥15.6英寸高分辨率LED显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度≥180°，防眩光触摸屏，操作面板具备物理按键与触摸按键；

1.2探头接口1个，可扩展到3个

▲1.3整机重量≤4.5kg（含电池）

▲1.4支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）；

1.5二维灰阶模式

1.51组织谐波成像

1.52组织特异性成像

1.53多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

1.6 M型成像模式

1.6.1彩色M型

1.6.2解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转

1.7一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

▲1.8支持造影成像功能，支持双计时，支持混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换

▲1.9支持弹性成像功能，支持肿块周围组织弹性定量分析功能，支持组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析

▲1.10支持NT自动测量

1.11测量分析和报告

包括常规测量软件包，普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数），妇科/产科专用测量软件包，心脏功能专用测量软件包，血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量

1.16信息管理与存储

1.12  128G固态硬盘，内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作

1.13连通性：HDMI、USB3.0接口、网络接口，DICOM3.0系统。

▲1.14专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件，国标220V电源线，采用磁性电源插头