电生理刺激治疗仪

（一）功能要求：

1、用于缓解长期海上工作的女性日常工作中出现的各种慢性疼痛，包括痛经、慢性盆腔痛、紧张性头痛、各种肌肉痛等，提高作业能力；

2、可进行外形及功能改造，达到项目组要求。

（二）硬件参数：

▲1、具有≥3个通道同时诊断或治疗，治疗模式可选；

2、要求反馈阈值的准确度：反馈阈值范围最小≤1μV，最大≥500μV，在中心频率点(250Hz)测量时误差应≤±10%或±2μV，两者取较大值；

3、要求肌电传感器采用智能传感器技术，能够消除噪声和伪迹，提高测量精度，要求系统噪声≤1μV；

4、要求通频带应不窄于15Hz-520Hz ；

▲5、要求刺激强度：刺激电流强度1-100mA范围内可调，最小步进调节≤0.1mA, 误差≤±10％；

6、要求刺激频率：电刺激脉冲频率1-2500Hz可调。最小步进调节≤0.5Hz, 误差≤±10％；

7、要求刺激脉冲宽度：电刺激脉冲宽度在50～2500μs范围内可调，最小步进调节≤50μs, 误差≤±10％；

▲8、要求设置上升/下降时间在0s～20s范围内可调；；

9、要求治疗时间在1min～60min，1min调节，误差±10％。

10、要求设备具有脱落检测，当设备电极脱落或接触不良时，停止输出；

（三）软件系统：

1、要求主机嵌入式软件具有可存储曾用治疗方案的功能；

2、要求治疗在常规的刺激被动模块、肌电主动模块、肌电触发主被动模块、外部触发模式外，还应包括助力模式，在无显示屏反馈的情况下，直接应用刺激反馈引导患者的主动肌肉收缩；

3、系统能够选择多种治疗模式，如连续治疗、分段治疗等，适用于医用诊治一体场景、以及医用诊断与个性治疗分离的个性场景。

（四）产品功能结构改造要求：

1、电刺激和超声的同极输出: 超声参数符合a.有效声强：＜3W/cm²（脉冲模式）)多档可调；b.频率(单位MHz)：变频0.5、1.7可选；c.模式：连续模式、脉冲模式；d.占空比（脉冲模式）：10%、25%、50%；e.脉冲频率（脉冲模式，单位Hz）：16、100、1000；

2、控制软件的优化：产品以基础机型控制软件为模版，根据双重深度刺激技术的同极输出的工作原理和治疗模式，重新优化软件控制系统，对治疗方案管理、治疗程序选择、设备输出参数及安全控制进行集成调控。

3、设备便携式改造：a.设备能够折叠存放，体积不大于50cm×40 cm×30 cm，总重量不大于10Kg；b.控制屏不大于14英寸，可拆卸；c. 箱体及零件表面喷漆可防酒精擦拭。

4、作业环境要求：0℃-40℃；贮存极限温度：-20℃，50℃；相对湿度耐受能力：具备湿度95%（40℃）条件下持续工作能力。

5、综合要求适应性：可靠性:平均无故障间隔时间≥100h；维修性：基层级平均故障修复时间不大于30min。