| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 用于经皮或外科手术治疗过程中的人体肝脏肿瘤组织的消融治疗 |
| 2 | 设备技术和性能参数 |  |
| 2.1 |  | 主机控制：主机界面为液晶触摸屏控制，有温度控制设定、能量输出时间设定、射频输出开/关、电源开/关、工作模式设定、功率设定、针道消融功能 |
| 2.2 |  | 射频主机具备液晶显示窗口，实时显示工作状态中的参数信息 |
| 2.3 |  | 射频消融过程中可持续监测和显示阻抗值、实时功率、冷极温度或病灶温度 |
| ▲2.4 |  | 输出模式包括：温度控制输出模式、阻抗控制输出模式和针道消融专用模式 |
| 2.5 |  | 具有连续模式可以移动消融 |
| 2.6 |  | 蠕动泵支持多种转速，可自动识别针型并匹配蠕动泵功能 |
| 2.7 |  | 产品温度测量范围：15℃-135℃±5℃ |
| 2.8 |  | 射频功率输出范围0~250W+5% |
| 2.9 |  | 射频频率：470khz +10% |
| 2.10 |  | 系统具备严格的安全保护装置：阻抗过低或过高终止，温度过高终止，负极板连接报警，蠕动泵状态报警等 |
| 2.11 |  | 脚踏：360°全方位脚踏，IPX8级防水（附证明材料） |
| 2.12 |  | 主机在射频消融过程中可持续监测和显示阻抗值、实时功率、消融针温度或病灶温度 |
| 2.13 |  | 运行环境：环境温度：10℃～30℃；相对湿度：30%～70%；大气压强：700hPa～1060hPa。 |
| 3 | 耗材/试剂性能参数 |  |
| 3.1 |  | 具备内冷型消融针，均可直接穿刺，易于操作,实现精准温控，可支持电极直径：14G、16G、17G、18G |
| 3.2 |  | 具备注水型消融针，含可调节规格，通过精准注入生理盐水控制阻抗环境 |
| 3.3 |  | 电极针可配合腹腔镜、胸腔镜术中操作使用，也可在实时影像（B超、CT等）引导下经皮穿刺 |
| 3.4 |  | 针对大范围肿瘤等支持多针联用，可智能识别多针联用状态下各通道的状态并切换 |
| 3.5 |  | 新增：配套耗材需具备国家医保耗材编码 |
| 4 | 配置需求 | 整机含电源*1，台车*1 |
| 5 | 售后服务 |  |
| 5.1 |  | 终身保修 |