# 智能麻醉工作站技术要求

一、需要实现的功能或者目标

最低新鲜气体流量≤150ml/min。

二、应当执行的标准或规范

中华人民共和国医疗器械注册证。

三、应当满足的功能和质量要求

（一）技术规格：

1	工作条件

1.1	机架：带推车，前扶手，三个大抽屉，中央脚刹

1.2	工作台双层灯光亮度可调，全金属台面

2	气源

2.1	氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于252Kpa时报警

2.2	快速充氧范围25-75L/min

3	流量计

3.1电子流量计，氧气、空气或笑气流量分别显示，流量范围0.15-15 l/min，可在屏幕上直接设定氧气、空气、笑气流量，可在屏幕上直接设定氧气浓度和新鲜气体总体积

★3.2	最低新鲜气体流量≤150ml/min

3.3	具备备用机械流量管，流量范围0.5-10 l/min，保证在停电时能正常工作标配备用氧，可通过备用氧输送氧气与麻醉药给患者，在电子混合气故障时确保患者安全，具备工作状态指示灯，启用时亮起。

4	挥发罐

4.1	  两个挥发罐的位置，标配一个七氟醚挥发罐，挥发罐自锁功能，无需手动选择使用罐

4.2	快速加药器式挥发罐，既保证快速加药，又保证无药物泄漏造成的浪费和环境污染

5	呼吸回路

5.1  回路容积（包含回路系统、风箱）为2.0L，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障，且手动皮囊不参与机械通气。

5.2 模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内(提供图片）；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装

5.3 所有与外部气体或患者气体接触部分呼吸回路（含标配流量传感器、风箱折叠皮囊）可耐受134℃高温高压消毒避免院内交叉感染，流量传感器上必须具有134℃国际认证标识（提供照片证明）

5.4 标配可重复使用具备干湿分离功能的二氧化碳吸收罐

5.5 标配内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换二氧化碳吸收剂

5.6 内置冷凝功能解决回路积水问题，无需耗能，可在使用后备电池时正常工作。

5.7 采用水管理回路构造，智能引导水行进方向，保证回路不受积水影响

5.8 智能回路系统，能识别和显示：正在使用回路类型、正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态

5.9 标配附加吸氧功能，无需开机即可给病人吸氧

5.10 外置带透明刻度的上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

5.11 鹅颈式手动皮襄支架可不同角度及高度的调整，且不参与通气，不存在回路漏气风险。（提供图片证明）

6	呼吸机

6.1	 气动电控呼吸机，支持中英文界面

6.2	 应用范围：新生儿、儿童及成人等所有病人通气，需提供注册证

6.3	 回路设计：垂直放置呼吸活瓣，避免由水汽黏连造成呼吸阻塞

6.4	 15英寸彩色可旋转及可调节倾斜度的医用级触摸显示屏，无需外接屏幕具备双分屏显示功能.当触屏失灵,手动可调.

6.5	 用户可选择的全自检或部分自检功能，可无限次跳过自检

6.6	 自检不通过时具有图文指示引导自检完成。

6.7	 自检程序中包含一键式挥发罐自动监测，避免长期使用橡胶圈老化带来的麻药泄露风险。（提供麻醉机自检流程中的挥发罐自检截图证明）

6.8	 提供辅助/控制/支持通气模式，标配: VCV、PCV、PCV-VG、SIMV PCV-VG、SIMV PCV、SIMV VCV、PSV Pro、手动通气、电子PEEP

6.9	 标配2种肺复张程序功能，支持术中执行单次膨肺和PEEP递增循环法等肺复张的临床决策，并可同屏实时显示肺顺应性对治疗效果量化。

6.10配目标氧浓度指针功能，呼吸机以旗标方式数值化精确显示目标氧浓度下的氧流量值，以指导新鲜气流量和吸入氧浓度设定，节省新鲜气流量及麻醉药消耗量，所花费的吸入麻药金额，在呼吸机主屏实时柱状图及数字显示。（提供图片证明）

6.11	潮气量范围:5-1500ml

6.12	呼吸频率：4-100 次/分钟

6.13	吸呼比：2:1到1:8

6.14	最大吸气流速：120 l/min+新鲜气体流量

6.15	压力范围（压力模式）： 5 到 60 cmH2O

6.16	压力限制范围：12到 100 cmH2O

6.17	标配SIMV PCV-VG智能通气模式，无需手动调节，可满足有自主呼吸的病人和无自主呼吸病人的全面需要。

6.18	标配SIMV模式：流速触发，触发范围: 0.2–10 L/min；触发窗范围: 关，5%–80% 呼气时间；机械通气呼吸频率为：2-60次/分钟、吸气时间：0.2-5.0秒；压力支持：2-40cmH2O

6.19	标配具备窒息保护的PSVpro模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：0%-60%峰值流速；压力范围：0，2-40cmH2O；窒息发生后10—30秒范围内可调启动SIMV-PCV安全模式；当患者有自主呼吸时可切换回PSVpro模式，设置范围：关，1-5次连续自主呼吸

6.20	PEEP范围：关，4 到 30 cmH2O

6.21	具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；

6.22	30分钟迷你趋势图，可手术中与其他呼吸机参数同屏分屏显示（提供截图证明）

7	数字和波形监测

7.1	监测参数：吸入氧、笑气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。

7.2	监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环；回路顺应性；气道阻力，可冻结六个呼吸环，用于不同手术期间肺顺应性监测对比。

7.3	标配同品牌单宽度气体模块，旁路式吸入、呼出O2、CO2、N2O浓度监测并描记CO2、O2或N2O波形，可监测三种麻醉气体吸入和呼出浓度，有病人顺应性监测；MAC值计算及年龄校正，自动麻药识别

7.4	单宽度气体模块可以支持近端流量监测并提供原厂近端流量传感器，适用于新生儿等潮气量监测精度较高的麻醉通气。

7.5	内置插件槽，可支持热插拔，无需开机重启，开机状态下即可更换，气体模块可与监护仪共用

8	传感器

8.1	 钛合金抗变型可变孔口自加热流量传感器，非耗材，可重复性使用

8.2	 吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：200 ml/ min-15 l/min；保证SIMV、PSV功能的实施

8.3	 标配一个近端流量传感器，位于患者口鼻端，适用于新生儿等潮气量监测精度较高的麻醉通气。

9  监护部分

9.1  屏幕尺寸≥15英寸，彩色触摸宽屏（16:10），显示器分辨率：1280 x 800像素

9.2  一键操作模式：触屏、旋钮及屏幕快捷键

9.3  具有7种预配置科室情景模式，支持用户自定义配置和存储，支持U盘导入导出配置

9.4  可扩展模块插槽，监测参数模块可直接插入，支持热插拔操作

9.5  屏幕显示波形通道数≥12，数字区≥4

9.6 中文化操作界面，可自定义设置参数波形及数字位置，窗口大小自动调节

9.7 具有大字体界面和标准波形界面两种主界面显示方式：

9.8 趋势及图表回顾≥168小时

9.9 全息回顾功能≥72小时

9.10四级文字和三级声、光报警递进式报警系统，多种报警界限设置

10．监测功能

10.1参数：心电、血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、麻醉气体监测、熵指数（麻醉深度监测）

10.2心电监测，标配抗干扰心电电缆线，配5导联心电监测

10.3血氧饱和度监测，抗运动干扰、防低灌注，支持PI灌注指数

10.4无创血压监测，采用双管路双脉冲步进式放气振荡法

10.5呼吸监测，采用胸阻抗法、CO2监测法或监测来源自动识别

10.6体温监测，支持两道体温监测

10.7 双有创压力与双体温可同时监测

10.8  熵指数监测（麻醉深度监测）

10.8.1 通过采集脑电信号分析并转换得出能反映中枢神经系统状态的状态熵指数（SE）数值。

10.8.2 通过采集额肌电信号分析并转换得出能反映肌肉松弛程度和镇痛效果的反应熵指数（RE）数值。

10.8.3 支持实时显示2通道脑电波形，同屏显示2个参数数值。

11 配置要求

麻醉系统主机*1台；麻醉监护仪主机*1台；心电导联线*1套 ；指夹式血氧饱和度探头*1个；无创血压袖带*1个；双有创血压*1个；双体温*1个；

麻醉气体监测模块*1个；熵指数监测（麻醉深度监测）模块*1个

四、验收标准、方法

按照购置合同、质量标准，组织对医疗设备进行验收

五、其他需要明确的技术要求。

无