## 挂网
胃肠镜保修（富士） 技术参数
一． 项目简介
1、项目名称：胃肠镜保修（富士）；
2、服务类型：全保；
3、服务起始日期：按合同约定时间；
4、合同期限：叁年；
5、支付方式:按合同约定支付；
二、服务要求：
1、投标人必须独立投标，不得转包或者分包；
2、设备开机率：不得低于95%（含节假日，若不能达到规定开机天数，按超出部分两倍顺延保修期）；
3、维修响应时间：工程师保证2小时内提供现场技术支持（全年，节假日照常服务），并每周提供24小时*7天电话技术支持服务；
4、维修时限：24小时内完成小故障维修（全年，包括节假日），若72小时内无法完成大故障维修，提供类似型号备用镜；
5、维护保养：提供每年≥2次保养服务；
6、每次维保作业结束后，中标方维保人员填写维保工作单，详细列明本次维保的内容、更换的耗材及零备件，并由医院设备使用科室和设备管理部门有关负责人签字确认，交医院保存，维保作业更换的备件符合原厂参数要求；
7、中标方维保人员每次上门服务，提前与医院设备使用科室或设备管理部门有关负责人充分沟通，在尽量不影响科室诊断、检查并征得同意后，方可进行维保作业；
8、必须在本地具备零件和备品库，备件供应100%保障，提供库房地址、面积和租赁合同等（营业执照与租赁合同地址需一致）；
9、所更换的备件与所维修镜子零件相匹配；
10、投标方具备专门检测和维修的设备和工具（提供相关证明材料）；
11、若使用科室有需求，需要对设备的清洗、保养和常见故障等问题提供院内培训；
12、维修品质需得到临床医生认可，如未曾得到过医生认可需先提供维修过的备品；
13、中标方对设备进行免费的安全和可靠性升级；
14、中标方提供临床技术支持与维修技术支持；
15、中标方维保人员应当遵守医院规章制度，听从医院指派人员的指导，在维保过程中损坏财物，等价赔偿；
16、中标方维保作业应当执行国家、地方政府、行业协会最新颁布的标准和条例，并符合医院有关部门和科室的工作时间和工作要求；
17、中标方维保人员须遵纪守法、身体健康、无不良行为倾向，具备相关技能和经验，持有相关资质证明；
18、中标方维保作业应当遵循相关安全规定和操作规程，在维保前对设备、工具和维保环境进行检查，消除安全隐患。因违反上述要求发生意外事故，造成第三者人身伤亡或财产损失的，由投标方承担相应责任；
19、待维保设备若科室急需使用的，中标方为科室提供备用镜；
20、中标方提供的维保服务，符合原厂生产工艺方面的要求和产品在生产地装运时的产品说明书或使用说明书中的质量标准，没有任何材料和使用上的缺陷；
21、维修、维保后进行合格性检测，并有相关纸质记录；
22、每年服务完成后，中标方需向我院医学工程科提供完整的服务报告，包括：维修、维护、保养记录，零配件易损件的耗费数量，设备升级记录，重大故障排除记录（如有），设备总体状况评估（包括测试数据等）、保修服务质量指标（如平均响应时间、平均故障修复时间、平均故障间隔时间等）以及对医院的建议等（按照上海市医疗设备质控要求，每年提交一份，装订成册）。