| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 专为麻醉疼痛科设计，为手术麻醉操作提供可视化条件，引导神经阻滞、血管穿刺，同时亦可用于腹部、外周血管、小器官、骨骼肌肉等组织的超声诊断检查，广泛适用于各临床科室。 |
| 2 | 设备技术和性能参数 |  |
| ★2.1 |  | 显示器：采用最新平板技术，主机和显示屏一体化设计，总重量≦7Kg |
| 2.2 |  | 触摸屏：≥18英寸电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作.支持医用消毒剂擦拭消毒（主机外壳防腐蚀，防渗液）屏幕锁定模式，便于消毒，防止误操作，内置双探头接口，主机无需转换 |
| 2.4 |  | 探头内置远程控制按键功能。探头上自带按键，可远程操控主机，能定义常规的操作如增益、深度、冻结,解冻。两把探头随拿随用，转换探头无需重启动，方便穿刺过程中随时转换，既适用于浅表，也适用于深层，超声系统最大探查深度30CM |
| 2.5 |  | 内置双系统模式，可在麻醉科专用模式及常规超声检查模式间任意切换 |
| 2.7 |  | 二维灰阶成像单元及M型显像单元 |
| 2.8 |  | 数字化彩色及能量多普勒单元,频谱多普勒显示及分析单元 |
| 2.9 |  | 智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像 |
| 2.1 |  | 实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收 |
| 2.11 |  | 高分辨率成像技术 |
| 2.12 |  | 组织谐波成像技术，可用应于全身扫查应用，即凸阵，高频，线阵等探头 |
| 2.13 |  | 声束偏转扫描，偏转发射声束，优化神经、血管扫描 |
| 2.14 |  | 斑点噪声抑制技术，自适应实时图像处理技术,图像识别, 抑制图像固有的斑点噪音,同时可以和自动优化技术共同使用, 支持所有探头 |
| ★2.15 |  | 智能穿刺针增强显影技术，系统可自动智能匹配声波方向，实现平面内穿刺针增强角度自适应调整，无需医生手动选择寻找角度 |
| 2.16 |  | 血管穿刺专用模式，可自动测量血管到体表距离，以便配合专用导针器，实现平面外血管穿刺 |
| 2.17 |  | 一键设置，一次点击完成探头和预设选择，此设计可帮助使用者在紧急情况下也能快速准确的进行扫查设置 |
| 2.18 |  | 智能成像技术（探头频率、焦点等图像参数自动调节，探头频率数值以及焦点位置等图像参数随操作者所选深度的不同而自动调节变化） |
| 2.19 |  | 彩色血流增强显示功能（彩色显像模式二维图像无衰减） |
| ★2.20 |  | 中文操作界面，内置专用的教学软件，以图文、3D动画显示，教学软件和探头实时图像同屏显示 |
| ▲2.21 |  | 电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥5小时 |
| 2.22 |  | B型、M型、彩色模式、频谱多普勒、能量多普勒 |
| 2.23 |  | 一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等）产科测量，具有产科应用软件，全自动血流多普勒分析 |
| 2.24 |  | 彩色/能量多普勒量化分析技术 |
| 2.25 |  | 图像储存与电影回放重现及病例管理单元 |
| 2.26 |  | USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕上的图像 |
| 2.27 |  | 超声图像存储与病案管理系统 |
| 2.28 |  | 动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像 |
| 2.29 |  | 提供USB接口，可将图像存储U盘，内置大容量硬盘240G，储存信息 |
| 2.30 |  | 一体化的台车，带储物盒功能，储物盒支持前置和后置放置，台车支持电动升降 |
| 2.31 |  | 宽频带变频探头 |
| 2.32 |  | 支持电子线阵，电子凸阵 |
| 2.33 |  | 探头频率工作范围: 4.0-13.0MH |
| 2.37 |  | 具有穿刺导向功能 |
| 2.38 |  | 发射声束聚焦：发射8段 |
| 2.39 |  | 扫描线：每帧线密度256超声线 |
| 2.40 |  | 最大扫描深度30cm |
| 2.42 |  | 预设条件：专业的麻醉模式针对不同的检查部位，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 2.43 |  | 增益调节：B/CF/PDI可独立调节 |
| 2.44 |  | 彩色多普勒，显示方式：能量显示、速度显示 |
| 2.45 |  | 频谱多普勒脉冲重复频率多档调节 |
| 2.46 |  | 取样框偏转角度25度 |
| 2.47 |  | 彩色模式及能量多普勒模式可测量多普勒信号面积比值 |
| 3 | 配置需求 |  |
| 3.1 |  | 18英寸可触摸高分辨率彩色LED显示器，有独立的电池电量续航时间显示 |
| 3.3 |  | 电动升降台车 |
| 3.6 |  | ≥2探头接口，≥2个USB3.0接口，≥1个HDMI高清显示输出接口 |
| 3.7 |  | 专业麻醉科图像调校 |
| 3.8 |  | 智能穿刺针增强技术 |
| 3.9 |  | 内置教学软件 |
| 3.11 |  | 240G高速SSD硬盘 |
| 3.14 |  | 以太网口 |
| 3.17 |  | 内置电池 |
| 3.18 |  | DICOM 基础单元 |
| 3.19 |  | 两把探头：一把腹部凸阵探头，一把高频线阵探头 |
| ★4 | 售后服务 |  |
| 4.1 |  | 要求提供产品为未使用的全新的，全部货物均按标准保护措施进行包装。包装适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由销售方承担。合同签订后保质保量按时交货。 |
| 4.2 |  | 设备安装、检测调试、维修保养、培训全部由厂方的专业工程师、专家承担，确保设备的功能、指标全部达到设计标准。严格按安装流程作业，确保软件、硬件一次性安装到位，达到验收标准。 |
| 4.3 |  | 在系统调试期间免费负责对采购方操作，维修人员进行培训，直至能独立操作。 |
| 4.4 |  | 提供7×12小时的故障服务受理，专业的技术服务人员，确保售后服务保障需求；当接到用户反应质量问题的信函或电话后，保证4小时内作出答复，若运用通讯工具不能解决问题，接通知后于24个小时内派出服务人员以最快的速度到达现场，解决问题。 |
| 4.5 |  | 整机质保≥三年 |