技术参数需求确认表

| 1 | 基本要求 | 用于手术室内手术病人的生命体征持续监测和分析 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 资质认证 | 具备医疗器械注册证 |
| 3 | 设备技术和性能参数 |  |
| 3.1 | 主机结构 | 主机插槽位数≥6个，屏幕显示其一体化 |
| 3.2 | 显示 | 主机标配≥18英寸彩色触摸屏，支持手势操作，屏幕分辨率≥1920x1080像素，10通道显示，显示屏亮度支持根据环境光自动调节 |
| 3.3 | 电源 | 采用无风扇设计，标配内置锂电池，供电时间≥2小时 |
| 3.4 | 接口 | 标配≥4个USB接口，支持≥40种清洁剂进行清洁维护 |
| ▲3.5 | 基本功能模块 | 插入主机插槽支持心电（HR，心律失常，ST分析和QT/QTc），呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉率，双通道体温和双通道有创血压的同时监测，重量≤1kg |
| 3.6 | 基本功能模块 | 功能模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转运监护 |
| 3.7 | 基本功能模块 | 有彩色液晶电容显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，支持手势操作 |
| 3.8 | 基本功能模块 | 内置锂电池供电≥8小时，无风扇设计 |
| 3.9 | 心电 | 心电电缆配置抗电刀电缆，满足手术过程中电刀环境下患者心电的正常监护 |
| ▲3.1 0 | 心电分析 | 支持≥3通道心电进行多导心电分析 |
| 3.11 | 血氧 | 标配指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7 |
| 3.12 | 模块及接口 | 支持插件式模块扩展监测功能 |
| 3.13 | 模块及接口 | 具备连续心排量监测模块升级接口 |
| 3.14 | 模块及接口 | 支持麻醉气体模块监测 |
| ▲3.15 | 模块及接口 | 具备爱德华心排量及压力传感器模块升级端口或单机 |
| ★3.16 | 模块及接口 | 具备rSO2组织氧浓度监测模块升级端口或单机 |
| 3.17 | 监测软件 | 标配脑功能监测辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系 |
| 3.18 | 设备互联 | 支持麻醉机通过设备连接模块接入，在监护仪上显示呼吸参数、波形等 |
| 4 | 配置需求 | （监护仪主机，标准监测模块，心电血氧血压附件，麻醉气体模块，设备连接模块，脑功能监测软件，锂电池）各五套，BIS模块1套，肌松模块1套，心排量及压力传感器 1套 |
| 5 | 售后服务 |  |
| 5.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年 |
| 5.2 |  | 原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。 |