手术床项目技术参数要求
	序号
	　
	技术性能要求

	1
	基本要求
	全电动油压多功能综合手术床，适用手术类型包括：手外科、骨科、心胸外科、普外科、泌尿外科、妇产科、眼科、整形科、直肠科、耳鼻喉科等。

	2
	资质认证
	具有医疗器械注册证

	3
	设备技术和性能参数
	　

	★3.1
	设备技术和性能参数
	手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降4个主要动作组，由4组独立液压缸液压驱动。

	3.2
	设备技术和性能参数
	手术床可选配电动平移功能，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。

	▲3.3
	设备技术和性能参数
	手术床配有高性能充电电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。

	▲3.4
	设备技术和性能参数
	具有手持有线控制器和应急控制面板两套功能一致、且相互独立的控制系统。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。

	3.5
	设备技术和性能参数
	手术床承重≥185kg。

	3.6
	设备技术和性能参数
	手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洗，防静电。

	3.7
	设备技术和性能参数
	手术床台面框架、边轨和立柱采用优质不锈钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。

	3.8
	设备技术和性能参数
	手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可上下折和可分叉等多功能

	▲3.9
	设备技术和性能参数
	具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。

	3.10
	设备技术和性能参数
	手术床出厂前经过油路透析处理，保证手术床经久耐用。

	3.11
	设备技术和性能参数
	标配一键形成屈曲，反屈曲，一键复位功能

	3.12
	设备技术和性能参数
	台面长度2060（±25）mm

	3.13
	设备技术和性能参数
	台面升距350（±10）mm

	3.14
	设备技术和性能参数
	屈曲220 °

	3.15
	设备技术和性能参数
	反屈曲100 °

	4
	配置需求
	　

	4.1
	硬件
	主机、头板、分体式腿板、背板、臀板、控制器、托手架


