麻醉机项目技术参数要求

	序号
	　
	技术性能要求

	1
	基本要求
	进行全身吸入麻醉、呼吸和麻醉气体监测，以及麻醉呼吸管理,适用于成人、儿童和新生儿。

	3
	设备技术和性能参数
	　

	3.1
	　
	整机技术标准按麻醉工作站设计：一体化彩色大屏幕显示所有参数、波形，无须外接屏幕，屏幕尺寸≥15英寸，可设置屏幕内容，智能报警管理

	3.1.2
	　
	一体化设计、最新一代智能化全能麻醉工作站

	3.1.3
	　
	具备第二状态显示屏：显示气源、主电源和电池、气道压力和时间等信息

	3.1.4
	　
	具备全自动自检及自动定标，传感器自动校正

	3.1.5
	　
	具备备用手动通气模式

	3.1.6
	　
	具备自动自检确认是否输送真实氧气

	3.2
	气体输送系统：
	具备新鲜气体混合器，电子流量监测带数值显示和虚拟流量计，2气源（O2/AIR）

	3.2.1
	　
	可直接设置混合气体总流量及氧浓度

	3.2.2
	　
	气源失效的情况下，可以直接抽取室内空气给病人通气

	3.2.3
	　
	具备一体化的紧急氧输送+鼻吸氧装置：可快速切换，关机时也能输送氧气和麻药进行手动通气

	3.2.4
	　
	所有新鲜气体流量信息以虚拟流量计的形式显示在屏幕上

	3.3
	麻醉呼吸机：
	　

	3.3.1
	　
	具备电动电控呼吸机：无需驱动气体

	3.3.2
	　
	在中央气源和钢瓶供气等所有气源完全中断的情况下呼吸机保持正常工作，抽取室内空气进行机械通气，保证病人安全

	3.3.3
	　
	具备新鲜气体隔离技术：确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化的影响

	3.4
	通气模式：
	　

	3.4.1
	　
	常规通气模式：具备手动/自主、容量控制、压力控制、待机和暂停等通气模式

	3.4.2
	　
	具备暂停模式：独立的通气模式，可一键暂停新鲜气体和麻药的输送。通过“计时器”功能还能设置暂停持续的时间，到时及时报警提示医生切换通气模式。在术中进行吸痰，调整插管位置，移动患者等操作时，可防止麻醉气体通过开放的Y型接头对室内空气的污染

	3.4.3
	　
	容量控制模式下潮气量设定范围: 10~1500毫升

	3.4.4
	　
	吸气压力：5-60厘米水柱、压力限制：10-80厘米水柱、压力支持：0、5-60厘米水柱、呼气末正压：4-30厘米水柱、吸气时间：0.2-10秒、呼吸频率：4-100次/分钟、最大吸气流速：≥120升/分钟

	3.4.5
	　
	同步容量/压力通气时流量触发可调节：0.3~15升/分、压力上升时间：0~2秒、压力支持模式下自主呼吸的吸气终止标准：5~80%、可根据病人的身高自动计算理想体重并据此预设相关的通气参数和报警阈值

	3.4.6
	　
	具备自动流量功能

	3.5
	呼吸回路：
	　

	3.5.1
	　
	具备集成呼吸回路：可耐受≥134℃高温蒸汽灭菌，所有回路模块不含天然乳胶

	3.5.2
	　
	钠石灰罐容量≥1.5升；呼吸机气缸容量≥1.5升）

	3.5.3
	　
	内置一体化的回路加热功能（可关闭），保护病人气道并防止呼吸回路积水

	3.5.4
	　
	手动和机械通气无需专用手动切换装置：APL阀调节范围：开放，5~70厘米水柱

	3.5.5
	　
	高精度热丝式流量传感器，全自动标定

	3.5.6
	　
	CO2吸收罐容量≥1.5升

	3.5.7
	　
	具有主动式麻醉废气排放装置：可监测负压吸引的状态，具有采样气体排放接口便于使用第三方气体监测设备

	3.6
	麻醉气体挥发罐：
	　

	★3.6.1
	　
	挥发罐与麻醉机主机为同一厂家生产，非其他品牌代工贴牌产品，具有压力、流量、温度自动补偿；密闭性好，无需排空转运，需出厂一次定标，终身免维护

	3.6.2
	　
	具备双罐位，加药量≥300毫升

	3.6.3
	　
	能够满足低/微流量麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在0.2~15升/分

	3.7
	监测和报警：
	　

	3.7.2
	　
	具备全自动的开机自检：用户可选择全或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，具备全自动的顺应性和泄漏测试：自动标定所有传感器

	3.7.3
	　
	实时显示2~3道波形

	3.7.4
	　
	日志中最多可保存 20000个条目，关机后再开机或出现电源故障后，日志中的条目仍然保留不会被删除

	3.7.5
	　
	通气监测参数：分钟通气量、潮气量、（包括ΔVT）、呼吸频率、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、动态顺应性、阻力、弹性

	3.7.6
	　
	监测范围：压力：-20 ~99厘米水柱、潮气量：0~2500毫升、顺应性：0~200毫升/厘米水柱、阻力：0~100厘米水柱/升/秒、弹性：0.005~10毫升/厘米水柱

	3.7.7
	　
	报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等

	3.7.8
	　
	自动设置报警限值功能：可一键自动调节所有报警的设置限值。按压相应按键后，机器自动根据预先设定的百分比对报警的上下限进行调整，便于医生方便，快速，适当地调节报警限值，心脏旁路（CBM）模式：用于在使用体外循环机时抑制相应报警

	3.7.9
	　
	一体化的气体模块监测参数：O2、N2O、CO2及5种麻醉气体（自动识别）吸入和呼出浓度、可侦测混合麻醉气体。氧浓度监测采用顺磁氧技术，无耗品。采样气体回流到呼吸系统

	3.7.10
	　
	自动xMAC监测和报警功能，可自动激活xMAC低报警，有效防止病人术中知晓。

	3.7.11
	　
	容量计：条柱图形式显示呼出潮气量和60秒内的通气总容量，帮助评价病人的自主呼吸恢复情况。

	3.7.12
	其它：
	　

	　
	　
	内置后备电池，使用时间最少45分钟，一般120分钟，电源：100-240伏特，50/60赫兹，传输协议：Medibus X，接口：标配2个RS232，1个USB，1个RJ45

	4
	配置需求
	　

	4.1
	　
	麻醉系统主机含显示器一套

	4.2
	　
	麻醉加热回路系统一套

	4.3
	　
	手动皮囊支臂

	4.4
	　
	废气排放装置一套

	4.5
	　
	钠石灰罐一个，七氟醚蒸发罐一个

	4.6
	　
	管路25套（一次性）

	4.7
	　
	0.9米氧气、空气、连接管各一根

	4.8
	　
	采样管10个，滤水杯12个，一次性麻醉面罩30个

	5
	售后服务
	　

	5.1
	　
	整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年

	5.2
	　
	原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。


