技术参数需求确认表

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 能用于对患者影像学检查或触诊异常的乳腺组织进行部分或全部切除活检取样。 |
| 2.1 | 整机 |  |
| 2.1.1 |  | 功率≥250W |
| 2.1.2 |  | 吸引方式：间歇吸引 |
| 2.1.3 |  | 真空负压： -85kPa±5kPa |
| 2.1.4 |  | 抽气速率： 20L/min～30L/min |
| 2.2 | 主机 |  |
| 2.2.1 |  | 工作状态时屏幕能够实时显示旋切针状态、负压、废液量、切割次数； |
| 2.2.2 |  | ≥15英寸全彩触摸屏 |
| ★2.2.3 |  | 具有常规模式/致密模式 |
| ▲2.2.4 |  | 具有常规抽吸/强力抽吸，强力抽吸时可连续真空吸取组织液和血液 |
| 2.2.5 |  | 实时显示废液量，具有废液满溢提示功能. |
| 2.2.6 |  | 具有故障自诊断功能。 |
| 2.2.7 |  | 具有活检针自动识别功能，安装后工作参数自动初始化； |
| 2.2.8 |  | 取样槽可在5mm-30mm范围内无级调节； |
| 2.2.9 |  | 具有脚踏和手柄控制两种控制方式； |
| 2.2.10 |  | 真空桶有透明窗口，可以直视液面水平； |
| 2.3 | 脚踏 |  |
| 2.3.1 |  | 线缆长≥3m； |
| 2.3.2 |  | IPX8防水等级，防滑、防侧翻； |
| 2.4 | 驱动手柄 |  |
| 2.4.1 |  | 单电机驱动； |
| 2.4.2 |  | 工作时手柄具有实时显示活检针有效取样槽的状态的功能； |
| 2.5 | 真空桶 |  |
| 2.5.1 |  | 防溢流结构设计； |
| 3 | 耗材/试剂性能参数 |  |
| 3.1 | 活检针 |  |
| ★3.1.1 |  | 三凹面刀尖设计； |
| 3.1.2 |  | 全通道设计； |
| ▲3.1.3 |  | 360°单向旋转切割； |
| ★3.1.4 |  | 封闭取样； |
| 3.1.5 |  | 至少包含六种型号：外刀管直径7G/10G/12G，有效长度110mm/150mm； |
| 3.1.6 |  | 取样槽周向位置调节灵活，可360°范围内任意选择取样槽开窗方向，外部具有开窗方向指示标识； |
| 3.1.7 |  | 外导管刻度清晰可见； |
| 4 | 配置需求 | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求 |
| 4.1 | 软件 | 乳房病灶旋切式活检系统控制软件 1套 |
| 4.2 | 硬件 |  |
| 4.2.1 |  | 主机 1台 |
| 4.2.2 |  | 脚踏开关 1件 |
| 4.2.3 |  | 活检手柄 1件 |
| 4.2.4 |  | 一次性使用真空桶 20件，根据用户需求按时送货 |
| 4.2.5 |  | 一次性使用过滤器 20件，根据用户需求按时送货 |
| 4.2.6 |  | 一次性使用真空管 20件，根据用户需求按时送货 |
| 4.2.7 |  | 活检针10个 |