| 多导睡眠仪项目参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术性能要求 |  |
| 1 | 基本要求 | 通过放大器直接把采集到的信号转换为数字信号，通过标准接口和计算机主机相连，每一通道的测量参数按照使用要求可随时编辑设定，它直接控制放大器的硬件设定，可测量、记录患者睡眠检测脑电、肌电、呼吸、体位、SpO2和CO2等多种生物电信号,可广泛应用于呼吸科、神经内科、耳鼻喉等科室的长程监护、睡眠状态、睡眠呼吸的综合评价。 |
| 2 | 设备技术和性能参数 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等。 |
| ★2.1 | 硬件性能 | 导联数：≥48导。包括脑电（≥8导）、眼电（2导）、下颌肌电（3导）、心电、左腿动、右腿动、鼾声、鼻气流、胸/腹呼吸运动、体位、血氧、脉搏、血氧状态、PTT、CPAP压、外接信号等参数，所有数据须同时采集。 |
| 2.2 |  | 放大器 ：采用整机一体化设计，放大功能、接线功能和通信功能全部集成化在同一个放大器里。 |
| 2.3 |  | 高清采集系统：单通道采样率≥1000HZ；存储频率≥1000HZ；采用高精度≥24位 A-D转换每通道，动态输入量程≥600mV。 |
| 2.4 |  | 频宽：DC-550Hz。 |
| 2.5 |  | 具备自动灯光识别感应功能，可根据灯光的强弱为整晚睡眠结构的判读提供准确依据。 |
| 2.6 |  | 各通道具备双向电极阻抗显示：即远程电脑显示和放大器指示灯实时显示。 |
| 2.7 |  | 扩展模块：16通道外接扩展盒功能，包括呼吸压力滴定、经皮CO2、呼末CO2、食道测压、PH、血压、温度、模拟驾驶系统等。 |
| 2.8 |  | 抗干扰供电技术：网线（高速传输数据和电源供应）连接放大器，可排除交流电及其他磁体干扰，保证数据的准确与完整（提供证明文件）。 |
| 3 | 软件技术 | 具有睡眠判图分析软件技术 |
| ▲3.1 |  | 具备AASM2.6版本睡眠操作系统（可与R&K睡眠规则互相转换），可与原有设备软件兼容； |
| 3.2 |  | 气流监测技术：须同时具备FVL呼吸流速-容量环技术和波形气流技术；可在不同体位下对不同睡眠期进行低通气自动分类，具备统计各低通气类型的次数和指数，并出具报告（提供证明文件）。 |
| 3.3 |  | 呼吸事件分析功能：呼吸努力相关性微觉醒（RERA）、陈-施氏呼吸、矛盾呼吸等，同时可在不同体位下对不同睡眠期进行低通气自动分类，并具备统计各低通气类型的次数和指数； |
| 3.4 |  | 具备婴幼儿、儿童、成人三种独立分析系统，全中文操作界面，具备婴儿睡眠分期的最新规则要求：不确定期变更为过度型 、安静期变更为N期（非快速眼球运动）、活跃期变更为R期（快速眼球运动）。 |
| ▲3.5 |  | REM期行为障碍（RBD）分析模块：包括磨牙、分析持续肌肉活动、短暂肌肉活动、节律性运动障碍、持续脚震颤、过度肌阵挛和快速眼球运动睡眠事件，支持RBD特殊事件分析的软件，支持肌电失弛缓（RWA）采集分析等并自动出具报告。 |
| 3.6 |  | 具备REM Density快速眼动密度分析功能，评估快速眼动期脑电活动频率出具报告 |
| ▲3.7 |  | 定向分析功能：可任意对一帧（30秒）或两帧（60秒）进行自动分析并出具报告，对临床即时采集数据和分析提供精准、及时、可对比的依据。 |
| ▲3.8 |  | 具备心率变异性分析软件（HRV）：可分析和统计在各个时期伴有呼吸事件时的停搏、心动过缓、心动过速、复杂性心动过速和房颤的次数；统计在呼吸事件发生时的室性早搏和室上性早搏事件,并包括时域分析（SDNN、SDANN、ASDNN、rMSSD）、频域分析（低频LF、高频HF）、光谱范围分析等；监测睡眠呼吸异常患者的心率变异性变化规律，可以有效评估患者的心血管功能，OSAHS患者心率变异性与心率减速力的关联；快眼动睡眠行为障碍（RBD）患者的心率变异指标，评估心脏自主功能的情况。 |
| 3.9 |  | 记录软件具有在线分析和报警功能。 |
| 3.10 |  | 腿动（LM）和周期性腿动（PLM）的分析：具有睡眠期、清醒期、REM、NREM的分析功能，并分别具备LM次数/LM指数/PLM次数/PLM指数/PLM发作次数/PLM发作指数等监测数据，所有数据自动计算并生成报告（提供证明文件）。 |
| 3.11 |  | 医用脉搏血氧监测：可监测心率、血氧、氧减指数、氧减分布、体温、血压、心电图、睡眠分期等并自动出具报告 |
| 4 | 配置需求 |  |
| 4.1 |  | 多导睡眠测量仪1套； |
| 4.2 |  | 软件系统：软件需具备独立AASM2.6版睡眠分析软件1套，与原有设备软件兼容； |
| 4.3 |  | 传感器及附件（1套）：盘状电极10条、钮扣电极10条、各种传感器1套（鼾声1个、热敏1个、左右腿动各1个、全相位胸/腹运动各1个、体位1个、压力鼻导管10个及血氧探头2个）； |
| 4.4 |  | 计算机系统1套：中央处理器i5处理器；内存≥8G；硬盘：≥1T；显示器≥22； |
| 4.5 |  | 彩色喷墨打印机1台； |
| 4.6 |  | 医用脉搏血氧仪10个 |
| 5 | 售后服务 |  |
| 5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |
| 5.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务。 |
| 5.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤3个工作日 |
| 5.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |
| 5.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费。 |
| 5.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择。 |
| 5.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）。 |
| 5.8 | 培训 | 原厂工程师提供现场设备使用培训。 |
| 5.9 | 交货期 | 合同签订后1个月内交货。 |