| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 细胞生物学，分子生物学检测必不可少的仪器。可以进行核酸定量、蛋白质定量、并且可以批量样本核酸浓度和蛋白质浓度的定量检测，细胞凋亡的检测，蛋白间相互作用检测，功能基因检测研究及药物筛选等，包含4大检测模式：吸收光，荧光，时间分辨荧光，发光。 |
| 2 | 设备技术和性能参数 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等 |
| 2.1 | 孔板类型 | 6-384孔板，微量检测板。 |
| ★2.2 | 温度控制 | 温度≥42℃，精确性±0.2 °C at 37 °C；具备温控模式，可确保整个过程中均匀供热，无边缘效应或减少蒸发；可确保一致的板间和板内加热；具备抗凝集功能：可以在孔板的顶底部进行梯度温控，以防密封的孔板内出现凝集，导致光散射和检测干扰 |
| 2.3 | 震荡模式 | 线性，轨道，双轨道3种可选，振速可调，确保读板前试剂被恰当混匀 |
| ★2.4 | 自动聚焦功能 | 可以精确调整探头的高度，保证各种孔板制式和不同样品容量的检测结果都十分准确 |
| ★2.5 | 检测模式 | 具备吸收光、荧光、时间分辨荧光和发光四种检测模式。 |
| 2.5.1 | 吸收光 | 高能氙灯，双光栅系统，230-900 nm波长，1 nm步进 |
| 2.5.2 | 吸收光 | 测量范围：0-4.0 OD（或0-6abs），具备光路径长度校正功能 |
| 2.5.3 | 荧光强度 | 高能氙灯，250-800 nm 波长范围 |
| 2.5.4 | 荧光强度 | 灵敏度（光栅）：顶部≤0.4 fmol/孔；底部≤0.4 fmol/孔 |
| 2.5.5 | 荧光强度 | 动态范围：≥7个数量级 |
| 2.5.6 | 时间分辨荧光 | 高能氙灯，250-840 nm 波长范围 |
| 2.5.7 | 时间分辨荧光 | 动态范围：≥7个数量级 |
| 2.5.8 | 时间分辨荧光 | 灵敏度（光栅）：≤1amol/孔 |
| 2.5.9 | 发光 | 300-700 nm波长范围 |
| 2.5.10 | 发光 | 动态范围：≥7个数量级 |
| 3.5.11 | 发光 | 灵敏度（光栅）：≤20amol ATP闪光分析 |
| 3.5.12 | 发光 | 检测模式：闪光、辉光、发光扫描BRET等 |
| 4 | 配置需求 | 多功能酶标仪主机一台；配套电脑工作站一台；分析软件一套 |
| 4.1 | 软件 | 1. 软件 2. 中文和英文版本：2种。 3. 具备数据采集和分析功能，数据读取模式可用终点法、动力学检测、孔域扫描。 4. 顶端/底端探头可用软件自动切换，探头位置高低可通过软件控制。 5. 各种检测模式（如吸收光和荧光）之间的切换可用软件自动切换。 |
| 4.2 | 硬件 | 多功能酶标仪主机一台；配套电脑工作站一台 |
| 5 | 售后服务 |  |
| 5.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年 |
| 5.2 |  | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。 |