| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 具有床旁、快速、实时、动态、可重复的特点，可用于重症患者肺部病变的检查，并逐步整合于心肺复苏、重症血流动力学治疗、重症呼吸治疗等重症医生的日常诊治中去，跟随重症医生的思维，遵循重症超声的流程，扫描不同的目标器官 |
| 2 | 设备技术和性能参数 |  |
| ★2.1 |  | 笔记本型便携式彩色多谱勒超声诊断系统，非平板式，屏幕尺寸≥15英寸，高清晰、医用专业彩色液晶显示器 |
| 2.2 |  | 监视器可独立于主机进行角度调节≥120°，图像局部放大功能(实时和冻结放大，放大倍率＞10倍)，TGC: ≥8段LGC: ≥4段，支持全屏放大实时显示功能，具备穿刺针增强技术 |
| ★2.3 |  | 探头上自带按键，可远程操控。两把探头随拿随用，转换探头无需重启动，方便穿刺过程中随时转换 |
| 2.5 |  | 二维灰阶成像单元及M型显像单元 |
| 2.6 |  | 数字化彩色及能量多普勒单元,频谱多普勒显示及分析单元 |
| 2.7 |  | 智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像 |
| 2.8 |  | 实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收 |
| 2.9 |  | 高分辨率成像技术 |
| 2.10 |  | 组织谐波成像技术，可用应于全身扫查应用，即凸阵，高频，线阵等探头 |
| 2.11 |  | 声束偏转扫描，偏转发射声束，优化神经、血管扫描 |
| 2.12 |  | 具有智能化斑点噪声抑制技术 |
| ★2.13 |  | 具有穿刺针增强显影技术 |
| 2.16 |  | 彩色血流增强显示功能（彩色显像模式二维图像无衰减） |
| ★2.17 |  | 电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥1.5小时 |
| 2.18 |  | B型、M型、彩色模式、频谱多普勒、能量多普勒 |
| 2.19 |  | 一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等）产科测量，具有产科应用软件，全自动血流多普勒分析 |
| 2.20 |  | 彩色/能量多普勒量化分析技术 |
| 2.21 |  | 图像储存与电影回放重现及病例管理单元 |
| 2.22 |  | USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕上的图像 |
| 2.23 |  | 超声图像存储与病案管理系统 |
| 2.24 |  | 动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像 |
| 2.25 |  | 提供USB接口，可将图像存储U盘，内置大容量硬盘240G，储存信息 |
| ▲2.26 |  | 台车带储物盒功能，储物盒支持前置和后置放置，台车支持升降功能 |
| 2.28 |  | 支持电子线阵，电子凸阵、电子相控阵探头 |
| 2.29 |  | 探头频率工作范围: 4.0-13.0MHz，有效阵元数192阵元 |
| 2.33 |  | 发射声束聚焦：发射8段 |
| 2.34 |  | 扫描线：每帧线密度256超声线 |
| 2.35 |  | 最大扫描深度30cm |
| 2.38 |  | 增益调节：B/CF/PDI可独立调节 |
| 2.41 |  | 取样框可偏转角度 |
| 3 | 配置需求 |  |
| 3.1 |  | 屏幕尺寸≥15英寸，高分辨率彩色LED显示器，触摸屏分屏控制 |
| 3.2 |  | 升降台车 |
| 3.4 |  | ≥2探头接口，≥2个USB3.0接口，≥1个HDMI高清显示输出接口 |
| 3.7 |  | 内置教学软件 |
| 3.9 |  | ≥128G高速SSD硬盘 |
| 3.10 |  | 以太网口 |
| 3.11 |  | 内置电池 |
| 3.12 |  | DICOM 基础单元 |
| 3.13 |  | 三把探头：一把腹部凸阵探头，一把高频线阵探头、一把相控阵探头 |
| 4 | 售后服务 |  |
| 4.1 |  | 要求提供产品为未使用的全新的，全部货物均按标准保护措施进行包装。包装适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由销售方承担。合同签订后保质保量按时交货。 |
| 4.2 |  | 设备安装、检测调试、维修保养、培训全部由厂方的专业工程师、专家承担，确保设备的功能、指标全部达到设计标准。严格按安装流程作业，确保软件、硬件一次性安装到位，达到验收标准。 |
| 4.3 |  | 在系统调试期间免费负责对采购方操作，维修人员进行培训，直至能独立操作。 |
| 4.4 |  | 提供7×12小时的故障服务受理，专业的技术服务人员，确保售后服务保障需求；当接到用户反应质量问题的信函或电话后，保证4小时内作出答复，若运用通讯工具不能解决问题，接通知后于24个小时内派出服务人员以最快的速度到达现场，解决问题。 |
| 4.5 |  | 整机质保≥三年 |