
采购需求文件
（物资类）

项目名称：拍照显微镜        
项目编号：                

采购单位：（采购单位名称）（盖章）
二〇    年   月

目    录

3前附表


4第一部分  货物一览表


5第二部分  技术要求


11第三部分  经济要求


14第四部分  实施意见




前附表
本表是对本采购需求文件重点内容的集中说明，需重点关注。如与下文存在不一致的地方，以本表为准。
	序号
	项目
	内    容

	1
	项目概况
	拍照显微镜公开招标
采购单位：       
联系人：         
项目预算（或最高限价）：26万元 

	2
	投标供应商
资格条件
	详见第四部分“实施意见”。

	3
	现场勘察
	是□，详见第四部分“实施意见”

地点:         
联系人：      
否(

	4
	评审方法
	以下三种评审方法中选择一种：

□ 经评审的最低价法

□ 质量优先法

( 综合评分法

	5
	付款及结算方式
	详见第三部分“经济要求”

	6
	交货时间
地点
	详见第三部分“经济要求”

	7
	履约保证金
	不收取：(（详见第四部分“实施意见”）

收  取：□

	8
	定标办法
	以下两种办法选择一种：

□中标供应商报价高于或等于第一预中标供应商的，中标价格执行第一名预中标供应商报价，报价低于第一预中标供应商的，执行各自报价；预中标供应商不接受第一名预中标供应商报价的，视为自动放弃中标资格，其放弃的数量，按照评审排名，从第一名开始依次商投标供应商承担。

(中标供应商执行各自报价。


第一部分  货物一览表
	序号
	货物名称
	规格型号
	技术要求
	计量

单位
	数量
	交货

时间
	交货地点
	备注

	1
	拍照显微镜
	/
	详见第二部分
	台
	2
	合同签订后国产设备30天内，进口设备60天内
	凤阳路415号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明
	1.投标供应商须对所投所有产品和数量进行唯一报价，否则视为无效投标。

※2.投标报价应包括所有货物供应、运输、安装调试、技术培训、售后服务、备品备件和伴随服务等价格。（或投标报价仅为货物出厂价，运杂费：  /   。）
3.投标供应商必须保证所投产品为全新、未使用过的产品。

※4.本项目预算（或投标最高限价）为：26万元。


第二部分  技术要求

需要实现的功能或者目标

拍照显微镜贰台，可观察普通染色、标记切片，适合染色切片观察等广泛生命科学领域的研究。

二、应当执行的标准或规范

中华人民共和国医疗器械注册证。
三、应当满足的功能和质量要求

	序号
	　
	技术性能要求

	1
	基本要求
	超宽视野三目镜筒，视场数≥23mm，倾角30度。目镜筒360度自由旋转，上下自由翻转，实现40mm观察高度调节，瞳距48-75mm可调； 高眼点设计，视场数≥23mm，双目屈光度可调。物镜转盘: ≥5位编码型物镜转换器，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。针对正置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜

新型平场消色差物镜5x数值孔径≥0.15新型平场消色差物镜10x，数值孔≥0.25新型平场消色差物镜20x，数值孔径≥0.45

新型平场消色差物镜40x，数值孔径≥0.65新型平场消色差物镜100x，数值孔径≥1.25聚光镜：非摆动式多功能聚光NA≥0.9/1.25。在5x物镜观察下，无需摆动操作；带科勒照明调整后锁定装置。

集成具有节能和延长照明寿命的Eco模式，当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态。

机身集成两个快速拍摄图像按钮，靠近两侧调焦旋钮，可快速拍摄图像或视频。图像采集及传输像素：≥830万像素图像传输接口：包含HDMI、USB 3.0 Type C和Ethernet（RJ45）

Wi-Fi兼容性：可通过USB无线网卡或路由器实现

支持TWAIN协议，可开放端口与第三方软件连接。

可读取显微镜的编码信息

显微图像控制及分析软件

除用于图像控制外，可用于系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共图像。同时附带以下功能：

软件自带暗室适应功能；

对比度调整及保存功能；

标尺、长度、面积和荧光强度报告；不同通道的叠加、伪彩定义、输出功能

	　
	设备技术和性能参数
	　

一.
显微镜主机

1.1 
*光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离，所有光学部件，均具有抗反射和抗真菌涂层。

1.2
同轴粗微调焦机构，调焦范围15mm，粗调一圈4mm，微调一圈0.4mm及最小4μm的刻度。

1.3
*明场照明装置

1.3.1
主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜和滤块的光强。

1.3.2
内置透射光科勒照明器，高亮度高显色性编码LED长寿命光源，显色指数＞95，功率≥10W，大于60000小时使用寿命。

1.4
*载物台：无暴露齿条，耐磨阳极氧化表面，双玻片样品夹。

1.5
超宽视野三目镜筒，视场数≥23mm，倾角30度。目镜筒360度自由旋转，上下自由翻转，实现40mm观察高度调节，瞳距48-75mm可调； 

1.6
高眼点设计，视场数≥23mm，双目屈光度可调。

1.7
物镜转盘: ≥5位编码型物镜转换器，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。

1.8
针对正置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜

1.8.1
新型平场消色差物镜5x，数值孔径≥0.15

1.8.2
新型平场消色差物镜10x，数值孔径≥0.25

1.8.3
新型平场消色差物镜20x，数值孔径≥0.45

1.8.4
新型平场消色差物镜40x，数值孔径≥0.65

1.8.5
新型平场消色差物镜100x，数值孔径≥1.25

1.9
聚光镜：非摆动式多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25。在5x物镜观察下，无需摆动操作；带科勒照明调整后锁定装置。

1.91
*集成具有节能和延长照明寿命的Eco模式，当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态。

1.92
机身集成两个快速拍摄图像按钮，靠近两侧调焦旋钮，可快速拍摄图像或视频。

二、
图像采集及传输

2.1
像素：≥830万像素

2.2
图像传输接口：包含HDMI、USB 3.0 Type C和Ethernet（RJ45）

2.3
Wi-Fi兼容性：可通过USB无线网卡或路由器实现

2.4★
支持TWAIN协议，可开放端口与第三方软件连接。

2.5
可读取显微镜的编码信息

三、显微图像控制及分析软件

3.1
除用于图像控制外，可用于系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共图像。同时附带以下功能：

3.2
软件自带暗室适应功能；

3.3
对比度调整及保存功能；

3.4
标尺、长度、面积和荧光强度报告；

3.5
不同通道的叠加、伪彩定义、输出功能；

4.6
图像的数学运算功能：包括加、减、乘、除、比率（ratio）、移位、滤镜



	2
	配置需求
	　

1.
    Axiolab 5主机

2.　
三目照相观察筒

3.　
新型平场消色差物镜5×

4.　
新型平场消色差物镜10×

5.　
新型平场消色差物镜20×

6.　
新型平场消色差物镜40×

7.　
新型平场消色差物镜100×

8.　
聚光镜

9.　
目镜

10.　
Axiocam 208 color 相机

11.　
电源线

12.   显示屏



	
	
	

	
	
	

	3
	配套试剂耗材
	具体年用量详见附件

	4
	配套医用耗材（试剂）需求
	□ 无配套一次性耗材（试剂）

	
	　
	□ 有配套一次性耗材（试剂）   （□ 开放  □ 封闭）

	7
	　
	整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年


四、验收标准、方法

按照购置合同、质量标准，组织对医疗设备进行验收

五、其他需要明确的技术要求。
无
第三部分  经济要求
一、采购项目预算

1. 本采购项目预算26万元。

※2. 本采购项目设最高控制价     /   万元，超出此限价的报价视为投标无效。

★二、交货时间、地点与方式

1.交货地点：医院指定地点。
2.交货期：合同签订之日起 国产设备30天内，进口设备60天内全部免费安装调试完毕。
3.交货方式：根据用户场地安排，送货上门   。
★三、商务要求

★※1. 包装要求

（1）提供的货物要采用国家或行业规定的标准进行包装，每件包装箱内附一份详细装箱清单和质量检验合格证，包装物由乙方免费提供。
（2）提供的货物、技术资料，应有详细的说明，包括货物的规格、技术指标及外观质量情况等。

※2. 运输要求（根据项目特点从以下2种方式选取）
(中标后免费运输至指定地点。
□中标价仅为货物出厂价，招标人另外支付运杂费：           。

★3. 质量保证要求

质量保证期：自交货验收完毕之日算起，整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年。投标供应商对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。

★4. 售后服务要求

※（1）投标人应承诺提供原厂技术服务：在上海市有常驻工程师和技术人员，随时可提供技术支持服务；原厂必须保证维修更换的零配件均为原厂全新的零配件；由原厂工程师进行年度校准并出具校准报告（报告由原厂盖章并附工程师资质证明）；合同签订时，提供售后服务承诺函由原厂盖章且注明本次招标项目名称及项目编号。
 ※（2）投标供应商须承诺提供该货物的技术培训、技术支持和维修巡检服务，服务内容包括交装培训、安装服务、试运行指导服务和维修巡检等，并在投标文件中提供相应书面方案。根据项目情况，提供产品建档计划等。
※（3）投标供应商须承诺，对售后服务需求提供 2小时 响应，24小时内到达现场实施维修。48小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。
※（4）硬件是否回收：       /      。
※（5）日常维护及服务标准：  预防性维护保养≥4次/年  。
※（6）投标供应商须承诺履行军事保密义务，在军事行动中提供应急支援保障服务，保障服务内容包括          /                  。

※（7）其他服务要求：       /      。

★5. 付款条件（进度或方式）（根据项目特点从以下3种方式选取）
□本项目不预付货款，货物运达指定地点验收合格后，合同乙方收集发运接收单、发票、验收报告等资料，提交采购单位办理结算手续，采购单位在30天内向乙方支付货款。（适用于采购金额小履约周期短的采购项目）
□签订合同后预付货款    （一般不超过30%），货物运达指定地点验收合格后，合同乙方向采购单位提交发运接收单、发票、验收报告等结算资料，采购单位在30天内向乙方支付剩余货款。需首检的产品，首检合格后再办理预付款。预付款仅限于物资货款，其他费用不予预付。

乙方达到货物安装调试合格，验收合格一个月之后，提交资产通知单、数额相等的发票等结算资料，采购单位支付100%货款

在免费质保期内，货物因乙方责任产生质量问题未予以补救，或者予以补救后仍然造成损失的，甲方有权直接从第二阶段的货款扣除相应损失。第二阶段付款在质保期满且无质量问题时乙方提交资产通知单、数额相等的发票等结算资料全额支付。

★※6. 报价要求

详见招标文件要求
★※7. 保险要求

无
★8. 保密和专利要求

投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

★※9. 履约保证金和质量保证金
本项目不收取履约保证金和质量保证金。
四、其他需要明确的事项。
无
第四部分  实施意见

一、采购方式选择（根据项目特点从以下5种方式选取）
(公开招标

□邀请招标

□竞争性谈判

□单一来源

□询价

采购方式选择理由：                                     。

选取非招标方式的，是否经采购管理部门审批？  □是，否□。

二、采购包划分（根据项目特点从以下2种方式选取）
( 本项目为1包，确定1家供应商中标。

□ 本项目分包采购，分别确定1家供应商中标（或     家供应商中标，中标数量比例按     计算）。分包情况及理由如下：

包1:

包2：

三、供应商资格条件设定

以下资格条件中的（一）（二）（三）（四）为必须项，（五）（六）（七）为可选项。
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资控股企业。
（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。
（四）未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。

※（五）本项目不接受联合体投标。

※（六）本项目特定资质：中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械经营许可证/第三类医疗器械备案凭证。（设置特定资质条件，须书面说明原因。除国家和军队规定的经营许可、必备资质条件外，不得设置与项目没有直接关系的特定资质条件，不得限定供应商的所有制形式、组织形式、注册地、企业规模、特定的证书或者奖项、生产厂家授权或者背书（进口项目除外），若设置以上条件，应当报采购服务站上级管理部门审批。）

※(七)业绩条件（除技术复杂、专业性强或者长期服务的项目外，不得将业绩作为资格性要求。业绩作为资格性要求的，应当与采购项目特点、规模和实际需要相适应，不得限定特定区域、特定行业或者特定单位，且不得超过2个业绩要求，若设置业绩条件，应当报采购服务站上级管理部门审批。）。

※（八）投标企业应当为生产企业，具备生产投标产品的关键设备，在履约环节不得违法分包，一经发现存在违法分包行为，分包和被分包企业均将受到相关处罚。
四、评审方法选择（根据项目特点从以下3种方式选取）
□经评审的最低价法

□质量优先法

(综合评分法

选择评审方法的理由：                                。

2. 履约验收时间

安装调试完成后7-14天

3. 履约验收方式

采用现场验收方式，由使用科室、管理科室和中标方共同验收，包括配置确认、参数核对及设备调试使用、培训。
4. 履约验收程序

（1）出厂检验：货物交付前，中标方应对货物进行全面自检。产品出厂验收不合格，采购单位有权拒收货物和解除采购合同，由此造成的损失，由中标方承担。出厂验收过程中，中标方可有1次整改机会，若第一次检验未通过，采购单位将书面通知中标方限期整改，整改后进行第二次检验，检验合格后方可出厂。若第二次检验仍未通过的，采购单位有权取消或解除采购合同，由此造成的损失，由中标方承担。

（2）到货（或安装调试后）检验：在交货时（或安装调试后），中标方应对所提供的产品出具国家标准规定的产品合格证或国家认可的行业标准规定的产品合格证，采购单位进行查验。采购单位在交货前有权对中标方提供的货物、技术、服务提出异议，并采取相关措施确保质量合格。
具体组织程序、验收标准和方法，按采购单位规定程序执行，中标方配合。
（3）配套服务检验：在产品使用过程中，发现产品性能指标未达到要求的，中标方按照采购单位明确的整改期限（不超过1个月），可有1次整改机会，在规定期限内未整改完毕的，由此造成的损失，由中标方承担。

5. 履约验收内容

按招标文件及合同验收
6. 履约验收标准

按技术参数指标验收
7. 履约验收其他事项

无

五、风险管控措施

1. 不按规定履行合同的应对措施（可以多选）
☑收取履约保证金。

(分批分期付款，约束中标方。

☑采取货到付款方式，约束中标方。

□分阶段检查实施进度，达不到要求的发出整改通知。

(采取约谈、罚款等方式，督促中标方履约。

□其他应对措施：                                     。

2. 不按合同规定提供产品或服务的应对措施（可以多选）
(要求出厂检验，并出具检验报告。

□对不便于现场验收、检测的技术指标，要求提供第三方检测报告。

(逐项技术和经济要求查验履约情况。

(使用过程中发现问题要求整改。

□其他应对措施：                                     。

六、安全保密措施

非涉密项目。

36
1

