等离子灭菌柜项目参数要求

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 用于不能采用湿热法灭菌的腔镜、管路及软式内管等器械的灭菌 |
| 2 | 设备技术和性能参数 |  |
| 2.1 | 灭菌方法 | 舱内过氧化氢气体等离子灭菌 |
| 2.2 | 灭菌剂浓度 | 过氧化氢浓度60%-80%，且具备过氧化氢浓度实时监测系统 |
| 2.3 | 硬式内镜灭菌 | 可以对直径≤1mm、长度≥500mm的硬性管腔灭菌 |
| 2.4 | 软式内镜灭菌 | 可以对直径≤1mm、长度≥850mm的软式内窥镜进行灭菌 |
| 2.5 | 灭菌剂 | 采用胶囊卡匣式包装，人体无接触、无挥发；卡匣包装须有化学泄露颜色指示条 |
| 2.6 | 物理打印记录 | 电脑打印提供每个灭菌阶段的舱内压、温度、过氧化氢的浓度、灭菌时间等灭菌参数 |
| 2.7 |  | 为便于手术器械快速周转，灭菌程序最短灭菌时间≤28分钟 |
| 2.8 | 灭菌舱 | 方形，舱体有效容积≥30L，材质采用铝合金 |
| 2.9 | 灭菌系统 | 具备汽化系统，该系统在过氧化氢被传送到灭菌室前除去了过氧化氢溶液中的大部分水分，因此可使灭菌循环周期时间缩短，并且可处理长管腔器械且不用使用增强剂 |
| 2.10 | 过程监控 | 由微处理器对灭菌过程进行控制，对所有关键过程参数进行监测 |
| 2.11 | 灭菌对手术器械的安全性 | 作为灭菌器发挥功能和价值，所有灭菌系统，无论其杀灭微生物的效果如何，都不得损害或负面影响手术器械的功能特性 |
| 2.12 | 对操作人员的安全性 | 灭菌系统的设计应防止医院工作人员接触液体或气化的过氧化氢 |
| 3 | 配置需求 |  |
| 3.1 |  | 主机，两盒胶囊卡盒 |
| 4 | 售后服务 |  |
| 4.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年 |
| 4.2 |  | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。 |
| 4.3 | 技术支持 | 上海地区有专职厂家维修工程师，保证及时提供售后服务。在接到报修电话后1小时内给予回复响应，如需现场解决，需在24小时内到达医院，解决问题。 |
| 4.4 | 配件供给 | 保证设备在用期间的配件供给，服务响应迅速。 |