技术性能要求

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 针对于痤疮、手术、外伤造成的各类瘢痕及妊娠纹、生长纹的治疗。 |
| 2 | 设备技术和性能参数 |  |
| 2.1 |  | 主机 |
| 2.1.1 |  | 整套系统应包括射频治疗主机、离子束治疗手柄 |
| 2.1.2 |  | 输出频率：40MHz±5%范围内的高频电磁波 |
| 2.1.3 |  | 调制频率：10KHz±10%范围内 |
| ▲2.1.4 |  | 输出功率范围；2-300W范围内可调 |
| 2.1.5 |  | 冷却方式：接触式全程冷却 |
| 2.1.6 |  | ≥8英寸带有液晶彩色触摸屏 |
| 2.2 |  | 离子束治疗手柄参数 |
| 2.2.1 |  | 点接触：像束点之间的间距可以做到1mm以下和1-2mm区间的多种规格 |
| 2.2.2 |  | 滚轮接触：滚动宽度可以做到7-12mm和15-20mm区间的多种规格。 |
| ▲2.2.3 |  | 离子束治疗手柄配加热、烧灼、滚筒三种不同类型治疗头 |
| 2.3 |  | 加热/烧灼治疗头：单次治疗范围：12mm，像束点间距1mm，单次治疗范围7mm,曝光时间：0.1-1.0s |
| 2.4 |  | 滚筒治疗头：周长：25mm，轮宽：10mm，离子束点排列：6排等距离排列 |
| 2.5 |  | 无单人单次易损消耗品 |
| 3 | 配置需求 | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求 |
| 3.1 |  | 终身免费升级软件 |
| 3.2 |  | 离子束TM射频治疗仪 1套 |
| 3.3 |  | 离子束治疗手柄 2套 |
| ▲3.4 |  | 滚动3# TIP/滚动6# TIP/固定1# TIP/ 固定2# TIP1 2组 |
| ★3.5 |  | 小型蒸汽灭菌器 1个、卡式灭菌器 1个附4个托盘、超声清洗器 1个附2个托盘 |
| 3.6 |  | 附件：设备钥匙2把，脚踏开关1个，加水工具1个，遮光板5块，操作手册（中英文）各1本 |
| 4 | 售后服务 |  |
| 4.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年 |
| 4.2 |  | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。 |
| 4.3 | 技术支持 | 上海地区有专职厂家维修工程师，保证及时提供售后服务。在接到报修电话后1小时内给予回复响应，如需现场解决，需在24小时内到达医院，解决问题。 |
| 4.4 | 配件供给 | 保证设备在用期间的配件供给，服务响应迅速。 |