技术性能要求

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 用于病人的呼吸支持和辅助通气 |
| 3 | 设备技术和性能参数 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等 |
| 3.1 | 呼吸机 | 适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持 |
| ▲3.2 | 呼吸机 | 整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源，方便院内和短途转运 |
| 3.3 | 呼吸机 | 标配≥12英寸TFT-LCD 触摸屏，分辨率≥1024*768像素 |
| 3.4 | 呼吸机 | 屏幕显示： ≥3道波形同屏显示，波形的颜色可调；≥3种环图，支持波形、环图、监测值同屏显示；支持全参数显示界面和大字体界面；呼吸波形及环图可冻结，呼吸环图可存储、对比 |
| 3.5 | 呼吸机 | 具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、通气量变化大小等参数变化 |
| 3.6 | 呼吸机 | 支持显示≥72小时的全部监测参数趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录 |
| ★3.7 | 呼吸机 | 标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式 |
| 3.8 | 呼吸机 | 可升级高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV； |
| 3.9 | 呼吸机 | 具备无创通气模式 |
| 3.10 | 呼吸机 | 氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能 |
| ▲3.11 | 呼吸机 | 自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数 |
| 3.12 | 呼吸机 | 肺复张工具，提供进行肺复张 |
| 3.13 | 呼吸机 | 具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能 |
| ▲3.14 | 呼吸机 | 吸气时间：≤10s |
| ▲3.15 | 呼吸机 | 潮气量范围50ml-2000ml |
|  | 呼吸机 | 呼吸频率：≤80次/min |
| 3.16 | 呼吸机 | 具有压力触发、流速触发 |
| 3.17 | 呼吸机 | 呼气触发灵敏度：Auto≤85% |
| 3.18 | 呼吸机 | 分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、气体泄漏百分比 |
| 3.20 | 呼吸机 | ≥45分钟内置后备可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上 |
| ★3.21 | 呼吸机 | 吸气安全阀组件，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 呼气阀组件一体化设计，内置流量传感器，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 |
| ▲3.22 | 呼吸机 | 无附加条件支持有线和无线（内置WiFi模块）方式直接与同品牌监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求 |
| 4 | 配置需求 | 呼吸机主机*13、台车*8、标准附件*13 |
| 5 | 售后服务 | 主机保修≥3年 |