技术性能要求

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 用于病人的生命体征持续监测和分析 |
| 2 | 资质认证 | 具备医疗器械注册证 |
| 3 | 设备技术和性能参数 | 主要技术指标： |
| 3.1 | 物理降温设备 | 供电电源：a.c.220V，50Hz； |
| 3.2 | 物理降温设备 | 输入功率：降温≤400VA;升温≤650VA |
| 3.3 | 物理降温设备 | 具有体表温度和体腔温度两种专用探头。目标温度设置范围：降温30-40℃，升温30-37℃，监测精度±0.1℃ |
| 3.4 | 物理降温设备 | 制冷量≥800W |
| 3.5 | 物理降温设备 | 负载最大平均降温速度与升温速度：平均降温速度≥1℃/分钟；平均升温速度≥1℃/分钟 |
| 3.6 | 物理降温设备 | 噪声≤55dB(A) |
| 3.7 | 物理降温设备 | 体温设置：不少于四档可选，范围为33℃～37℃ |
| 3.8 | 物理降温设备 | 水温设置：不少于四档可选，范围为4℃～40℃ |
| 3.9 | 物理降温设备 | 体温测量范围：20℃～50℃，精度≤±0.5℃； |
| 3.10 | 物理降温设备 | 水温测量范围：0℃～50℃，精度≤±1℃；水温控制范围：4℃～40℃，精度≤±1℃； |
| 3.11 | 物理降温设备 | 系统控制方式：具备全自动微电脑闭环控制； |
| 3.12 | 物理降温设备 | 降温毯/帽材料：TPU材质，可折叠、卷曲、消毒，可反复多次使用； |
| 3.13 | 物理降温设备 | 降温毯/帽：具备自锁快接装置；附带毯帽存储篮，方便毯帽的收纳管理，提高毯帽的使用寿命； |
| 3.14 | 物理降温设备 | 具有复温功能； |
| 3.15 | 物理降温设备 | 初次制冷时间：从25℃降至10℃不超过20min； |
| 3.16 | 物理降温设备 | 内置常用固化程序，方便紧急时使用，也可用户自定义设置； |
| ★3.17 | 物理降温设备 | 四路两组输出，同一侧两路为一组，左右分别控制，双毯双帽可同时工作； |
| 3.18 | 物理降温设备 | 故障智能诊断：具有水量不足、传感器松脱等智能提示功能； |
| 3.19 | 物理降温设备 | 报警功能：具备缺水自动报警，传感器脱落报警，传感器断路、短路报警； |
| 3.20 | 物理降温设备 | 人机交互方式：高亮度LCD中文及图标显示，简洁明确，方便夜间及紧急情况下使用； |
| 3.21 | 物理降温设备 | 整机尺寸和质量：≤40Kg，整机尺寸（长×宽×高）：≤500mm×350mm×950mm |
| 4 | 耗材/试剂性能参数 | 无 |
| 5 | 配置需求 | 主机*1台，降温毯*2套，降温帽*2套，温度传感器*4套 |
| 6 | 售后服务 | 保修年限≥2年 |