技术性能要求

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 为严重心功能、呼吸功能衰竭的患者提供呼吸支持 |
| 2 | 资质认证 | 具备医疗器械注册证 |
| 3 | 设备技术和性能参数 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等 |
| 3.1 | 移动心肺辅助系统 | 主机泵头驱动工作原理：磁力驱动，高效箱式叶轮驱动 |
| 3.2 | 移动心肺辅助系统 | 主机操作面板选用LED显示、触摸屏介面，可选用中文菜单显示 |
| 3.3 | 移动心肺辅助系统 | 工作电压：24V DC (外接电压220V AC 50Hz) |
| 3.4 | 移动心肺辅助系统 | 单机重量：≤12kg 便于携带出诊以及患者转运 |
| 3.5 | 移动心肺辅助系统 | 转速范围：0—5,000RPM |
| 3.6 | 移动心肺辅助系统 | 转速误差：±20RPM |
| 3.7 | 移动心肺辅助系统 | 流量范围不小于：0—8L/min |
| 3.8 | 移动心肺辅助系统 | 泵头最大进出口压差：≥600mmHg |
| 3.9 | 移动心肺辅助系统 | 集成氧合器（含泵头）预冲量：≤280ml |
| ▲3.10 | 移动心肺辅助系统 | 气体交换膜表面面积：≥1.8m2 |
| 3.12 | 移动心肺辅助系统 | 内置UPS可用时间：≥90 mins |
| 3.13 | 移动心肺辅助系统 | 可测定所应用消耗材料通路中的压力（静脉端压力、氧合器压力、动脉端压力、氧合器与静脉端压力差）。采用非接触式设计，减少与血液的接触，尽可能降低此类接触造成的血球及血液成份的破坏 |
| 3.14 | 移动心肺辅助系统 | 可测动脉血温、静脉血温。采用非接触式设计 |
| 3.15 | 移动心肺辅助系统 | 动脉端气泡监测。采用非接触式设计 |
| 3.17 | 移动心肺辅助系统 | 配应急手动驱动装置，一旦出现电子或者机械故障时，可以采用手动操作，确保患者的安全 |
| 3.18 | 移动心肺辅助系统 | 可根据临床的使用需要选择运行模式：RPM转速模式及LPM流量模式。 |
| 3.19 | 移动心肺辅助系统 | 为了使安装套包的过程可控，同时也便于检测是否存在返流，可以选择进入零流量模式或者返流保护模式 |
| 3.20 | 移动心肺辅助系统 | 具备静脉端气泡监测功能 |
| 4 | 耗材/试剂性能参数 |  |
| 4.1 | 氧合器套包 | 能提供完整的肝素涂层套包，单个套包的CE及SFDA认证连续使用时间不低于两周。套包包含动静脉插管和扩张器。 |
| 5 | 配置需求 | 应急手动驱动装置或备用电动驱动泵*1 |
| 6 | 售后服务 | 主机保修≥3年 |