等离子空气消毒机项目参数要求

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 等离子空气消毒机可实现综合防护，对各种病毒、细菌、真菌和芽胞，尤其对噬菌体、粘质沙雷氏菌、黑曲霉菌等病毒和超级菌等均能有效杀灭 |
| 2 | 资质认证 | 符合国家消毒技术规范要求，获得消毒产品卫生安全评价报告备案合格； |
| 3 | 设备技术和性能参数 |  |
| 3.1 |  | 具备手动、自动、定时三种工作模式，可根据实际使用情况选择切换； |
| 3.2 |  | 备配备万向轮，方便病区移动和调整安装位置，且带锁止功能； |
| 3.3 |  | 具备洁净度动态监测功能：可监测运行环境的温湿度及实时动态洁净度，具备消毒灭菌运行模式切换功能和滤网更换自动提醒； |
| ▲3.4 |  | 等离子空气消毒机循环风量：≥1500m³/h，提供整机或风机的证明文件 |
| 3.5 |  | 液晶触摸屏操作界面，风速具备高、中、低和自动可调节，新风功能，同时具备根据适用环境不同任意调整高中低三档的风量输出设置功能，适用于不同空间不同环境灭菌要求； |
| 3.6 |  | 等离子空气消毒机可人机共存，动态持续消毒； |
| 3.7 |  | 消毒灭菌因子：等离子体（提供证明文件）； |
| ★3.8 |  | 等离子模块的等离子密度分布范围：≥1.30×1019m-3（需提供检测报告）； |
| 3.9 |  | 等离子体空气消毒机运行60分钟，对噬菌体（Phi-X174）杀灭率：≥99.99%（提需提供检测报告）； |
| ★3.10 |  | 等离子体空气消毒机运行60分钟，对粘质沙雷氏菌杀灭率：＞99.99%（需提供检测报告） |
| 3.11 |  | 等离子体空气消毒机运行60分钟，对黑曲霉菌杀灭率：≥99.99%（需提供检测报告）； |
| 3.12 |  | 等离子体空气消毒机运行60分钟，对H3N2流感病毒去除率：＞99.99%（需提供检测报告）； |
| 3.13 |  | 气态污染物处理测试，样品在30m3试验舱内试验，对TVOC净化效率：≥95%（需提供检测报告）； |
| ★3.14 |  | 等离子体空气消毒机在中速档运行60分钟，对白色葡萄球菌杀灭率：99.99%（需提供检测报告）； |
| ★3.15 |  | 等离子体空气消毒机开机运行60分钟，测得试验舱内空气中臭氧浓度：≤0.001mg/m³（需提供检测报告） |
| 3.16 |  | 等离子体空气消毒机运行60分钟，对黑曲霉杀灭率：≥99.9%（需提供检测报告）； |
| 3.17 |  | 颗粒物的洁净空气量CADR实测值：≥1000m3/h（需提供检测报告）； |
| ★3.18 |  | 等离子体空气消毒机运行60分钟，对空气中自然菌消亡率：＞90.00%（需提供检测报告）； |
| 3.19 |  | 气态污染物(TVOC)洁净空气量实测值：≥800 m3/h（需提供检测报告） |
| ★3.20 |  | 等离子体空气消毒机运行60分钟，对肺炎克雷伯氏菌除菌率：100%（需提供检测报告） |
| 3.21 |  | 气态污染物(甲醛)洁净空气量实测值：≥700m3/h（需提供检测报告）； |
| 3.22 |  | 等离子模块在开启标准模式对金黄色葡萄球菌“一次过”灭菌试验，杀灭率：≥100%（需提供检测报告）； |
| ★3.23 |  | 等离子模块在开启标准模式对枯草芽孢杆菌“一次过”灭菌试验，杀灭率：100%（需提供检测报告） |
| 5 | 配置需求 |  |
|  |  | 主机一台 |
| 6 | 售后服务 |  |
| 6.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥5年，保修期内免费更换滤网，滤网至少一年更换一次 |
| 6.2 |  | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。 |