| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 主机兼容手柄，无需转接。 |
| ▲2 |  | 主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。 |
| 3 |  | 屏幕采用触摸屏，医生戴手套可操作。 |
| ▲4 |  | 可外接显示器，实现同屏实时显示传输。 |
| 5 |  | 主机内置多媒体系统，可拍照、录像，可在主机上直接阅读、回放。 |
| 6 |  | 具备USB或者HDMI输出方式。 |
| 7 |  | 内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥4小时，能实时显示电量。 |
| 8 |  | 显示器能上下0º～120º转动，左右0º～250º转动； |
| 二 | 软管手柄（带吸引通道）技术规格要求 |  |
| ★1 |  | 采用数字电子成像技术，视角≥90°，成像能力≥16万像素。 |
| ▲2 |  | 插入部外径≤5.2mm，内置吸引通道直径≥2.2mm，长度≥60cm |
| ★3 |  | 软管前端可弯曲角度向上≥130°，向下≥130°。 |
| 4 |  | 照明采用两个LED灯，亮度≥400LUX。 |
| 5 |  | 成像距离范围不小于3～50mm。 |
| 6 |  | 具备防跌落、可任意弯曲性能，可整体浸泡消毒。 |
| 7 |  | 与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转。 |
| 8 |  | 吸引接口和吸引按键一体化设计，可整体拆卸。 |
| 9 |  | 可以选配无线传输功能模块，可连接大屏幕显示器。 |