| 多功能病床项目参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 技术性能要求 |  |
| 1 |  | 基本要求 | 三马达五功能：背部升降 ，膝部升降 ，高低升降 ，背膝联动；电动CPR |  |
| 2 |  | 资质认证 | 具有医疗器械注册证 |  |
| 3 |  | 设备技术和性能参数 |  |  |
| 3.1 |  | 尺寸 | 外包尺寸：2230*1060*430-780mm，床面尺寸：1950*900mm。（实际产品尺寸根据实际场地要求进行调整） |  |
| 3.2 |  | 床头尾板 |  |  |
| 3.2.1 |  | 尺寸 | 外形尺寸：990×520mm，床头尾顶部到床面的距离：390mm±10mm。 |  |
| 3.2.2 |  | 材质 | 整体一次性成型，易擦拭。 |  |
| 3.2.3 |  | 设计 | 抓手处呈“八”字弧形分布、相距680mm。 |  |
| ▲3.2.4 |  | 配置要求 | 床尾板带储物箱，可放置病例、X光片等物品，方便且利于病房整洁管理。 |  |
| 3.2.5 |  | 配置要求 | 床头ABS含量≥99%。 |  |
| 3.3 |  | 护栏 |  |  |
| 3.3.1 |  | 尺寸 | 外形尺寸：945×360mm（头侧），720×360mm（脚侧），护栏升起后顶部到床面的距离：390mm。 |  |
| 3.3.2 |  | 设计 | 头侧护栏和床头板之间的距离：55mm±5mm。 |  |
| 3.3.3 |  | 设计 | 头侧护栏和脚侧护栏之间的距离：45mm（背板水平时）、32mm（背板升至最大角度时）。 |  |
| ▲3.3.4 |  | 角度计 | 头侧护栏和脚侧护栏均带有滚珠式角度计，可实时显示角度。 |  |
| 3.3.5 |  | 材质 | 高密度聚乙烯材料（HDPE），一次吹塑成型，易于清洁。护栏PE含量≥99%。 |  |
| 3.3.6 |  | 配置要求 | 护栏控制：头侧护栏内外侧均带有功能按键，内侧按键供病人使用、可控制背板和膝板的升降，外侧按键供医护人员使用、可进行更多体位上的操作、可锁定内侧按键功能。 |  |
| 3.4 |  | 防撞轮 | 内芯高强度尼龙注塑成型、外层包覆软质橡胶。 |  |
| 3.5 |  | 功能 |  |  |
| 3.5.1 |  | 背板升降功能 | 背板升降功能：角度范围：0～70°；防夹功能：电机只推不拉、可手动抬起背板，可防止意外被夹。 |  |
| ▲3.5.2 |  | 设计 | 背板30°停止功能：操作背板上升（下降）、当背板与水平面的夹角为30°时，背板自动停止；松开按键、再次按下按键，背板将继续上升（下降）。 |  |
| 3.5.3 |  | 背板缓冲功能 | 背板两侧安装有阻尼器，在使用手动CPR时、为背板落下提供缓冲。 |  |
| 3.5.4 |  | 腹部减压功能 | 背板在升起的过程中同时向头部移动、增大背板与座板之间的距离、向头部最大移动100mm。 |  |
| 3.5.5 |  | 大腿板升降功能 | 角度范围：0～40°；防夹功能：电机只推不拉、可手动抬起大腿板，可防止意外被夹。 |  |
| 3.5.6 |  | 设计 | 一键式背板和大腿板联动功能：背板和大腿板一键式升降联动；背板和大腿板间的夹角控制：操作背板升起，当背板（大腿板）动作停止时、背板和大腿板间的夹角小于100°时、大腿板（背板）会自动下降至夹角等于100°。 |  |
| 3.5.7 |  | 配置要求 | 床垫支持功能(不含床垫)：支持最大床垫厚度：170mm；床面设有床垫止滑器：左右床侧各1个、床尾1个。 |  |
| 3.5.8 |  | 配置要求 | 前后倾斜功能：角度范围：-12°～12°；头低脚高和头高脚低。 |  |
| ▲3.5.9 |  | CPR功能 | 电动CPR：护栏控制器、手控器均有按键；手动CPR：床体两侧均设有手动CPR拉手。 |  |
| 3.5.10 |  | 尿袋挂钩 | 尿袋挂钩：床体两侧分别设有2个尿袋挂钩。 |  |
| 3.5.11 |  | 输液杆插孔 | 输液杆插孔：床头、床尾处各设有2个输液杆插孔。 |  |
| 3.5.12 |  | 夜灯功能 | 夜灯功能：床底装有LED灯，为夜间下床提供照明，在手控器、护栏控制器均设有夜灯控制按键。 |  |
| 3.5.13 |  | 一键复位功能 | 一键式操作，按下复位按键、床体各电动操作功能将复位到初始状态。 |  |
| 3.5.14 |  | 心脏椅位功能 | 一键式操作，按下心脏椅位功能按键、床体开始动作直至达到心脏椅位状态。 |  |
| 3.5.15 |  | 离床位功能 | 一键式操作，按下离床位功能按键、床体开始动作直至达到离床位状态。 |  |
| ★3.5.16 |  | 紧急停止功能 | 护栏控制器设有紧急停止功能按键；启用紧急停止功能，锁定所有控制单元按键（电动CPR和紧急停止功能按键除外）。 |  |
| ▲3.5.17 |  | 称重功能 | 高精度称重传感器，精度±100g；具有保存数据、切换单位（kg/lb）、离床报警、暂停功能。 |  |
| 3.5.18 |  | 蓄电池 | 内置蓄电池、停电时进行电量支持；蓄电池带有开关，长时间不用时可关闭蓄电池，延长使用寿命；蓄电池当前状态和电量，通过护栏控制指示灯进行显示。 |  |
| ★3.5.19 |  | 背部透X光线功能 | 背板使用高强度抗倍特板材，可透X光线、易于清洁；背部内置X光线盒托架、最大可放置14×17in的X光片；移动式X光线盒托架、可调整X光片盒位置，最大调整范围0～160mm。 |  |
| 3.6 |  | 脚轮 | 中控双面轮，直径125mm，单个脚轮安全动作载荷125kg，带直行导向功能。 |  |
| 3.7 |  | 控制单元 | 控制单元：护栏控制器（内侧和外侧），手控器。 |  |
| 4 |  | 耗材/试剂性能参数 | 无 |  |
| 5 |  | 配置需求 | 床体（含床面、床框、护栏、中控底盘、中控脚轮、电机、手控板、输液杆插孔）；床头尾；输液杆 |  |
| 6 |  | 售后服务 |  |  |
| 6.1 |  |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年 |  |
| 6.2 |  |  | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。 |  |