技术性能要求

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 满足临床对copd，支气管哮喘，呼吸衰竭，轻中度低氧血症，高碳酸血症，肺水肿，ARDS等患者的救治需求。达到降低患者呼吸肌做功，纠正病理性呼吸动作，维持适当通气量，改善气体交换等目的。 |
| 2 | 资质认证 | 具备医疗器械注册证，企业具备ISO医疗器械质量管理体系认证，企业具备具有CFDA等认证 |
| 3 | 设备技术和性能参数 |  |
| ★3.1 | 通气模式 | 持续气道正压通气模式（CPAP模式）、自主模式（S模式）、时控模式（T模式）、自主/时控模式（S/T模式）、压力控制模式（PC模式）、高流量氧疗模式（HFNC模式）。 |
| ★3.2 | 高流量氧疗模式 | 10~90L/min流量可调节 |
| 3.3 | 潮气量 | 目标潮气量设置范围值：20ml～2000ml |
| 3.4 |  | 具备氧浓度调节功能，氧浓度设置范围：21%～100% |
| 3.5 | 压力设置范围 | 吸气正压（IPAP)：4cmH2O～40cmH2O 呼气正压（EPAP)：4cmH2O～20cmH2O 持续正压（CPAP）：4cmH2O～20cmH2O |
| 3.6 | 吸气时间设置范围 | 0.3秒-3.0秒 |
| 3.7 | 后备呼吸频率设置范围 | 5BPM-60BPM |
| 3.8 | 爬坡时间设置范围 | 0-60分钟可调 |
| 3.9 | 爬坡压力设置范围 | CPAP模式下：4cmH2O -CPAP， 其他模式下：4cmH2O-25cm H2O。 |
| 3.10 | 压力释放技术 | 舒适度0-3档可调 |
| 3.11 | 升压档设置范围 | 1-6档可调 |
| 3.12 | 灵敏度 | 机器能够设置吸气灵敏度，呼气灵敏度3档可调 |
| ★3.13 | 漏气补偿 | 具备自动漏气补偿功能。 |
| ★3.14 | 治疗波形 | 同时显示压力、流量波形，波形刻度范围可调 |
| 3.15 | 实时监测数据 | 压力值、每分钟通气量、呼吸频率、当前漏气量、当前潮气量、触发方式等数据。 |
| 3.16 |  | 屏幕亮度可调 |
| 3.17 | 显示屏 | ≥6英寸彩色液晶显示屏,同屏显示设置参数、监测参数 |
| 3.18 | 操作界面 | 旋钮操控、触屏操控 |
| 3.19 | 数据无线传输 | 机器需具备数据无线传输功能,可对机器的各项治疗数据进行远程无线实时监测和管理。 |
| 3.20 | 触发窗锁定功能 | 具备 |
| 3.21 | 后备电池 | 配备后备电池，后备电池工作时长≥8小时，交流电供电与电池供电可无缝切换 |
| 3.22 | 系统锁定功能 | 具备系统锁定功能，可便利锁定屏幕 |
| 3.23 | 开机自检功能 | 具备开机自检功能，可进行气道检测、压力检测、阀门检测、漏气检测 |
| 3.24 | 报警功能 | 呼吸暂停报警、患者连接断开报警、低分钟通气量报警、低潮气量报警、断电报警、压力调节偏高报警、压力管道脱落报警、涡轮故障报警、空气流量传感器故障报警 |
| 3.25 | 暂停时间报警设置范围值 | 0秒、10秒、20秒、30秒 |
| 3.26 | 断开时间报警设置范围值 | 0秒、15秒、60秒 |
| 3.27 | 机器重量要求 | 呼吸机整机（含电池，不含台车），重量≤7kg方便手提移动 |
| 3.28 | 机器设计要求 | 采用无遮挡进气口设计，更换过滤棉避免交叉感染 |
| 4 | 耗材 | 开放性耗材 |
| 5 | 配置需求 |  |
| ▲5.1 | 硬件 | 1）移动台车：配备一体式移动台车，可搭载氧气瓶 2）湿化器：配置独立外置湿化器，温度可调节，5挡可调。 |
| 6 | 售后服务 |  |
| 6.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年 |
| 6.2 |  | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。 |