	序号
	　
	技术性能要求

	1
	设备技术和性能参数
	　

	1.1
	　
	≥8英寸彩色高分辨率LED屏幕，深色背景和超大视角(>170°)

	▲1.2
	　
	可搭载经肺热稀释法模块获取参数

	1.3
	　
	适用于儿童及成人

	▲1.4
	　
	可通过热稀释法校准连续心输出量，主机内自动校准及外部校准

	1.5
	　
	可调整参数目标值，个性化监护患者

	1.6
	　
	具有保存、打印和输出监测数据报告的功能，可选择时间段10分钟-12天

	1.7
	　
	可外接打印机

	1.8
	　
	可导入PC机，便于资料收集处理，至少能保存6条热稀释曲线，可外接端口完成实时的数据传输

	1.9
	　
	术中监测心率、收缩压、舒张压、平均动脉压、中心静脉压、连续心输出量、间歇心输出量、血管内外的液体容量。

	1.9.1
	　
	BP：血压

	1.9.2
	　
	CI：心排

	1.9.3
	　
	GEDV：前负荷

	1.9.4
	　
	SVRI：后负荷

	1.9.5
	　
	SVV：每搏量变异

	1.9.6
	　
	PPV：脉压变异

	1.9.7
	　
	CPI：心脏做功指数

	1.9.8
	　
	dpmx：左心收缩力

	1.9.9
	　
	EVLW：肺水

	1.9.10
	　
	PVPI：通透性指数

	1.9.11
	　
	GEF：全心射血分数

	2
	耗材/试剂性能参数
	　

	2.1
	　
	压力测量传感器

	2.2
	　
	热稀释导管包及压力监测套装

	3
	配置需求
	　

	3.1
	　
	主机*1

	3.2
	　
	加载模块*1

	3.3
	　
	传感器电缆线*1

	3.4
	　
	注射液温度电缆线*1

	3.5
	　
	血液温度电缆线*1

	3.6
	　
	压力连接电缆线*1

	3.7
	　
	操作说明书

	4
	售后服务
	　

	4.1
	　
	整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年

	4.2
	　
	售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。

	4.3
	技术支持
	上海地区有专职厂家维修工程师，保证及时提供售后服务。在接到报修电话后1小时内给予回复响应，如需现场解决，需在24小时内到达医院，解决问题。

	4.4
	配件供给
	保证设备在用期间的配件供给，服务响应迅速。


2

