过氧化氢消毒机项目参数要求

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 终末消毒和疫情应急消毒处理，并能够彻底清除临床常见的多重耐药菌，ICU、负压隔离病房、手术室、血液病房、透析室、烧伤病房等生物安全等级要求高的区域进行终末消毒，或医院接诊新发突发传染病患者后不同场所的紧急消毒处理。 |
| 2 | 资质认证 | 制造商具备消毒产品生产企业卫生许可证 |
| 3 | 设备技术和性能参数 |  |
| ★3.1 |  | 通过快速汽化技术，变成过氧化氢气体，从而对物体表面和空气达到消毒的目的 |
| 3.2 |  | 消毒空间≥500m³，储液量≥2000mL。 |
| 3.3 |  | 在人机共存情况下，通过机器自带的等离子体空气消毒功能，实现空气消毒，进而持续维持消毒环境。 |
| 3.4 |  | 对大肠杆菌的杀灭对数值≥6；对H1N1病毒杀灭对数值≥4；；对嗜热脂肪芽孢杆菌灭对数值≥6（提供第三方检测报告） |
| ★3.5 |  | 对白色葡萄球菌的杀灭率＞99.9%；空间内自然菌的杀灭率>90%；枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值≥6；物体表面金黄色葡萄球菌的杀灭对数值≥6（以上所有结果需提供第三方检测报告） |
| 3.6 |  | 采用7.5%或35%食品级过氧化氢溶液作为消毒剂。厂家具备危化品消毒许可证 |
| 3.7 |  | 外形尺寸≤500(W)*1200(H)*550(D)mm。 |
| ▲3.8 |  | 消毒、分解一体机，内部双回路设计，消毒、分解为两个不同的、独立的气流循环支路。消毒完成后，自动切换至分解支路。而非消毒、分解同一气流管路。 |
| 3.9 |  | 使用平板电脑以及无线遥控器无线远程控制，整个消毒过程自动化进行，消毒过程中实时监测房间内温湿度，过氧化氢使用量。 |
| 3.10 |  | 配备激光测距仪，可满足≥150m³空间距离的探测 |
| 3.11 |  | 配置过氧化氢浓度传感器。过氧化氢消毒浓度在线实时监测，消毒完成后，空间残留浓度可监测。 |
| 3.12 |  | 配置高压风机，风机风速可调，确保空间过氧化氢浓度分布均匀。 |
| 3.13 |  | 设备内置催化分解过滤器，加快分解空间残余过氧化氢气体，使之快速达到安全浓度。不使用化学分解酶进行分解。可与分解机配套使用，加快过氧化氢降解。 |
| 3.14 |  | 不少于六个气体喷口，全方位立体化喷射过氧化氢气体。自动调节出口风速，确保空间浓度分布均匀。气体颗粒直接覆盖直径≥10m。 |
| 3.15 |  | 汽化温度≥150℃，提供视频或是图片 |
| 3.16 |  | 具备设备工作状态显示：具有工作状态颜色指示装置（待机、工作状态分色指示系统). |
| 3.17 |  | 外壳及内部结构件采用医疗级304不锈钢、航空铝材质材料制作，材料兼容性好，不会老化。 |
| ★3.18 |  | 通过配套平板电脑连接无线设备WIFI或4G信号，在房间外远程控制设备。也可以使用手机远程控制。 |
| 3.19 |  | 消毒溶液汽化速率≥5ml/min，提供汽化速度证明 |
| 3.20 |  | 通风降解后，通过设备自带的过氧化氢浓度传感器在线检测空间残留过氧化氢浓度<1ppm |
| 3.21 |  | 设备平均无故障时间（MTBF）≥1000小时，提供检测报告或证明材料 |
| 3.22 |  | 消毒运行数据可记录、可查询、可打印，可形成数据曲线，保证数据可追溯。 |
| 4 | 耗材/试剂性能参数 | 免费提供5年消毒液，每次根据客户用量及时配送。 |
| 5 | 配置需求 |  |
| 5.1 |  | 消毒机主机（集成分解系统） |
| 5.2 |  | 平板电脑 |
| 5.3 |  | 过氧化氢浓度传感器 |
| 5.4 |  | 手持激光测距仪 |
| 6 | 售后服务 |  |
| 6.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥5年 |

过氧化氢雾化消毒机项目参数要求

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 使用范围及用途 |
| 1.1 | 适用范围： 实验室消毒、终末消毒、预防性消毒以及救援车辆的应急消毒处理。 |
| 1.2 | 应用场合： 重症监护室、微生物实验室、病毒实验室、实验室、生物安全柜、手术室、血液病房、烧伤病房、急救车等生物安全等级要求高的区域进行终末消毒，或医院接诊新发突发传染病患者后不同场所的紧急消毒处理。 |
| 1.3 | 消毒原理： 采用二流体雾化喷嘴将消毒液雾化喷出，产生1-3um级干雾状态的杀菌因子，自由扩散到空间中，干雾状态的过氧化氢快速作用于环境中的细菌、真菌、病毒及芽孢，能同时对空间内的空气和物体表面达到良好的消毒效果。 |
| 2 | 主要技术参数 |
| 2.1 | 工作温度5-40℃，工作湿度≤80%RH。 |
| ▲2.2 | 所投设备的安全评价报告 |
| 2.3 | 采用集成电路板控制系统进行模块化控制，可配置遥控器远程启动停止。 |
| 2.4 | 灭菌空间≥150m3，雾化速率≥25ml/min。 |
| ▲2.5 | 内部储液量1000ml，外接储液罐体积大于5L |
| 2.6 | 语音提示：设备有语音提示警告 |
| 2.7 | 设备可自动计算消毒液用量，只需输入消毒体积和单位体积用量，设备即可启动消毒。 |
| 2.8 | 设备安装有醒目的运行状态指示灯。 |
| 2.9 | 操作界面采用全触摸式液晶显示屏，可查看历史消毒数据和相关技术参数。 |
| ★2.10 | 消毒水平：对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%；对枯草杆菌黑色变种芽孢灭杀对数值＞6.0；对空气中自然菌的杀灭率>90%，提供CMA检测报告。 |
| ▲2.11 | 对大肠杆菌的杀灭对数值>3.00；对金黄色葡萄球菌的杀灭对数值>3.00； 对脊髓灰质炎病毒去除率达到99.99%，对H1N1病毒去除率达到99.99%，对铜绿假单胞菌灭杀对数值＞6.00，对嗜热脂肪芽孢杆菌灭杀对数值＞6.00。 |
| 2.12 | 外壳材质：304不锈钢，表面喷塑，耐腐蚀 |
| ▲2.13 | 供电要求：设备需内置锂电池，锂电池不可外接，方便使用、安全有效，电池定期替换。 |
| 2.14 | 最大功率不高于250W。 |
| 2.15 | 外形尺寸不大于400*200*400mm。 |
| 2.16 | 整机重量≤10kg。 |
| 2.17 | 工作时设备产生的声音不影响临床工作要求和病人恢复。 |
| ★2.18 | 6年免费提供含配套消毒剂：3%~20%过氧化氢溶液，消毒液有效期为2年，消毒液符合国家相关标准和要求，提供消毒液备案证明。 |
| 3 | 证书认证 |
| ▲3.1 | 所投产品提供欧盟机构颁发该型号产品的CE证书(欧盟产品安全认证)。 |
| ▲3.2 | 所投产品需取得国际知名机构TUV出具的安规认证 |