| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 用于观测皮下浅表静脉血管，辅助静脉穿刺 |
| 2 | 资质认证 | 医疗器械注册证 |
| 3 | 设备技术和性能参数 |  |
| 3.1 | 显示方式 | 投影式 |
| 3.2 | 光源类型 | 近红外光 |
| 3.3 | 红外波长 | ≥850nm ；双光源 |
| 3.4 | 红外辐射能量 | ≤0.6mW/㎡ |
| 3.5 | 投影焦距 | ≥200mm |
| 3.6 | 成像景深 | ＞30mm |
| 3.7 | 投影分辨率 | ≥850*480 pixel |
| ★3.8 | 投影颜色 | ≥5种颜色可选，适应不同肤色投影 |
| 3.9 | 投影亮度 | 可调，适配不同环境 |
| 3.10 | 投影窗口 | 有大中小三种可调，适用不同人群 |
| 3.11 | 深度探测模式 | 具备 |
| 3.12 | 反色模式 | 具备 |
| 3.13 | 重量 | ＜0.5Kg |
| 3.14 | 锂电池 | 具备，电池续航时间＞2小时 |
| 3.15 | 设置模式 | ≥4种 |
| 3.16 | 屏幕 | 至少能显示当前电量，模式，颜色，投影尺寸等操作信息 |
| 3.17 | 具备血管深度探测 | 可探测并显示出血管的皮下深度 |
| 3.18 | 使用方式 | 可以外接电源线一边充电一边使用，可手持使用，支持和支架、台车配套使用 |
| 3.19 | 探测角度 | 将设备在探测区域上方以任意角度照射时，均能准确投影出血管位置，无需将设备固定在探测区域上方特定位置 |
| 3.20 | 开关机 | 操作简单，一键式开关机 |
| 4 | 配置需求 |  |
| 4.1 | 硬件 | 主机*2 |
| 5 | 售后服务 |  |
| 5.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年 |
| 5.2 |  | 投标供应商须承诺，对售后服务需求提供 4 小时响应，12小时内到达现场实施维修。24小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备机、备件等。 |
| 5.3 |  | 原厂负责售后服务承诺应包含以下内容：当地有常驻工程师和技术人员提供技术支持服务。原厂必须保证维修更换的零配件，均为原厂全新的零配件。售后服务承诺函需原厂盖章且注明招标项目名称及项目编号。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机。 |