## 公司
技术参数需求确认表
项目名称 | 超声镜系统探头维修
预算单价 （万元） | 7.2
最终技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 维修更换超声镜探头，型号：UM-3R，壹根。
2 | 资质认证 | 原厂或原厂授权代理商。经营范围必须包含技术服务项目，营业执照须经年检有效。不得转包、分包或由组织外散在的无约束保障人员参与。
3 | 设备技术和性能参数
3.1 | 设备技术和性能参数 | 适用范围：钳子管道2.8mm以上的内镜均可使用，如同做活检一样进行超声诊断，对于食道、大肠等管腔狭窄的病变部位也能通过
3.2 | 设备技术和性能参数 | 显示模式：B模式
3.3 | 设备技术和性能参数 | 扫描方向：垂直于插入方向
3.4 | 设备技术和性能参数 | 扫描方式：机械环形
3.5 | 设备技术和性能参数 | 扫描视野范围：360度，最大40mm
3.6 | 设备技术和性能参数 | 频率： 20MHZ
3.7 | 设备技术和性能参数 | 接触方式：直接接触，无菌脱气水浸泡方式
3.8 | 设备技术和性能参数 | 有效长度：≥2050mm
3.9 | 设备技术和性能参数 | 全长：≥2140mm
3.10 | 设备技术和性能参数 | 插入部外径：≤2.5mm
3.11 | 设备技术和性能参数 | 与现有的主机兼容