技术参数需求确认表

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 用于临床超声诊断检查 |
| 3 | 设备技术和性能参数 |  |
| 3.1 | 系统通用功能基本描述 |  |
| ★3.1.1 |  | 宽屏液晶监视器，显示屏显示屏≥15寸 |
| 3.1.2 |  | 二维灰阶成像单元，斑点噪音抑制技术、高保真影像技术、全数字波束形成器等 |
| 3.1.3 |  | 彩色多普勒血流成像单元、能量多普勒血流成像单元、PW多普勒血流成像单元、M型成像单元等 |
| 3.1.4 |  | 复合型增益技术：8段TGC和D-AGC，彩色图像分辨率 1024×768 |
| 3.1.5 |  | 便携式翻盖结构，整机净重重小于6公斤 |
| ★3.1.6 |  | 支持超声远程传输系统，功能含图像实时传输；可实时查看操作手法，并进行实时语音指导； |
| 3.1.7 |  | 十二项技术参数仅用单一旋钮自主调节。 |
| 3.2 |  | 探头选配规格 |
| 3.2.1 |  | 纯净波宽频带变频探头，可视可调基波中心频率≥6种，频率组合≥12种 |
| 3.2.2 |  | 电子凸阵探头：（2-5.5MHZ）具有组织谐波功能；电子线阵探头：（7.5-12.0MHZ）具有组织谐波功能；电子微凸探头：（5.0-9.0MHZ）具有组织谐波功能 |
| 3.3 |  | 二维图像 |
| 3.3.1 |  | 聚焦：发射聚焦区域全屏全域，数字化动态全程接收聚焦 |
| 3.3.2 |  | 总增益调节≥100dB、B/M/D/CFM可独立调节增益、STC分段≥8 |
| 3.3.3 |  | 最大图像深度≥280mm、系统动态范围≥130dB、灰阶成像显示≥128级 |
| 3.3.4 |  | 优化组织谐波成像 |
| 3.3.5 |  | 放大功能：全景放大和局部放大，放大级数≥8级 |
| 3.3.6 |  | 预设模式：针对不同的检查脏器，可预置最佳化图像的检查，预设数量：≥10种，用户可以自定义条件 |
| 3.4 |  | 频谱多普勒 |
| 3.4.1 |  | 方式：脉冲波多谱勒(PWD)，伪彩功能 |
| 3.4.2 |  | 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至48mm分级调节 |
| 3.4.3 |  | 角度校正：-80—+80度，入射角度在45—60度之间 |
| 3.4.4 |  | 显示控制：反转显示、零移位、B-刷新、D扩展、多普勒角度校正，B/D扩展、局放及移位 |
| 3.4.5 |  | 显示方式：速度分散显示、速度显示、能量显示 |
| 3.4.6 |  | 超声功率输出调节：B/M、PWD、CF输出功率可调≥8级 |
| 3.4.7 |  | 频谱伪彩，频谱倒向功能，多普勒手动，多普勒自动描迹测量 |
| 3.5 |  | 彩色多普勒 |
| 3.5.1 |  | 成像方式：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图、方向性能量图 |
| 3.5.2 |  | 自动彩色技术：单步操作，一键优化彩色多普勒血流 |
| 3.5.3 |  | 扫描速率：全视野，18cm深度时，帧速率≥65帧/秒 |
| 3.5.4 |  | 显示格式：双幅实时显示B＋B/C模式, 双幅显示, B/C模式，B/C/Doppler三同步或动态刷新模式 |
| 3.5.5 |  | 线阵探头扫描成像的角度变化范围≥15度 |
| 3.5.6 |  | 血流框可以倒置 |
| 3.6 |  | 系统测量及分析 |
| 3.6.1 |  | 一般测量：距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、流速、流速比等 |
| 3.6.2 |  | 妇科测量包、产科测量包、心脏功能测量包、小器官测量包、泌尿科测量包矫形外科测量包等专科测量包 |
| 3.6.3 |  | 妇科IUD专用测量包 |
| 3.6.4 |  | 有卵泡测量功能 |
| 3.7 |  | 图像存储、管理、记录与电影回放重现单元 |
| 3.7.1 |  | 系统支持B、M、CF、PW图像,同时支持B/M、B/PW电影回放 |
| 3.7.2 |  | 具有先进的双向电影回放和逐帧回放功能，≥1000帧，可手动/自动回放，可保存/加载电影，机内可达1000幅图像永久存储功能 |
| 3.7.4 |  | 动态图像，静态图像，直接存储，能在普通PC 机上直接观看图像, 图像即时打印技术 |
| 3.7.5 |  | 视频及报告存储拷贝功能 |
| 3.7.6 |  | 可内置电池，续航时间≥1小时 |
| 3.8 |  | 输入/输出信号 |
| 3.8.1 |  | 输入：COM、USB、DICOM |
| 3.8.2 |  | 输出：VGA、DVI、USB、COM、DICOM |
| 3.8.3 |  | 连通性：具备医学数字图像和通信DICOM3.0接口软件包 |
| ★3.8.4 |  | 阴道探头直径≤3cm |
| 4 | 配置需求 |  |
| 4.1 | 硬件 | 电子凸阵探头；电子线阵探头；电子微凸探头 |
| ★5 | 售后服务 |  |
| 5.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年 |
| 5.2 |  | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。 |
| 5.3 | 技术支持 | 上海地区有专职厂家维修工程师，保证及时提供售后服务。在接到报修电话后1小时内给予回复响应，如需现场解决，需在24小时内到达医院，解决问题。 |
| 5.4 | 配件供给 | 保证设备在用期间的配件供给，服务响应迅速。 |