技术参数需求确认表

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能与目标 | 适合监测和评估慢性肝病的量化工具，利用瞬时弹性成像技术，以kPa为单位显示每次检测的肝脏硬度值，以便于评估肝脏纤维化程度。诊断和鉴别肝病患者所处的状态，广泛应用于慢性肝病纤维化程度的确认以及对肝硬化并发症的预测，肝移植患者的术后随访，对抗病毒疗效的跟踪评估都有重大意义。利用受控衰减参数技术，以dB/m为单位显示超声波在肝脏中的衰减，便于评估肝脏脂肪病变程度。 |
| 2 | 设备技术和性能参数 |  |
| 2.1 |  | 能利用振动控制的瞬时弹性成像技术技术来评估肝脏的硬度 |
| 2.2 |  | 能利用受控衰减参数理论来评估肝组织的脂肪变数值 |
| 2.3 |  | 具备时间位移模式 |
| 2.4 |  | 具备A模式（实时超声信号振幅） |
| ▲2.5 |  | 弹性图具备：彩色弹性结果图显示测量深度及时间，通过斜率及图形状态评估结果准确性 |
| ▲2.6 |  | 测量数值能显示：患者信息、硬度值中位数、脂肪肝值中位数、单次测量硬度值、单次测量脂肪肝值、检测成功率、测量次数、无效测量次数等 |
| ▲2.7 |  | 测量数据分布图，能分别显示硬度值和脂肪肝值的测量结果分布情况 |
| 2.8 |  | 硬度量程：＞65kpa |
| 2.9 |  | 脂肪肝值范围：100dB/m-400dB/m |
| 2.10 |  | 探头：具备超声定位与纤维扫描二合一探头 |
| 2.11 |  | 可同时连接纤维扫描探头数量:1 |
| ▲2.12 |  | 工作状态指示:指示灯能显示探头工作状态 |
| ★2.13 |  | 具备手动激发探头 |
| 2.14 |  | 探头皮肤到肝包膜值<2.5cm人群使用 |
| 2.15 |  | 圆行传感器放在右肝区肋间隙之内并检测病人 |
| 2.16 |  | 探头连续激发次数≥10次，同时能评估肝纤维化和脂肪肝数值 |
| 2.17 |  | 超声波有效跟踪深度:≤70㎜ |
| 2.18 |  | 剪切波探头测量深度：25mm-65mm(皮下) |
| 2.19 |  | 剪切波频率需恒定50Hz |
| 2.20 |  | 能自动检测皮肤表面到肝脏包膜的距离，自动提示选择探头 |
| ★2.21 |  | 肝脏自动识别功能。通过色带颜色提示肝脏位置，辅助探头定位。 |
| 2.22 |  | 屏幕尺寸≥12英寸 |
| 3 | 售后服务 |  |
| 3.1 | 原厂保修年限 | 整机（含配制清单中的所有设备、材料、软件系统）保修≥3年，软件系统终身免费升级。 |
| 3.2 | 技术服务要求 | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具，上海地区有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。 |
| 3.3 | 维修响应时间 | 在接到报修电话后1小时内给予回复响应，如需现场解决，需在24小时内到达医院，24小时内不能解决的，应提供维修备用机。 |