## 公司
技术参数需求确认表
项目名称 | 手术室吊塔及医用气体品质检测项目
预算单价 （万元） | 19万元
最终技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 手术室吊塔及医用气体品质检测项目
2 | 资质认证
2.1 | 资质认证 | 企业营业执照中注册有检验检测、安全技术咨询的资格内容
2.2 | 资质认证 | 营业执照年检有效
2.3 | 资质认证 | 有气体工程安全技术咨询服务相关的国际标准质量管理体系认证
2.4 | 资质认证 | 检测提供的检测仪器、设备、耗材应是经过校验、标定或由原厂提供或授权的，并符合国家有关标准、制造厂标准或合同技术标准要求的合格医疗设备或器械及配件。
3 | 吊塔的技术和性能参数
3.1 | 吊塔的技术和性能参数 | 吊塔应有独立的供电回路
3.2 | 吊塔的技术和性能参数 | 吊塔应有多电源电力供应
3.3 | 吊塔的技术和性能参数 | 外壳防护等级、防电击程度、电介质强度、漏电流均应满足根据GB 9706.1的要求。
3.4 | 吊塔的技术和性能参数 | 天花板固定装置、天花板固定装置之轴承、延伸表面、驱动马达、悬吊式横箱的吊柱/吊头、悬吊式横箱的保护接地桩、悬吊式横箱上的短导轨、电源插座的保护接地桩、PE (电位均衡器)连接桩、（用于）设备安装之系统（附件）、延伸导轨的保护接地测试均应不超过 0.1 欧姆。
3.5 | 吊塔的技术和性能参数 | 电路外部状况应无老化、裂痕
3.6 | 吊塔的技术和性能参数 | 电气连接部分应无脱落松动
3.7 | 吊塔的技术和性能参数 | 电线排布应整齐、固定牢靠
3.8 | 吊塔的技术和性能参数 | 插座及接线无松动
3.9 | 吊塔的技术和性能参数 | 气路、电路应分离
3.1 | 吊塔的技术和性能参数 | 气路外部状况应无老化、裂痕
3.11 | 吊塔的技术和性能参数 | 气路软管的连接夹箍应牢靠、无松动
3.12 | 吊塔的技术和性能参数 | 气管、终端无泄漏现象
3.13 | 吊塔的技术和性能参数 | 气路、电路标识应齐全、正确
3.14 | 吊塔的技术和性能参数 | 终端插拔性能良好，无卡住现象
3.15 | 吊塔的技术和性能参数 | 密封圈有效、表面质量良好
3.16 | 吊塔的技术和性能参数 | 铜管接头应有扩口
3.17 | 吊塔的技术和性能参数 | 铜管焊缝无泄漏
3.18 | 吊塔的技术和性能参数 | 气管连接头跟电线插头应分别固定在吊管的两侧
3.19 | 吊塔的技术和性能参数 | 吊顶层支架紧固螺母及固定螺钉应可靠紧固，无松动
3.2 | 吊塔的技术和性能参数 | 法兰盘底座保持水平度
3.21 | 吊塔的技术和性能参数 | 吊柱保持垂直度
3.22 | 吊塔的技术和性能参数 | 吊柱固定支架的安全销及锁定螺钉应可靠在位
3.23 | 吊塔的技术和性能参数 | 设备内部支架相关紧固件可靠
3.24 | 吊塔的技术和性能参数 | 横梁保持水平度
3.25 | 吊塔的技术和性能参数 | 横梁限位准确
3.26 | 吊塔的技术和性能参数 | 吊塔应有通风口
3.27 | 吊塔的技术和性能参数 | 马达高度调节
3.28 | 吊塔的技术和性能参数 | 各制动刹车的总体状况及功能良好
3.29 | 吊塔的技术和性能参数 | 支架、吊头和吊柱逗留安全，平稳移动
3.3 | 吊塔的技术和性能参数 | 滑动导轨移动平稳
3.31 | 吊塔的技术和性能参数 | 电机润滑情况良好
4 | 气体的技术和性能参数
4.1 | 气体的技术和性能参数 | 无交叉连接
4.2 | 气体的技术和性能参数 | 气体专用性
4.3 | 气体的技术和性能参数 | 气路、终端标识准确、齐全
4.4 | 气体的技术和性能参数 | 气体阀门无泄漏
4.5 | 气体的技术和性能参数 | 压缩空气终端压力320~500kPa
4.6 | 气体的技术和性能参数 | 氧气终端压力320~500kPa
4.7 | 气体的技术和性能参数 | 吸引终端真空压力40~87kPa
4.8 | 气体的技术和性能参数 | 压缩空气终端流量不小于40l/min
4.9 | 气体的技术和性能参数 | 氧气终端流量不小于100 l/min
4.1 | 气体的技术和性能参数 | 吸引终端流量不小于80 l/min
4.11 | 气体的技术和性能参数 | 终端最大压降不超过15kPa
4.12 | 气体的技术和性能参数 | 压缩气体终端排气无污物、油渍
4.13 | 气体的技术和性能参数 | 终端插入件有效连接
4.14 | 气体的技术和性能参数 | 压缩空气品质：总油量≤ 0.1 mg/Nm3，水含量≤ 575 mg/Nm3，一氧化碳≤ 5 ml/m3，二氧化碳≤ 500 ml/m3，一氧化氮 + 一氧化二氮≤ 2 ml/m3，二氧化硫≤ 1 ml/m3。
5 | 商务条款
5.1 | 商务条款 | 暂按每周医院可协调1间手术室用于检测，实际工作时长按医院协调结果。
5.2 | 商务条款 | 每间手术室按3~4人配置，检查、测试时间约3~5小时（视吊塔类型）。每间手术室可独立出咨询报告，咨询报告检测后二日内出具。

## Sheet1
序号 | 条目号 | 技术指标参数 | 技术指标参数 | 偏离 | 备注
|  | 要求 | 响应
1 | 二.1 | 设备名称：麻醉科德尔格麻醉机维修 | 设备名称：麻醉科德尔格麻醉机维修 | 无偏离
2 | 二.2 | 设备型号：德尔格DIVA电子喷射挥发罐（七氟醚） | 设备型号：德尔格DIVA电子喷射挥发罐（七氟醚） | 无偏离
3 | 二.3 | 投标人应为原厂或者具备本项目原厂唯一授权 | 投标人为原厂 | 无偏离
4 | 二.4 | 招标人资质要求：供应商须具有医疗设备维修、保养、装配、调试等的企业资格（即在营业执照中有注册） | 投标人资质符合要求：供应商须具有医疗设备维修、保养、装配、调试等的企业资格（即在营业执照中有注册） | 无偏离
5 | 二.4.1 | 营业执照须经年检有效 | 营业执照须经年检有效 | 无偏离
6 | 二.4.2 | 经营范围必须包含维修项目 | 经营范围必须包含维修项目 | 无偏离
7 | 二.4.3 | 维修项目必须供应商自行完成，不进行转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与 | 维修项目必须供应商自行完成，不进行转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与 | 无偏离
8 | 二.5 | 基本要求：德尔格Zeus IE麻醉机适用的麻药挥发罐(七氟醚)。 | 基本要求：德尔格Zeus IE麻醉机适用的麻药挥发罐(七氟醚)。 | 无偏离
9 | 二.6 | 资质认证：具有中华人民共和国医疗器械注册证 | 资质认证：具有中华人民共和国医疗器械注册证 | 无偏离
10 | 二.7 | 设备技术和性能参数 | 设备技术和性能参数
11 | 二.7.1 | 直接喷射挥发性麻药到呼吸系统，无需新鲜气体携带麻药 | 直接喷射挥发性麻药到呼吸系统，无需新鲜气体携带麻药 | 无偏离
12 | 二.7.2 | 传统“新鲜气体”控制模式中，可手动设置麻药浓度 | 传统“新鲜气体”控制模式中，可手动设置麻药浓度 | 无偏离
13 | 二.7.3 | “自动”控制模式，可设置呼出麻药浓度（目标控制），设备自动给药 | “自动”控制模式，可设置呼出麻药浓度（目标控制），设备自动给药 | 无偏离
14 | 二.7.4 | 加药容量315毫升 | 加药容量315毫升 | 无偏离
15 | 二.7.5 | 无电力供应时麻药输送也不受影响 | 无电力供应时麻药输送也不受影响 | 无偏离
16 | 二.7.6 | 显示麻药容量数值，药量少于50毫升时提醒加药，挥发罐空虚时有报警 | 显示麻药容量数值，药量少于50毫升时提醒加药，挥发罐空虚时有报警 | 无偏离
17 | 二.7.7 | 适用麻药为：七氟醚 | 适用麻药为：七氟醚 | 无偏离
18 | 二.7.8 | 加药器为：Dräger Fill | 加药器为：Dräger Fill | 无偏离
19 | 二.7.9 | 输送范围（新鲜气体控制时、麻药为七氟醚）：0—8 kPa； | 输送范围（新鲜气体控制时、麻药为七氟醚）：0—8 kPa； | 无偏离
20 | 二.7.10 | 输送范围（自动控制时、麻药为七氟醚）： 0—5 kPa。 | 输送范围（自动控制时、麻药为七氟醚）： 0—5 kPa。 | 无偏离
21 | 二.8 | 配置需求： | 配置需求：
22 | 二.8.1 | 硬件：德尔格DIVA电子喷射挥发罐（七氟醚）一个 | 硬件：德尔格DIVA电子喷射挥发罐（七氟醚）一个 | 无偏离
23 | 二.8.2 | Dräger Fill加药器 一个 | Dräger Fill加药器 一个 | 无偏离

## Sheet2
序号 | 采购文件条目号 | 采购文件商务条款 | 报价文件商务条款响应 | 偏离 | 说明
1 | 三（一） | 服务时间、地点 | 服务时间、地点 | 无偏离
2 | 三（一）.1 | 服务时间： 详见技术要求 | 服务时间： 详见技术要求 | 无偏离
3 | 三（一）.2 | 服务地点： 医院指定地点 | 服务地点： 医院指定地点 | 无偏离
4 | 三（二） | 售后服务： 具体人员要求详见技术要求 | 售后服务： 具体人员要求详见技术要求 | 无偏离
5 | 三（三） | 专利权和保密要求：对采购单位提供的人员、地址、采购情况等信息要保守秘密，不得向外界透露。成交通知书发出后，采购单位将与成交供应商签订保密协议 | 专利权和保密要求：对采购单位提供的人员、地址、采购情况等信息要保守秘密，不得向外界透露。成交通知书发出后，采购单位将与成交供应商签订保密协议 | 无偏离
6 | 三（四） | 质量保证要求：质量保证期：自交货验收完毕之日算起，所有产品质保 个月。投标供应商对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，供应商应当提供上门维修服务，仅收+C8取成本费 | 质量保证要求：质量保证期：自交货验收完毕之日算起，所有产品质保 个月。投标供应商对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，供应商应当提供上门维修服务，仅收+C8取成本费 | 无偏离
7 | 三（五） | 售后服务要求 | 售后服务要求 | 无偏离
8 | 三（六） | 付款条件：本项目不预付货款，货物运达指定地点验收合格后，合同乙方收集发运接收单、发票、验收报告等资料，提交采购单位办理结算手续，采购单位在验收合格且收到发票后180天内向乙方支付产品金额95%，质量保证期结束后根据发票支付剩余5%尾款 | 付款条件：本项目不预付货款，货物运达指定地点验收合格后，合同乙方收集发运接收单、发票、验收报告等资料，提交采购单位办理结算手续，采购单位在验收合格且收到发票后180天内向乙方支付产品金额95%，质量保证期结束后根据发票支付剩余5%尾款 | 无偏离
9
10