技术参数需求确认表

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 用于手术室、重症病房、负压病房内病人的输液管理和信息采集并进行无线传输。 |
| 2 | 资质认证 | 通过国家食品药品监督管理局认证。 |
| 3 | 设备技术和性能参数 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等。 |
| 3.1 | 输液工作站 | 每个组架能安装4个输注泵，即插即用，注射泵和输液泵的个数、位置可任意组合，使用中移除其任何一台泵不影响其它泵的工作，可热插拔。 |
| 3.2 |  | 扩展性：每2-6个组架之间可自由组合在一起，无需辅助工具和任何附件，组合后最多可安装12台输注泵。 |
| 3.3 |  | 组架既可固定在吊塔上(或输液架上)，又可固定在床旁横栏上。固定夹可横向，也可竖向固定。 |
| 3.4 |  | 输注工作站只需一根电源线，可为工作站内输注泵集中供电。 |
| 3.5 |  | 蓄电池：组架可选配蓄电池，蓄电池可与输注泵的电池互换使用，外部电源断电后可自动切换到组架上的蓄电池供电，蓄电池供电时间≥1小时。 |
| 3.6 |  | 组架上具有功能定盖，实现充电以及声光报警功能。 |
| 3.7 |  | 整个组架≤5公斤,体积小巧,节约空间。 |
| 3.8 |  | 具有切换模式，可以实现两台泵自动切换，不间断持续给药，提高用药安全性。 |
| 3.9 |  | 输液工作站具有多种数据传输端口，支持有线联网。搭配中央监控软件可实现集中管理科室输液设备的运行和报警。 |
| 3.10 |  | 输液系统可以与科室临床信息系统对接，自动抓取医嘱药物信息，实现信息化。 |
| 3.11 |  | 可通过中央站可远程控制输液信息采集系统系统内内输液泵、注射泵，支持速度、预置量、快进等参数远程设置及更改。 |
| 3.12 |  | 可通过有线网络直接接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看。 |
| ▲3.13 |  | 提供数据网关，支持HL7（国际标准协议）数据输出，完成信息系统对接和数据储存服务。 |
| 4 | 注射泵 | 可以作为单泵使用。 |
| 4.1 |  | 注射泵注射总量设置：0.1～2000ml，以0.01ml递增。 |
| 4.2 |  | 注射泵速率范围：0.01～1000ml/h，具有自动和手动快进可选。 |
| 4.3 |  | 具有快推功能：支持三种快推方式：手动快推、预选体积自动快推、预设剂量时间自动快推。支持预置快推时间，可同步显示给入的快推量。 |
| 4.4 |  | 注射泵精确度：输液精度≤±2%，机械精度≤±0.5%。 |
| 4.5 |  | 支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称。 |
| 4.6 |  | 具有KVO功能，保持静脉开放。 |
| 4.7 |  | 输液系统或单泵无需连接系统即可实现公斤体重模式，体重剂量模式及其他：ml/kg/min，mg/ml，IU/ml，mmol/ml，ml/h 等。 |
| 4.8 |  | 药物库功能：＞1000种药物安全处方，便于药物查寻，包括常规速率、剂量换算、体重剂量计算，药物安全限量等。具有药物剂量软、硬、上、下限值，参数超限时给予不同报警等级提醒，防止医疗错误。 |
| 4.9 |  | 自动推杆，可自动定位推杆，避免缓推和误推。 |
| 4.10 |  | 动态压力检测：动态监测并显示当前管路中的压力状态。 |
| 4.11 |  | 压力报警9级可调。 |
| 4.12 |  | 具有预报警、操作报警、备忘报警、故障报警等，报警时可通过声光直观提醒。预警时间可调。 |
| 4.13 |  | 具有数据锁功能，防止意外更改输液速度等。 |
| 4.14 |  | 可实时存储≥1000条历史记录。 |
| 4.15 |  | 具有除颤防护功能，CFⅡ类保护，IP22防护。 |
| 4.16 |  | 电池：可充电，工作时间≥8小时@25ml/h，具有电池防护程序，对电池过度充电和深度耗尽具有保护功能。 |
| 4.17 |  | 可以用低压电源为12V 直流供电，方便用于救护车或直升机的低压电源。 |
| ★4.18 |  | 注射泵支持开通靶控功能，提供血浆浓度和靶定效应点浓度两种模式。 |
| 4.19 |  | 注射泵可支持拓展成为PCA患者自控镇痛管理。 |
| ★4.20 |  | 注射泵含TCI靶控输注功能。 |
| ▲4.21 |  | 可升级核磁输液工作站，支持在核磁共振环境中使用。 |
| 5 | 输液泵 | 可以作为单泵使用。 |
| 5.1 |  | 输液泵速率范围：0.1～1000 ml/h，以0.01ml递增。 |
| 5.2 |  | 输液泵输液精度≤±5%。 |
| 5.3 |  | 兼容国产合格耐压的输液管路。 |
| 5.4 |  | 快推功能：1～1200ml/h可调，支持三种快推方式：手动快推、预选体积自动快推、预设剂量时间自动快推。支持预置快推时间，可同步显示给入的快推量。 |
| 5.5 |  | 体重剂量模式及其他：ml/kg/min，mg/ml，IU/ml，mmol/ml，ml/h 等。 |
| 5.6 |  | 药物库功能：＞1000种药物安全处方，便于药物查寻，包括常规速率、剂量换算、体重剂量计算，药物安全限量等。具有药物剂量软、硬、上、下限值，参数超限时给予不同报警等级提醒，防止医疗错误。 |
| 5.7 |  | 具有KVO功能，保持静脉开放。 |
| 5.8 |  | 输液泵内抗自流钳：泵门打开时，保证液体不会任意流出。 |
| 5.9 |  | 动态压力检测：动态监测并显示当前管路中的压力状态。 |
| 5.10 |  | 压力报警9级可调。 |
| 5.11 |  | 双压力传感器检测。 |
| 5.12 |  | 可检测到≥0.03ml气泡，单个气泡＞0.02ml时报警，每小时累计气泡＞0.3ml时报警。报警灵敏度可调。 |
| 5.13 |  | 具有预报警、操作报警、备忘报警、故障报警等，报警时可通过声光直观提醒。预警时间可调。 |
| 5.14 |  | 有数据锁防止输液参数被意外修改。 |
| 5.15 |  | 可实时存储≥1000条历史记录。 |
| 5.16 |  | 具有除颤防护功能，CFⅡ类保护，IP22防护。 |
| 5.17 |  | 电池：可充电，工作时间≥4小时@100ml/h，具有电池防护程序，对电池过度充电和深度耗尽具有保护功能。 |
| 5.18 |  | 可以用低压电源为12V 直流供电，方便用于救护车或直升机的低压电源。 |
| 6 | 配置清单 | 3台推注射泵（至少含1台TCI靶控功能）+1台输液泵 |
| 7 | 售后服务 | 3年保修。 |